1 设备安全性要求

1.1 牙科治疗机采用独立式地箱，具有隔离变压器，牙科椅具备PWM（直流、变频、调速）系统，均采用35伏以下安全工作电压。

1.2 牙科椅具备靠背后仰及座垫下降安全保护开关。

2 结构形式

2.1 需要更加符合感控要求的上挂式器械操作方式

2.2 治疗机主器械盒连接平衡臂采用三关节、扁平式结构，平衡臂升降通过自带阻尼控制，无需按钮操作，医护使用操作更加灵活轻松。

3 患者椅

3.1 座椅承载离地最高升≥850mm，最低≤400mm，座椅后倾范围≤101°，≥185°。

✳3.2 模拟电路进行控制改变脉冲方式，结合进口低压直流电机，采用电动传动结构，椅身升降速度为lOmm/s-3Omm/s，使牙科椅柔性启动，减少患者就诊时的冲击感，提高就诊时舒适度。

✳3.3 牙科椅头靠可360度进行调节,头枕支撑钢板宽度≥75mm，头架长度可以根据患者身高进行调节,头枕伸缩范围≥300mm，

✳3.4 牙科椅椅背配有嵌入式调节按钮，可由医护人员依据患者身高就诊时需要直接进行操作的伸缩调节，有五档调节，椅背伸缩范围≥100mm。患者椅靠背表面材料采用更加耐磨、进口双面软PU材料包裹，防止临床操作人员磕伤。软PU材料符合ISO17025体系、ISO10993-12体外细胞毒性试验认证，无毒。

3.5 患者椅具备故障自动检测系统，且数字代码显示的数量≥30个）

3.6. 牙科椅的外表部件均采用RIM技术（反应注模），由合成材料聚亚氨脂发泡制成，各受力部件内部均采取金属加强措施。

✳3.7 牙科椅配有双扶手可顺时针水平旋转≥90°，便于患者上下座椅。随机附件中配有装饰盖，当不使用右扶手时，可将右扶手拆下，将装饰盖盖在扶手座孔上做单扶手椅位使用，提高患者上下座椅效率

4 牙椅地箱要求

4.1 地箱内供水系统连接处具有防止回流装置，处理水或溶液的回吸量≤0.01ml

4.2 具备≤90μm微粒水过滤器，具备≤25μm微粒空气过滤器（提供检测报告）

4.3具备有外部可直观可见的水压力表、气压力表，方便临床使用者了解设备是否有正常的供水、供气情况。

5 医生治疗台单元

5.1 牙科椅具备≥2组医生程序设定，每组≥4个工作程序。

5.2 器械盒具备水气总开关，可切断牙椅总水气；

5.3 治疗机主器械盒内水气集成阀采用合成树脂的非金属材料，耐腐蚀防止生锈，并且能按照使用需求对每一路手机器械管路的动力气、冷却气（雾化）、喷水水量做分别单独调节，器械盒底部设有外露调节装置，不容易误操作，必须配有专用调节钥匙。

5.4 外露式方便调节手机压力的装置，具备外表可见的气压表显示，便于临床医生了解手机使用工作压力

6 痰盂及助手操作台

6.1 使用陶瓷痰盂。

✳6.2 多功能助手架具备LED观片灯、冲盂、漱口、椅位控制等功能，多功能助手架面板可以在水平和垂直两个方向旋转，以供临床选用合适自己的工作位置

6.3在正常工作气压时，吸唾器抽水速率≥700mL/min。强力吸引器流量≥160L/min。

7 医生椅

7.1 座位宽度*深度≥400mm*400mm，靠背调整范围≥20°，医生座椅可8个方向调节，即椅位升降、坐垫前后倾斜、靠背升降、靠背倾斜。

基本配置需求

1、高速气涡轮手机（日本NSK PANA-MAX2 四孔 大头 ）       2 套

2、低速气动马达含直弯手机                               1 套

3、三用喷枪(直、弯)                                     各1 套

4、可调光口腔冷光灯                                      1 套

5、恒温可调节冲盂漱口定量给水自动控制系统                1 套

6、强力吸引器                                            1 套

7、吸唾器                                                1 套

8、气控脚开关                                            1 套

9、电动牙科椅                                            1 套

10、牙科椅双向控制系统                                   1 套

11、多功能助手架                                         1 套

12、带错码显示的牙科椅故障自动检测系统                  1 套

13、电动牙科椅下降、后仰安全系统                        1 套

14、具备8个方向可以调节的医生座椅                       1 套

15、新型陶瓷痰盂                                        1 套

16.带管路冲洗功能的净水瓶                               1套

17.负压抽吸选位阀                                        1套

18.机装式洁牙机p5                                         1套

19机装式光固化机                                        1套

- 随机安装用铁板                                       1套

- 座包套（每机2套）