全自动微生物鉴定药敏分析仪参数

指定品牌：BD（中国）/梅里埃（中国）/安图

一、仪器技术要求

▲1.1仪器全自动化：仪器包含自动加样、孵育、检测等模块，无需外用独立的加样仪，仅通过内部传动实现加样、孵育、检测一体化，提供一体化图片证明资料。

1.2加样装置采用一次性枪头自动加样，避免交叉污染；样本自动吸打混匀，无需人工震荡，方便操作。

1.3仪器具有开机自检功能和一键启动功能；

▲1.4支持全自动模式操作，实验室无样本条码时支持手工录入或人工加样后由仪器完成孵育、检测并出具实验报告。

1.5仪器容量：具有≥50个孵育位，提供证明资料。

1.6比浊法和比色法相结合的连续监测判读的动态分析方法分析进行鉴定分析

1.7鉴定支持自建库功能，药敏选用连续浓度显色，提供截图证明。

1.8标本和板卡独立条码识别系统，可实现标本和板卡的双向智能识别匹配；

▲1.9仪器具备消毒功能，以保证实验室人员安全；

1.10Windows系统，全中文操作界面，主机和计算机控制分析系统单独配备；

1.11	软件升级：鉴定项目可以增加，软件版本可免费升级，数据库可扩充；

1.12取得医疗器械注册证，生产厂家具有ISO13485体系证书；

- 试剂技术要求

▲2.1 板卡孔位≥100孔，多浓度包被，真实MIC值检测。提供证明资料。

2.2能够鉴定菌株种类数目＞400种细菌，整体鉴定准确率＞90%，涵盖革兰阴性菌、革兰阳性球菌和革兰阳性杆菌、各种链球菌、酵母菌、隐球菌、芽孢杆菌、棒状杆菌等菌株种类的鉴定，且鉴定结果能够显示其鉴定质量评价，满足的致病菌生化鉴定的需求，提供证明资料。

▲2.3鉴定结果可以和同品牌质谱仪结果互联评价，以保证结果准确性。

2.4具备快速菌种鉴定和自动鉴定双功能，三种菌种鉴定/药敏复合板卡，能够实现对于＞95%常见细菌在≤12小时内报告菌种鉴定结果；

2.5鉴定/药敏复合板卡和药敏板卡采用板盖和板底设计，避免污染；

▲2.6 可提供国家致病菌识别网要求的药敏检测试剂，同时可为客户定制药敏试剂，并包含如下药物：替加环素、头孢洛林、头孢他啶/阿维巴坦、多粘菌素B、达托霉素、替加环素、莫西沙星，提供证明资料。

2.7 真菌药敏卡包被抗生素药物≥9种，≥10个浓度梯度，包含阿尼芬净、制霉菌素、泊沙康唑、伊曲康唑等，可实现对假丝酵母菌属、隐球菌属、曲霉菌属的药敏检测，提供证明资料。

★2.8 鉴定药敏复合板试验开始后无需添加辅助试剂，提供证明资料。

2.9鉴定卡选择时只需要进行革兰氏染色即可确定板卡类型，无需做氧化酶/触酶试验区分到非发酵或肠杆菌，链球菌或葡萄球菌等。

2.10配置：主机1台，比浊仪1台，鲍曼不动杆菌药敏试剂盒1盒、酵母样真菌鉴定药敏1盒、金黄色葡萄球菌药敏试剂盒1盒、肠杆菌药敏试剂盒1盒 （致病菌识别网疾控定制）、链球菌药敏检测试剂1盒、淋球菌药敏试剂1盒、革兰氏阴性致病菌药敏检测试剂盒（疾控食源性监测）1盒；

2.11 设备参数以现场验收为准，如发现设备参数与附件参数不一致的，不予调整。合同作废，按照虚假应标上报本级财政，采购人保留追究因虚假应标造成的损失及其他法律责任的权利。