液相色谱仪采购参数

1、设备名称：液相色谱仪；  别称：元素形态分析仪。

2、主要用途：用于生活饮用水和食品样品中As、Se、Hg、Sb等元素的不同形态的分析。

3、工作条件：环境温度：15℃～35℃；相对湿度：10%-85%；适用电源：220V（AC），50Hz；工作电源：220v±10%50Hz。

4、技术指标：

*4.1液相色谱：必须可以与锐谱创智GENESIS E100/S电感耦合等离子体质谱仪联用，组成液相色谱-电感耦合等离子体质谱仪。以便完全满足国标GB5009.11、GB5009.17的第一法和第二法（液相色谱-电感耦合等离子体质谱联用法），以及新版GB5750第六部分关于砷形态、汞形态、六价铬、硒形态的分析要求。包括但不限于高压液相色谱泵、柱箱、色谱柱、自动进样器、联用接口、以及必需的配件。

4.2液相色谱泵：

4.2.1类型：二元泵。

*4.2.2全PEEK流路防止酸/碱/缓冲盐流动相的腐蚀。

4.2.3流量范围0.1-5.0mL/min连续可调。

4.2.4最大耐压：≥35MPa。

4.2.5流速精度：≤0.2%。

4.2.5控制方式：自带控制面板，可兼容包括但不限于锐谱创智GENESIS E100/S电感耦合等离子体质谱仪。

4.3柱箱：可容纳至少2根250mm的色谱柱。

4.4自动进样器：

4.4.1类型：X Y Z三维电机驱动的自动进样器。

4.4.2定量方式：可选择满环进样（由定量环定量）和部分环进样（由内置的高精度注射泵定量）。

4.4.3样品位数：120位（2ml样品瓶）。

4.4.4进样量：0.1～300 μL（标配），1～2000 μL（选配），由软件控制连续可调。

4.4.5进样次数：1～99次。

4.4.6清洗：可设定进样前/后洗针，清洗次数1～99次。具有预洗针功能。

4.4.7重复性：＜0.5%

4.4.8交叉污染：＜0.02%

4.5提供“只需水”无机砷分析包：包括但不限于无机砷分析的专用色谱柱和试剂盒，用户只需加水即可完成无机砷分析。

4.6色谱柱：

4.6.1汞形态色谱柱；

4.6.2砷形态色谱柱；

4.6.3铬形态色谱柱

4.6.4硒形态色谱柱

*4.7柱后氢化物发生装置：可以有效的把柱后流出液中的目标元素转化为氢化物。包括紫外消解装置、氢化物试剂混合装置、气液分离器、连接管路等。

*4.8联机接口包：可实现液相色谱仪和锐谱创智GENESIS E100/S电感耦合等离子体质谱仪联机，包括但不限于流路的连接、信号触发、信号采集等。

*4.9色谱工作站：必须兼容锐谱创智GENESIS E100/S电感耦合等离子体质谱仪，可以实时采集数据并显示色谱图，采集完成后自动计算各组分的浓度（例如三价砷和五价砷）和总浓度（例如无机砷）。可运行于Win XP/7/8/10。可以配合自动进样器实现自动连续的批量样品检测。

*4.10总体性能：7分钟内完成五种砷形态分析，三价砷检出限低于0.2ppb，五价砷检出限低于0.2ppb。5分钟内完成甲基汞分析，甲基汞的检出限低于0.2ppb。

5、主要配置：

5.1高压液相色谱二元梯度泵，1套；

5.2柱箱，1套；

5.3 120位或者以上的自动进样器，1套；

5.4只需加水的无机砷分析包，3套；

5.5工作站及软件，1套；

5.6汞形态色谱柱，1套；

5.7砷形态色谱柱，1套；

5.8铬形态色谱柱，1套

5.9硒形态色谱柱，1套

*5.8与实验室现有ICPMS联机接口1套；

5.9定量环200µL，1根；

5.10高压输液泵备件，1套；

5.11仪器说明书、光盘等，1套；

5.12备品备件：常用管路、接头以及工具：PEEK二通（2个）；色谱手紧接头（10个）；PEEK管路（2米）；扳手（1个），1套；2ml进样小瓶400个；

5.13品牌商用电脑1套；输出终端一台；黑白激光打印机1台。

6、技术资料：仪器说明书、光盘等

7、售后服务与国内培训：

7.1用户支持：厂家向用户提供2年的保修服务。

7.2仪器安装验收：由厂家安排技术人员到现场安装仪器。

7.3培训：仪器安装现场对使用操作技术人员进行培训。

*7.4制造商或供应商负责安装、调试与实验室现有电感耦合等离子体质谱仪联接使用，并实际做样出具检测报告。