# 超纯水机（1台）

# 技术参数

- 源水水质：市政自来水管网水源。

- ★产品水用途：实验室、检验科、病理科用超纯水，产品符合《中国绿色环保首选产品》，具有权威机构出具的证书。

- 产水量：1000L/h

- 产水水质标准：符合GB/T6682-2008中国国家实验室用水标准中电阻率≥10MΩ.cm的要求。

- 工艺流程：采用“预处理+双级反渗透+EDI+卫生级水箱储存+恒压供水”工艺。

- ★控制系统采用“PLC可编程控制器+触摸屏”自动控制系统，具有国家专利局认定的《超纯水设备控制及远程监控系统软件著作权登记证书》。整个系统全自动控制，并通过触摸屏实时在线显示设备工艺流程、各部件运行状态以及水质、流量、压力的实时数值等；控制系统具备自动运行功能，包括自动制水、自动冲洗、原水缺水/水箱满水自动停机等多种功能，系统同时具备手动功能，可以手动控制设备运行。

- 系统具备开机自检、缺水保护报警、停电自动复位、水箱满水后自动停机、高水压、过载保护等功能。具有应急控制措施，可自动和手动相互切换、几种模式协调运行，保证设备正常运行。

- ★系统具备漏水检测功能，当系统检测到纯水机出现漏水现象时，能迅速切断总进水水源并报警提示，防止设备漏水造成不必要的损失。

- 为保证系统运行稳定性，设备采用压力变送器来连续监测并实时在线显示原水进水压力、纯水出水压力及各点压力，不得采用压力差或其他机械式的压力检测装置。

- 为节省使用空间、方便操作并防止灰尘进入设备内部，主机设备集成在外形美观的一体化机柜中，四周设检修门，集成反渗透、EDI及供水系统。

- 预处理罐及控制阀选用知名品牌，为防止碳罐吸光造成微生物超标，预处理罐体选用蓝色，不得采用其他颜色。

- 反渗透系统具有多种冲洗功能，具有电导率仪连续监测实时在线显示一二级及EDI产水的水质并带有不合格水排放功能，当超纯水的电导率满足规范要求时再进入超纯水水箱；系统还设有纯水和浓水流量计，以实时监测并调节运行出水量，并通过合理工艺设计提高水利用率。

- 系统高压泵选用立式多级泵、纯水泵选用卧式泵，过流部件采用304不锈钢，

- 纯水水箱：用于储备超纯水，容积参考地面承重按实际需求配置，水箱装有液位控制器自动控制设备启停。储水箱应采用304材质不锈钢做成的密闭式卫生级储水箱，内表面镜面抛光0.6PR，外表面拉丝亚光处理避免光污染；水箱顶部装有呼吸器，可以滤除气体中的微粒和细菌，呼吸器材质不得脱落颗粒和纤维。

- 超纯水箱液位计选用卫生级压力式液位计，精度1.0或最小显示刻度5mm，在触摸屏上线性显示水箱液位高度，并能在满足使用的情况下随意设置水箱液位高度。

- 超纯水供水系统采用技术安全、稳定节能恒定压力输出方式，供水不低于用水设备的最低工作压力及流量要求；供水系统具有多重控制，确保供水压力及供水流量平稳、安全。

- 设备维修响应及时，1小时内电话相应，维修工程师24小时到达现场，有专业的培训工程师进行现场培训，定期进行回访，具有权威机构出具的五星级售后服务证书。

- ★生产厂家资质要求：生产厂家具有ISO9001、CE认证、ISO14001证书、职业健康安全管理体系证书、AAA级企业信用等级证书、省级高新技术企业证书。