智能恒温蜡疗仪技术参数要求

1.快速饼箱制饼：可直接将已凝固的蜡饼放入蜡盘内融化，无需每次放回融蜡箱融化。

2.电源：AC220V±10%，50Hz±1Hz。

3.容积：蜡箱不小于70升。饼箱2个，每个不小于80升。误差不大于±10%。

\*4.蜡盘及蜡盘尺寸：饼箱可一次性储存不少于12盘蜡，可分成两个饼箱共4个区，两个饼箱均可独立工作，单独控温，蜡盘参考尺寸475mm\*325mm\*30mm，误差不超过±5%。

\*5、显示方式：不小于10寸彩色液晶触摸显示屏，可实时显示仪器工作状态。

6.温控范围：融蜡箱58℃～85℃，制饼箱45℃～65℃，温控精度不大于±3℃。

7.恒温状态下温度均衡性：蜡箱最大温差≤4℃，饼箱最大温差≤4℃，成品蜡饼各点最大温差≤3℃。

8.工作模式：智能模式。

8.智能模式：7X24h按照设定程序控制，可以提前一周时间预约，可自动启动、融蜡、消毒、保温等。

9.饼箱：确保蜡饼内部无夹心无蜡液共存。

10.石蜡清洁：对蜡进行重复水洗分离，自动消毒、清洗、沉淀、过滤，确保用蜡干净卫生,防止交叉感染。

11.蜡箱表面应易清洗，防生锈，坚固耐用。内胆应方便清理及维护。

12.安全保护：至少有漏电保护、干烧保护、超温保护，确保使用安全。

13.外形尺寸：参考1250mm\*600mm\*1000mm，误差不大于±5%，左右结构，无需额外操作平台。

\*14.蜡饼厚度选择：3种厚度可供选择，默认薄蜡饼（约10mm）、标准蜡饼(约15mm)、厚蜡饼(约20mm)，亦可后台自定义调整蜡饼厚度。

\*15.具备高温消毒、紫外线消毒功能。

注：标“\*”表示此参数为主要技术参数。

