设备购置参数

设备名称：X光机 数量： 1台

- 1、设备名称：YOU 牙科 X 射线机（移动式） - 2、用途和要求：供医疗机构作口腔牙齿 X 线摄片诊断用。 - 3、工作条件：放在平稳的地点操作 - 4、结构：产品主要由 X 射线管头、控制器、机架组成。 - 5、技术参数 - 电源电压 AC 220V ±10% - 频 率 50/60Hz - 电线插头 国标三芯/欧标三芯 - 最大功率 900VA - 电 流 4A - 熔 丝 6.3A - 射线焦点 0.7×0.7mm - ☆ 球管电压 70KV ±10% - ☆☆阳极电流 7mA ±15% - 阳 极 角 19o - 负载循环 1/60 - 半 价 层 70KV 时 1.6 mm Al - 固有滤过 ≥0.5mm Al - 泄漏辐射 1 米处< 0. 07mGy/h - 6.特点：在球管头内装有世界上最微小焦点的球管（0.8×0.8mm） ，微小的 - 焦点使影像更加清晰的同时较国内外其他产品减少 16∽20 倍 X 射线剂量，距 - 照射中心半径 1 米外的空气散射线和漏射线量均接近为 0，管头窗口用 1.5mm - 纯铝滤过 X 线射线，从而保护了被照的皮肤。更好地保护病人和医生的健康。 - ☆☆①采用进口佳能 X 射线发生器。 - ②精确的时间控制：微处理器技术将曝光时间精确到百分之一秒， - 并用数字显示，而且对任何警报都能立刻给出准确的提示 - ③采用法国技术的平衡臂使定位即灵活又稳定 - ④底座采用模具冲压喷塑而成，时尚设计，结构合理；主柱用铝合 - 金型才，臂杆用不锈钢制成，外观豪华，精美。 - ⑤平行聚焦，超清晰映像轻松可得 - ⑥近无辐射，拍片操作无后顾之忧：微小的 X 射线源加之球管套被 - 铅板严密封牢，在开发式曝光条件下，距照射中心 1 米以外，其漏 - 射线比国家标准低 68 倍，比规定的人体安全值 0.5mGy/h 更低 - （0-0.007mGy/h)无需 X 线防护室，真正的保护医生和患者健康。 - ☆☆⑦具有故障代码显示功能，参数可重新设置并保存 - ☆☆☆☆⑧预留数字化拍摄模式，可升级为数字化牙片机