设备购置参数

设备名称：根管机扩机 数量： 1台

- 1. 具备中文字幕 OLED 彩色显示屏，350 度旋转的机头。 - 2. 具有正反转和单支锉系统的往复式旋转模式。 - 3 9个可调节存储的记忆模式，1个单独根测模式。 - 4. 转速范围 140-500rpm ，配备 1:1弯机头， 扭矩范围 0.6-4.0Ncm。 - 5. 电池电压：3.7Vdc，电池容量：1050mAh，机身重量140g - 6.自带根测功能（选配），在单独根治模式下马达工作时，可做到扭矩实时监控。 - 7.具有自动关机功能，开机状态下无操器机器主机10分钟自动关机。 - 8.具有自适应模式：器械到达根尖自动反转，器械进入根尖口自动工作，离开根尖口自动停止。 - 10.具有安全保护模式：工作时，扭矩达到调节扭矩的30％以内界面显示白色，达到调节扭矩的70％以内界面显示橙色，达到调节扭矩的70％以外显示红色界面。 - 11.感应式充电模式，充电约两小时满电，可重复使用6-8个小时。 - 12.弯机头可高温135℃消毒，不能超过135℃（如：121℃20分钟，132℃15分钟）