牙科治疗椅购置参数

设备名称：牙科普通治疗椅 数量： 1台

一、工作条件： 1.1.电压：AC220V-230V 1.2.频率：50Hz±1Hz 1.3.环境温度：5-40℃ 1.4.相对湿度：≤80% 1.5.水压：0.20-0.40Mpa/2.0-4.0bar 1.6．气压：0.55-0.80Mpa/5.5-8.0bar 1.7.排量：≥55L/min(水负压) ≥120L/min（气负压） 1.8.重量:205KG 二、技术参数： 2.1.牙科椅 2.1.1座垫面离地面最低高度：400毫米 2.1.2靠背后倾范围：-5—80度 2.2.治疗机 2.2.1高速涡轮手机转速≥300000r/min 2.2.2低速气马达手机转速≥14000r/min 2.2.3漱口水温度：40℃±5℃ 2.2.4冷光口腔灯：3000～40000Lux 三、产品要求： 1、手术椅 人体工程学整体设计 1.1防锈加固椅架，喷塑底板，有效期达10年以上。运转结构独有设计，可9秒仰俯最大化节省医生操作的时间。 1.2凸形超薄翼状靠背设计，可使医生和护士更方便地靠近患者。医生可自由摆动双腿，规避了医生一直V型状态的酸疼。 ★1.3智能操作系统采用最新缓启缓停设计，消除了牙椅运动时的顿挫感，极大的提高了舒适性。全部采用USB接口端，消除接触不良隐患，还具备故障自检功能，提高检修效率。 1.4配置了进口品牌快速静音电机,保持静怡的环境。 1.5高品质耐磨PU皮，人体工程学设计座垫，使患者臀部和双肘自然贴合，双腿不受力，可消除紧张情绪，长时间躺卧舒适。 1.7标配双关节内凹头枕，医生操作更方便，适用老人、小孩、轮椅患者。 2、医生操作治疗台 人性化操作设计 ★2.1设备具有术后清洁椅位：一键自动升高、自动关闭口腔灯、自动冲痰盂，方便冲洗干净且无杂质积水在管道上，避免产生异味和堵塞造成排水困难。此设计既节省了医生的时间，提高了工作效率，还能避免遗漏杂物在靠背下清理不干净。 2.2多功能操作面板，可控制椅位升降仰俯、冷热水、冲痰、手术灯、观片灯等功能，可任意设定冲痰时间及漱口水水量。 2.3内置LED观片灯：更靠近医生和患者方便观察和沟通，不会被碰坏，直流供电发光均匀寿命更长。 2.4可旋转135度的六挂架设计，方便医生使用。 2.5具备动态器械防回吸功能。 2.6具备动态器械互锁功能，可为医生节约大量诊疗时间。 2.7器械臂气控锁按钮与治疗台拉手整体设计，器械臂高度调节轻松方便。 2.8设置有水气开关，上下班一键即可通断水气，方便操作和提高水气管的使用寿命！ 3、助手操作治疗台 专业的四手操作设计 3.1助手位器械采用轻触式气控设计，保障稳定的同时医生的操作也非常轻便。 3.2多功能助手位可控制冷、热漱口水，冲痰，椅位升降仰俯。 3.3助手位标配品牌三用枪、可拆卸式强弱吸、预留内置式光固化接口、内窥镜接口。 4、多功能脚踏开关 多功能集成脚控开关，让医生做到盲操作 4.1可控制设备的升降仰俯运动。 ★4.2可控制口腔灯的开关，避免患者自己起身吐痰时灯光照射眼睛造成不适。 4.3可设置手机喷水/无水操作，方便医生操作，无需来回调节水量开关。 4.4可控制漱口水开关。 4.5设置有吹屑键，提高医生操作效率。 4.6大踏板按压式设计，操作无噪音，控制阀寿命长。 4.7首创双层不锈钢连接管，避免长期拖拽外皮破损腐蚀内部管路。 5、侧箱操作台 全新的阻尼设计保障始终如一 5.1可旋转90°机箱设计，方便四手操作、左手操作和维修。 5.2分体机箱设计，连接杆居中使用过程更平稳。 5.3水、气、电分离设计，布线更清晰明了，方便检修，保障电器元器件不受潮老化。 5.4标准强弱吸唾系统，内置过滤网，采用最卫生的拔插式设计，方便清洁保障管路通畅。 5.5标配强吸消音设计，避免突发的噪音给患者造成惊恐。也可选配中央负压系统。 5.6内置不锈钢恒温漱口水系统。 5.7 可180度旋转的全陶瓷痰盂，方便清洁消毒。全铜模具大口径出水管设计，无需担心堵塞。 5.8标配多功能托盘，可放置漱口杯，纸巾。 6、手术灯 操控轻便灵巧外观时尚 6.1三旋转轴设计的欧式冷光源无影灯，可黄白光切换，可强弱光无级感应式调节，适应不同的治疗需求。采用美国科瑞灯珠，高流明、低光衰、高显指，接近自然光舒适、环保耐用。 6.2可通过主副控、脚踏和程序控制等方式实现智能联动。 6.3手术灯扶手可拆卸清洁消毒。 6.4手术灯可选择吸顶式和壁挂式方案。 7、卫生设计 全方位的保障 7.1皮垫由整块PU皮压模成型，便于清洁消毒。 7.2配置器械盘硅胶垫和硅胶拉手护套，能高温高压消毒保障卫生。 7.3强弱吸可拆卸消毒，强吸标配强弱吸转换头。 7.4外置拔插式强弱吸过滤网，方便医生操作。 8、安全保护设计 主动安全和被动安全一应保障 8.1设置有紧急开关，内凹设计避免医生误操作。紧急开关工作状态为绿灯，方便识别进行急停。 8.2机椅互锁系统：当动态器械工作时，椅位运动被自动锁定，避免助手或其他人误操作时，高速运转的设备给患者造成伤害! 8.3牙科椅具备紧急制动安全设计，在牙椅运行中，按任意操作键即停止运行，保障安全。 ★8.4牙科椅具备一键急救椅位设计，出现过敏性休克或昏迷时，能快速达到-5度急救位置进行自苏醒或人工急救操作，避免因慌乱造成意外事故发生。