设备参数

序号	设备名称	型号	主要参数
1	高流量大气采样器	EM-5000	1.流量范围：（900~5100）ml/min；

2.恒流式采样；流量精度控制：设备流量全量程序列负载8kPa情况下流量误差小于±2.5%；（需提供中国计量院计量证书复印件证明）

3.电池续航：最大流量及4KPa阻力下连续运行时间≥8小时；

4.显示内容：采样流量、采样时间等；

5.具有数据储存功能。

6.实时温度压力补偿：采样时每秒采样体积自动转换为标准体积（20℃/101.3KPa），累加得到总标准体积；

7.采样模式：手动、定时、循环等采样模式；

8.流量显示：数字显示；

9.防护等级：IP54，抗跌落≥1m能够出具具有CMA资质公司的合格报告复印件；

10.防爆标志：具有不低于II类本质安全型防爆等级。提供具有CMA资质的第三方机构出具的防爆合格证复印件；

11.提供计量器具型式批准证书（CPA），提供复印件。

12.噪声≤55dB（A）

13.每台设备基本配置：主机、采样头连接管、旋风式呼尘采样头套装Φ37mm、充电器、采样瓶托架、个体背带挎包、采样器三脚托架等，安装构造应完全符合采样器。丙纶滤膜Φ37mm50张。
2	粉尘采样器	DS-30	流量范围：（3~30）L/min

恒流式采样；流量精度控制：流量误差小于±5%；

3.电池续航：最大流量及4KPa阻力下连续运行时间≥4小时；

4.抗阻力能力：15L/min流量和6KPa阻力下，流量误差≤±5%；

5.显示内容：采样流量、采样时间等；

6.数据储存：≥10000个事件记录，支持数据打印和U盘导出；

7.实时温度压力补偿：采样时每秒采样体积转换为标准体积（20℃/101.3KPa），累加得到总标准体积；

8.可选择采样类型：总尘、呼尘、手动、定时等（提供照片证明）

9.流量显示：数字显示；

10.防护等级：IP54，抗跌落≥1m能够出具具有CMA资质公司的合格报告复印件；

11.防爆等级：具有不低于II类本质安全型防爆等级，提供具有CMA资质的第三方机构出具的防爆合格证复印件

12.可兼容28.3L/min微生物采样

13.提供计量器具型式批准证书（CPA），提供复印件。

14.配置及附件：配备主机、充电器、采样头、仪器手提箱、三脚托架，冲击式呼尘采样头，Φ40mm滤膜50张，安装构造应完全符合采样器；
耗材参数

序号	名称	参数
1	定点总尘采样头	DS-30/￠40mm
2	定点呼尘采样头	DS-30/￠40mm
3	滤膜37mm	材质：丙纶；滤膜直径37mm;单位：盒；每盒50片
4	滤膜40mm	材质：丙纶；滤膜直径40mm;单位：盒；每盒50片
5	滤膜夹37mm	适配滤膜直径37mm;
6	滤膜夹40mm	适配滤膜直径40mm;