| 采购内容 | - 黑热病项目经费购置解刨显微镜一台， 光学显微镜一台 |
| --- | --- |
| 采购物品 名称、数量、 参数要求 | - 体视显微镜 型号SZ61TR一台 参数见附表1 - 三目生物显微镜 型号 CX33一台 参数见附表2 |

# 体视显微镜三目技术参数

- 用途：动物、植物、卵细胞、胚胎标本的观察。

- 工作条件

- 1.1  适于在气温为摄氏5℃～＋40℃的环境条件下运输和贮存使用；

- 1.2  配置符合中国有关标准要求的插头，或提供适当的转换插座，在电源220V（10%）/50Hz；

- 主要技术指标

- 2.1  体式显微镜

- 2.1.1  放大倍率：6.7 - 45倍；

- ★2.1.2  变倍：0.67 - 45X连续变倍，变倍比1：6.7；

- 2.1.3  工作距离：110mm；

- ★2.1.4  三目观察筒：视场数为22，瞳距调节范围为52-76mm，带0.5X视频接口；

- 2.1.5  目镜：10X，F.N. 22；

- ★2.1.6  光源：透射照明 : LED ，反射照明 : LED ，LED 平均使用寿命 ： 6000 小时。 输入定额 ： 100–120V/200 –240V ~0.15/0.1 A; 50/60 Hz

# 三目生物显微镜技术参数

用途：可用于普通染色的切片观察，以及临床、科研常规显微检验工作。

- 工作条件

1.1  适于在气温为摄氏5℃～＋40℃的环境条件下运输和贮存使用；

1.2  配置符合中国有关标准要求的插头，或提供适当的转换插座，在电源220V（10%）/50Hz；

- 主要技术指标

2.1  生物显微镜

★2.1.1  光学系统：无限远光学矫正系统，齐焦距离必须为国际标准45mm；

2.1.2  载物台：机械固定载物台 , (W × D): 211 mm × 154 mm ，移动范围 (X × Y): 76 mm × 52 mm ，单样品夹 ( 可选 : 双样品夹，薄型样品垫 ) ，具有样品位置刻度 ， 载物台 XY 移动可锁定；

★2.1.3  调焦机构：载物台高度调节 ( 粗调 : 15 mm ) ，粗调旋钮每转 : 36.8 mm, 聚焦限位钮 ，粗调焦旋钮的张力可调节， 细调焦旋钮 ( 最小调节幅度 : 2.5 μm)

2.1.4  聚光镜：阿贝聚光镜 NA 1.25 （油浸时） ， 内置孔径光阑

2.1.5  照明系统：内置透射照明系统 ， 柯勒照明 ( 视场光阑固定 ) ， LED 功耗 2.4 W ( 标称值 ), 预对中；

2.1.6  三目观察筒： 30°倾斜三目观察筒 ( 抗菌 ) ，光路选择 ：目镜 / 相机口 = 100/0 或 0/100 ， 瞳距调节范围 ： 48-75 mm ， 眼点调节 : 375.0-427.9 mm

2.1.7  物镜转盘：与显微镜机身固定的内旋式4孔物镜转盘，便于放置标本；

2.1.8  物镜：平场消色差物镜4X（N.A.≥0.1 W.D≥27.8mm）、10X（N.A.≥0.25 W.D≥8.0mm）、40X（N.A.≥0.65 W.D≥0.6mm）、100XO（N.A.≥1.25 W.D≥0.13mm）；

★2.1.9 背部设有收纳箱，方便装载电源线。内置的锁槽可配防盗电线锁使用。获得专利证书。