## Sheet1
昌吉市佃坝镇卫生院中医设备采购参数
1 | 中药熏蒸舱 | 工作原理 采用中药汽化装置，通过数字智能化控制恒温/电脑控温，使中药药液产生中药蒸汽。患者在熏蒸治疗时，能通过蒸汽热敷使毛孔张开、毛细血管网开放，药物离子通过对患病部位和经络病变区进行有效渗透，使药力直达病灶。 技术参数 1、额定输入功率：大于等于1200VA。 2、床体尺寸（长宽高）：2000×720×1000mm，允差±10%。 3、设备操作台尺寸（长宽.高）：满足实用场地要求。 4、治疗温度：可在1～99℃范围设定，室温～45℃为熏蒸温度，步进1℃，允差为±5℃，46～99℃为煎药温度。 5、治疗时间：1～99min内设定，允差±30s，治疗时间达到设定时间时，有蜂鸣提示音，加热装置自动断电。 6、自动上水，加热锅容积：4-6L。 ▲7、具有中药药液雾化功能：单区雾化量大于40mL/h。 8、微电脑控制操作系统，具有自动定时、自动控温、自动漏电保护、过载保护，治疗结束自动提示。 9、治疗机具有分区管理功能，舱内具有单独停止加热按钮。 10、熏蒸加热区：三区独立控制。 11、多风道设计、自动吹送蒸汽，确保每区熏蒸温度恒定、舒适。 12、满足肩、颈、腰、臀、下肢等部位熏蒸。 13、设备具有双重超温保护功能：治疗机超过工作温度设定值时，第一路保护装置应启动，停止加热。当温度降低到设定值以下后可以恢复加热。如果第一路保护装置失效造成患者皮肤温度升高至50℃时，第二路保护装置应立即启动，切断电源。 14、安全保护功能：治疗机具有防干烧装置，当药液加热器无液体时，不能加热，并有提示信息。 15、操作控制台独立，采用机电分离式设计。 16、具有臭氧消毒功能。 17、设备运行模式为连续运行。 18、具有工作状态提示、多重故障自检错误代码显示功能。 19、设备可提供全套检验报告。 20、整机保修3年，包安装培训调试。 | 1 | 4.5
2 | 全身无烟艾灸舱 | 工作原理 采用微电脑控制，利用红外光的热效应和艾灸作用照射于患处，使组织温度升高，毛细血管扩张，血流加快，增加细胞的新陈代谢，促进细胞合成，增加细胞的吞噬功能，消除肿胀，促进炎症消散，达到镇痛的作用。 技术参数 1、外形尺寸（长宽高）：2100×750×1100mm，允差±10%。 2、额定输入功率大于等于2300W。 3、无烟灸疗，自动控温，环.保高效。 ●4、治疗装置：可分别进行上身灸疗、下身灸疗、上身光疗、下身光疗、上盖光疗，也可进行全身治疗。 ▲5、安全保护：智能控制舱盖自动开合，舱盖内部设有急停按钮，能够实现一键停止治疗开启舱盖。 6、红外光波长范围为580nm～1050nm。 7、输出光功率：最大10W，允差±2W。 8、设备光疗强度3档可调节。 9、设备操作显示屏幕大于等于10英寸液晶触摸显示屏。 10、设备具有两路独立的温度保护装置。设备具有两路独立的温度保护装置；当达到治疗温度时，第一路保护装置动作，切断加热输入；当第一路保护装置失效时，治疗温度超过60℃，第二路保护装置动作切断加热电源。 11、艾灸加热温度：100℃～160℃可调，允差±10℃，级差10℃。 12、设备治疗温度不超过60℃。 ●13、红光和艾灸可单独或同时使用。 14、工作噪音≤60dB(A)。 15、床面承重：大于等于130kg。 16、设备可提供全套检验报告。 17、整机保修3年，包安装调试。 | 1 | 13
3 | 半身无烟艾灸舱 | 工作原理 采用微电脑控制，利用红外光的热效应和艾灸作用照射于患处，使组织温度升高，毛细血管扩张，血流加快，增加细胞的新陈代谢，促进细胞合成，增加细胞的吞噬功能，消除肿胀，促进炎症消散，达到镇痛的作用。 技术参数 1、外形尺寸（长宽高）：2000×800×1400mm，允差±10%。 2、额定输入功率大于等于2300W。 3、设备实现无烟灸疗，自动控温，环.保高效。 ●4、治疗装置：可分别进行上半身灸疗、下半身灸疗、腹部灸疗、上半身光疗、下半身光疗、腹部光疗，也可进行全身治疗。 5、红外光波长范围：580nm～1050nm。 ●6、红光和艾灸可单独或同时使用。 7、输出光功率：最大可达10W，允差±2W。 8、光疗强度3档可调。 9、工作时间：1min～99min可调，级差1min，允差±60s。 10、设备操作显示屏幕为大于等于8英寸触摸屏。 ▲11、治疗装置调节范围：电动高度200mm，平移720mm，允差±30mm。 12、治疗温度：不超过60℃。 13、艾灸加热温度100℃～160℃可调，允差±10℃，级差10℃。 14、具有两路独立的温度保护装置。设备具有两路独立的温度保护装置；当达到治疗温度时，第一路保护装置动作，切断加热输入；当第一路保护装置失效时，治疗温度超过60℃，第二路保护装置动作切断加热电源。 15、床面承重大于等于130kg。运动应均匀、平稳，不应有振动、停滞和不正常噪声及磨损现象，调节部位不松动。 16、设备可提供全套检验报告。 17、整机保修3年，包安装调试。 | 1 | 8.8
4 | 干扰电治疗仪 | 工作原理 采用微电脑控制，利用中频振荡发生器产生的中频信号，中频电流被低频电流调制后，其幅度和频率随着低频电流的幅度和频率的变化而变化的电流称为调制中频电流，因此调制中频电流兼有低频电与中频电两种电流各自的特点和治疗作用，作用较深，不产生电解刺激作用。 技术参数 1、推车式。 ▲2、输出通道：四路中频加透热输出、四路离子导入直流输出、两路干扰电输出。 3、设备中频频率：1kHz～10kHz。 4、调制频率：0～150Hz，单一频率允差±10%或±1Hz取大值。 5、中频载波波形：双向方波。 6、调制波形：正弦波、方波、三角波、指数波、锯齿波、尖波、等幅波。 7、调制方式：连续、断续、间歇、变频、疏密和交替调制。 8、脉宽：50μs～500μs，允差±10%。 9、中频调幅度：0%、25%、50%、75%、100%，允差±5%。 ▲10、干扰电性能 10.1、工作频率：4kHz，允差±10%。 10.2、调制频率：0.125Hz，允差±10%。 10.3、差频频率范围：0～112Hz，允差±10%或±1Hz取较大值。 10.4、调幅度：0%、100%，允差±5%。 10.5、差频变化周期：5.5s、32s，允差±10%。 11、中频输出电流：在500Ω的负载下，每路输出电流不大于100mA。输出强度分0～99级可调。 ▲12、电极板温度大于5档可调节，温度范围为40℃～55℃允差±3℃。 13、设备治疗的离子导入输出直流电流，在500Ω的负载下，每路输出电流不超过50mA，分0～99级可调。 14、中频输出峰值电压：在开路条件下测量时，中频输出峰值电压不得超过500V。 15、设备内置大于等于100个固定处方，可供自由选择。 16、设备操作显示屏幕为大于等于8英寸液晶触摸屏。 17、设备可提供全套检验报告。 18、整机保修3年，包培训调试。 | 1 | 1.8
5 | 微波治疗仪 | 1、微波频率：2450MHZ *2、理疗功率： 0～99W，治疗功能0-99W。 3、显示方式：数码显示。 4、工作方式：治疗与理疗多功能式。5、辐射器：理疗照射器1个，专科热凝辐射器1套。 6、磁控管：优质磁控管。 7、外壳泄漏：＜0.5 mW/cm2 。 8、无用辐射：＜0.5 mW/cm2。 *9、自动保护装置：机器运行时治疗功率和时间须自动锁定；具有过载、过热、闭锁、误操作保护功能。 10、主机采用台式铝合金机柜。 *11、适用范围（以注册证为准）：适用于妇科、皮肤科、口腔科、耳鼻咽喉科、肛肠、康复理疗科、泌尿外科等。 12、整机保修3年，包培训调试。 | 1 | 2
6 | 中药离子导入仪 | 工作原理 根据生物电药导理论，仿生论，热敷医学，中国古典中医医学及现代微电脑技术，具有中低频仿生按摩、药物导入治疗功能。 技术参数 1、配台车。 2、设备可设置定时范围为1～60min连续可调，开机默认值25min。 3、设备具有中低频仿生按摩、药物导入治疗功能。导入输出：非对称脉冲波形。按摩输出：对称脉冲波形，幅度差.不大于2V。 4、设备中频载波波形：正弦波。 5、调制波波形：方波。 6、输出频率：中频载波频率：2000Hz±10%；调制波频率：75Hz±10%。 7、调幅度：35%～65%。 8、中频脉冲电压：中频脉冲最大输出峰峰值99V，允差±10%，分0～99级显示。最大输出电流：55mA，允差±10%。 9、设备调节方式为一键飞梭，使用方便。 10、具备电极片辅助加热功能。 11、设备可提供全套检验报告。 12、整机保修3年，包安装培训调试。 | 1 | 0.8
7 | 电脑恒温电蜡疗仪 | 工作原理 通过蜡疗仪将蜡熔化，利用蜡自身热容量大、导热率低、气体和水分不易消失的特点进行治疗。蜡具有可塑性，能密贴于体表，还可加入一些其他药物协同进行治疗。 技术参数 1、电源：AC 220V±10%，50Hz。 2、额定输入功率：2500VA±10%。 3、设备温度设定范围：浸蜡温度、熔蜡温度可调。 4、外形尺寸（长宽高）：1000×420×660mm，允差±10%。 5、设备具有双重软件温度保护功能，并有声音提示，配备独立的硬件温度保护装置。温度保护开关启动后，当第一路保护失效时，温度达到60℃停止加热，并有声音提示。 ●6、熔蜡量：30kg；熔蜡槽容积：大于等于30L。 7、蜡液过滤装置：过滤密度50目。 8、工作方式：有水化蜡型，具有防干烧装置。 9、预设：可设定一周工作参数，独立设定控制每天自动开、关机时间和工作温度。 10、强制加热功能：加热温度80℃，允差±3℃，无需重设参数。 11、多重故障自检，错误代码显示。 12、安全保护：具有漏电、超流、超压保护装置。 13、设备具有强制停止功能，能够实现停止当天预置工作设定。 14、设备具有自动预设恒温功能。 ●15、熔蜡时间≤2小时。 16、设备可提供全套检验报告。 17、整机保修3年，包培训调试。 | 1 | 1.6
8 | 中医湿热敷 | 工作原理 将装有高保温保湿物质的热敷袋放入水中加热后散发出的热量及水蒸气作用于治疗部位，起到保湿及深层热疗的效果，可有效地缓解慢性疼痛。 技术参数 1、额定功率：2200VA±10%。 2、设备的恒温加热箱容积.大于等于65L。 3、设备具有两种工作模式：自动模式、手动模式，能够实现一键切换。 4、温度设定范围：0～99℃可调，达到预设温度后可自动恒温。 5、热敷袋保温时间20～30分钟，可反复使用，具有良好的柔软性，可折叠。 6、四种热敷袋种类：手部、标准、颈肩、加长，热敷袋每种标配两付。 ●7、安全装置：双重过温度保护和低水位报警终止加热防干烧。 8、自检功能：多重故障自检，错误代码显示。 9、参数设置：可设定每一天设备工作时间段，预开机及自动关机，可长期保存。 10、大于等于98℃超温停止加热。 11、设备保养：槽内使用圆弧无死角设计，防止水垢的产生。 12、设备可提供全套检验报告。 13、整机保修3年，包安装培训调试。 | 1 | 2.1
专家论证签字：
书记签字：