**酒精检测仪故障维修**

一、配件参数

（1）730 酒测核心传感器：品牌：ENVITEC ，E100 ，尺寸：19mm，最大检测乙醇浓 度≥2.5mg/L，响应时间≤6S。

（2）730 锂电池：聚合物锂电池，容量：4800mAh，额定电压：3.8V，额定能量 18.24Wh， 充电限制电压：4.35V 外观规格：3PIN 端子 1.25 ，63\*48\*11.9。

（3）730 电源芯片：品牌：MTK，MT6328V，尺寸：6.6\*6.6mm，电源电压：3.5V-6V， 工作温度：-40℃至+60℃

二、维修表格

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **设备编码** | **故障问题** | **解决方案** |
| 7303921 | 满电使用自动关机 | 更换电源芯片和锂电池 |
| 7303921 | 送检不通过 | 酒测核心传感器腐蚀老化，更换传感器 |
| 7303930 | 充电不满，开机黑屏 | 更换电源芯片和锂电池 |
| 7304955 | 充电慢，掉电快 | 更换电源芯片和锂电池 |
| 7304964 | 自动黑屏幕，无法开机 | 更换电源芯片和锂电池 |
| 7304964 | 送检不合格 | 酒测核心传感器腐蚀老化，更换传感器 |
| 7303920 | 自动黑屏幕，无法开机 | 更换电源芯片和锂电池 |
| 7303928 | 自动黑屏幕，无法开机 | 更换电源芯片和锂电池 |
| 7303917 | 自动黑屏幕，无法开机 | 更换电源芯片和锂电池 |
| 7303918 | 黑屏无法充电 | 更换电源芯片和锂电池 |
| 7304961 | 充满电闪屏 | 更换电源芯片和锂电池 |
| 7303926 | 自检不通过 | 更换电源芯片和锂电池 |
| 7303931 | 自动黑屏幕，无法开机 | 更换电源芯片和锂电池 |
| 7303932 | 自动黑屏幕，无法开机 | 更换电源芯片和锂电池 |
| 7303927 | 自动黑屏幕，无法开机 | 更换电源芯片和锂电池 |
| 7303929 | 自动黑屏幕，无法开机 | 更换电源芯片和锂电池 |
| 7303922 | 自动黑屏幕，无法开机 | 更换电源芯片和锂电池 |

1.维修项目更换酒精检测仪新锂电池、芯片15部，更换传感器2部，各投标方自行报单价，总价不得超过9660元人民币，详细阅读以下内容

2、各参与投标方，必须在投标人响应明细中清楚注明各类投标商品的品牌、型号、数量、单价，金额，严格按照上述表格所列事项投标，未按要求投标的，采购方拒绝采购，恶意投标，采购方保留保留投诉、诉讼等权利。

3、提供营业执照扫描件，放入投标方参数内，所提供商品必须符合产品质量的GB/T强制性标准，达到环保要求，如质量不合格，出现三无产品，假冒伪劣商品，采购方有权拒绝采购并且保留一切追诉的权利。

4、按公安局实际需要，合同签订7日内维修好将货物送至指点地点并交付使用，售后服务保质期要符合国三包规定，质保期为一年，供货后24小时之内要响应，给予必要的指导帮助服务。 5、中标方在货物生产、运输、组装、安装、卸载等过程中一切费用均包含在中标价中，中标方在货物生产、运输、组装、安装过程中发生的一切事故（火灾、交通事故、人员受伤、运输损坏、变形等）均与采购方无关，均有中标方自行承担。 6、中标方要使用有相关资格、资质的人员从事此次货物全流程。 7、中标单位及个体户无违法犯罪记录。 8、验收合格后予以结算。 9、在质保期内拒绝提供服务的，采购方会按照要求上报财政部门或者投诉，在同类招标中拒绝使用其产品。 10、采购方可根据需要随机抽取部分全部货物送有关权威检测部门检测，供方承担相应检测费用，如检测不合格，中标方负责赔偿采购方一切损失。 11、合同争议的解决（1）当事人友好协商达成一致、（2）在60天内当事人协商不能达成协议的，可提请采购人所在地人民法院诉讼。