新疆医科大学第一附属昌吉分院

肌肤影像分析仪（皮肤检测仪）

招标采购要求

**一、招标单位：**新疆医科大学第一附属医院昌吉分院（昌吉市第二人民医院、昌吉市中医医院）

**二、招标项目名称：**新疆医科大学第一附属医院昌吉分院购置肌肤影像分析仪（皮肤检测仪）项目；

**三、项目招标预算：**控制在人民币25万元以内；

**四、采购内容及参数要求**

**（一）采购内容：肌肤影像分析仪（皮肤检测仪）**

**（二）采购数量：1台**

**（三）货物技术要求：**

1.万向轮电动升降台≥3档自动设定，桌面到地面高700-1080mm 可随意调整

2.万向臂显示支架：悬空一体式显示屏键鼠支架，可左右和上调显示屏角度可调整，＞27英寸

3.可伸缩隐藏式遮光罩

4.传感器类型：CMOS

5.镜头类型：3D 结构光

6.3D结构光：双目光栅结构光

7.全脸有效像素：≥4200 万

8.灯源技术：LED 照明技术

9.原图像输出分辨率：≥ 6891\*4864 像素

10.3D 全脸建模高精度：≤0.2mm

11.≥10张高清全脸3D影像图

12.能够分离皮肤中的红色颜色成分，获取皮肤内部血红素信号

13. 能展示 6000K 标准日光色温下的真实肤色、肤质

14.能够分离皮肤中的棕色颜色成分，检测皮肤底层肉眼不可的褐黑 色素

15.能够通过 365nm 波长的 UVA 光，有不同荧光呈现判别面部症状

16.能够模拟整形、注射类项目效果

17.能够高效的辅助医生进行三庭五眼、轮廓形态、面部对称性及凹陷 问题的评估

18.能够利用精度高达 0.1ml 容积差计算，实现术后改善效果具体量化

19.能够一键生成专业案例库

20.能够利用 360 度光影诊断功能查看面部存在的凹陷、下垂功能

21.支持多终端同时访问

22.能输出和打印电子、纸质版图片及数据报告，工作站配彩色打印机

23.能够支持通过手机端查看和分享影像分析报告

24.配备客户回访记录档案软件（市场主流软件）（具备报单管理、分诊接待、现场设计、科室管理、划扣项目、客户管理、库房管理、系统报表等功能）

**五、资质要求**

1.具有独立承担民事责任的能力；（提供营业执照复印件）

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；（提供承诺函及财务会计制度）

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；（提供承诺函）

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；（提供承诺函）

5.参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录(受行政主管部门的处罚不能参加投标)，在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）上未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单以及政府采购严重违法失信行为记录名单的的供应商；

6.符合国家有关法律法规的规定；

7.本项目不接受联合体投标；

8.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

9.上传统一采购报价单（见附件）;

10.认真解读文件，一次性提交相关投标文件，不支持二次提交。

**注：资质要求需提供的内容必须加盖公章“扫描”并以PDF格式打包上传，确保上传材料清晰（承诺函格式自拟）。**

**六、交货地点**

新疆医科大学第一附属医院昌吉分院指定地点。

**七、供货要求**

自合同签订后15日。

1. **付款方式**

货物抵达交货地点安装、调试、验收合格，正常运行贰个月期满支付合同总金额的30%，满壹年后支付合同总金额的30%，满贰年后支付合同总金额的30%，在正常运行叁年期满，完全满足使用要求，如无任何问题支付合同总金额的10%。

**九、质保期**

按照国家标准，质保叁年；质保期及维修按国家相关规定执行；质保期内，若出现质量问题，供应商应无偿更换和维修。

**附件：**采购报价单

## **附件：**

## 采购报价单

**供应商名称(公章)：　　 　　　　　　 法人或被授权人签字：　　　 　　 单位：元**

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 品牌规格型号 | 生产厂商 | 投标单价 | 投标金额 | 招标参数配置要求 | 投标参数配置**(不得直接粘贴招标参数，所投产品与投标参数必须一致）** | 响应/偏离招标要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **合 计：** |  |  |  |  |  |

注：1、如果按单价计算的结果与总价不一致，以单价为准修正总价。2、投标配置：供应商必须提供实际配置参数，不可提供范围，不可虚假投标。**3.投标配置需满足所有招标参数配置要求，若有任意一项不满足，务必将不满足项在偏离招标要求中写出。**