新疆医科大学第一附属昌吉分院

红外光灸疗机招标采购要求

**一、招标单位：**新疆医科大学第一附属医院昌吉分院（昌吉市第二人民医院、昌吉市中医医院）

**二、招标项目名称：**新疆医科大学第一附属医院昌吉分院购置红外光灸疗机项目；

**三、项目招标预算：**控制在人民币10万元以内；

**四、采购内容及参数要求**

**（一）采购内容：红外光灸疗机**

**（二）采购数量：1台**

**（三）货物技术要求：**

1、尺寸:2000mm~2200mm×750mm~800mm×1100mm~1200mm。

2、显示方式：≥10英寸触摸屏平板显示；

3、红外光波长范围:550nm~1100nm。

4、红外光治疗光功率输出最大10W，误差±5%；

8、光疗强度≥3档可调；

6、艾灸加热温度100℃～160℃可调，误差±5%，级差10℃；

7、治疗温度不超过60℃。

8、工作时间1-99min可调，级差1min，误差±5%，开机默认30min；

9、连续工作时间应不少于4小时；

10、艾灸装置温度保护功能：设备具有两路独立的温度保护装置；当达到治疗温度时，第一路保护装置动作，切断加热输入；当第一路保护装置失效时，治疗温度超过60℃，第二路保护装置动作切断加热电源；

11、工作噪音≤60dB(A)；

12、床面额定载荷≥120kg。

13、无烟灸疗，自动控温，环保高效，治疗安全；

14、艾灸与红外光可同时治疗，增强疗效；

15、上部红外线治疗装置≥9个，下部≥4个红外光灯治疗装置且≥5个灸疗装置；触屏控制，可分别进行上身灸疗、下身灸疗、上身光疗、下身光疗、上盖光疗，也可进行全身治疗。  
 16、平板APP控制舱盖自动开合，舱盖内部设有急停按钮，可一键停止治疗开启舱盖。

**五、资质要求**

1.具有独立承担民事责任的能力；（提供营业执照复印件）

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；（提供承诺函及财务会计制度）

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；（提供承诺函）

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；（提供承诺函）

5.参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录(受行政主管部门的处罚不能参加投标)，在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）上未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单以及政府采购严重违法失信行为记录名单的的供应商；

6.符合国家有关法律法规的规定；

7.提供医疗器械经营许可证、医疗器械经营备案凭证、所投产品的医疗器械注册证；

所投产品属于第二类医疗器械的，需提供有效的行政主管部门颁发的医疗器械经营备案凭证（医疗器械生产许可证或医疗器械经营许可证或其他医疗器械生产经营许可证明文件）；所投产品属于第三类医疗器械的，需提供有效的行政主管部门颁发的医疗器械生产许可证（医疗器械经营许可证或其他医疗器械生产经营许可证明文件）；

8.本项目不接受联合体投标；

9.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

10.上传统一采购报价单（见附件）;

11.认真解读文件，一次性提交相关投标文件，不支持二次提交。

**注：资质要求需提供的内容必须加盖公章“扫描”并以PDF格式打包上传，确保上传材料清晰（承诺函格式自拟）。**

**六、交货地点**

新疆医科大学第一附属医院昌吉分院指定地点。

**七、供货要求**

自合同签订后15日。

1. **付款方式**

货物抵达交货地点安装、调试、验收合格，正常运行贰个月期满支付合同总金额的30%，满壹年后支付合同总金额的30%，满贰年后支付合同总金额的30%，在正常运行叁年期满，完全满足使用要求，如无任何问题支付合同总金额的10%。

**九、质保期**

按照国家标准，质保叁年；质保期及维修按国家相关规定执行；质保期内，若出现质量问题，供应商应无偿更换和维修。

**附件：**采购报价单

## **附件：**

## 采购报价单

**供应商名称(公章)：　　 　　　　　　 法人或被授权人签字：　　　 　　 单位：元**

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 品牌规格型号 | 生产厂商 | 投标单价 | 投标金额 | 招标参数配置要求 | 投标参数配置**(不得直接粘贴招标参数，所投产品与投标参数必须一致）** | 响应/偏离招标要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **合 计：** | | | | | | |  |  |  |  |  |

注：1、如果按单价计算的结果与总价不一致，以单价为准修正总价。2、投标配置：供应商必须提供实际配置参数，不可提供范围，不可虚假投标。**3.投标配置需满足所有招标参数配置要求，若有任意一项不满足，务必将不满足项在偏离招标要求中写出。**