竞价需求

医用冷藏冰箱**（2-6℃）**

1、工作条件：环境温度16-32℃，环境湿度：20-80%，电压：220V±10% ，频率50±1Hz。

2、样式：立式，单门。

★3、有效容积（L）：≥250。

★4、门体结构：双层保温玻璃门，80%湿度环境下无凝露；门体配锁。

5、箱体材料：箱体材料为PCM彩板，内壁为HIPS塑料材质，易于清洁。

6、制冷系统：采用品牌高效压缩机，无氟环保制冷剂，节能高效；高效冷凝器，内置式蒸发器，制冷迅速。

7、控温系统：高精度电脑温度控制系统；箱体内置精密温度传感器，控温精确稳定；智能控制风扇强制冷气循环系统，确保箱体内部温度均匀性。高亮度数码显示，箱内温度可恒定控制在4±1℃范围内，温度显示精度0.1℃。

8、内部配置：内置LED冷光源，内部一目了然；配置5个钢丝浸塑搁架。

9、后备电池设计。

10、防低温设计。

★11、报警功能：具有高温报警、低温报警、开门、传感器故障报警等多种声、光报警功能，物品存放更安全。

12、测试孔：标配测试孔，方便用户测试箱内温度。

13、冷凝水处理：冷凝水自动蒸发，操作简便，无需手动倒水。

14、服务保障：维修响应时间为2小时内，市区24小时抵达到单位排除故障。

15、质量保证：提供由制造商出具的一年无忧换，五年免费质保服务承诺函。终身免费提供技术服务、技术支持及咨询服务。

16、产品注册：产品具有医疗器械注册证且产品型号登记备案。

17、制造商资质：制造商需通过ISO9001、ISO13485、ISO14001、ISO45001、ISO27001、ISO20000等资质认证，确保生产企业的长期稳定性和可靠性。

ATP荧光检测仪

|  |  |
| --- | --- |
| 操作温度范围 | 5~40℃ |
| 仪器检测范围 | 0~9999 RLUs(0~5000 fmol ATP) |
| 检测灵敏度 | 1 Fmol(1×10 mol)ATP |
| 检测时间 | 15秒 |
| 误差范围 | ±5%或±5 RLUs |
| 数据输出 | USB数据连接 |
| 电源供应 | USB供电或者2节5号电池 |
|  |  |

1.底部检测，不受仪器手持或放置角度的影响，检测数据不受干扰，结果更加稳定。

2.具有显著的低[背景值](https://baike.baidu.com/item/%E8%83%8C%E6%99%AF%E5%80%BC/4763945?fromModule=lemma_inlink" \t "https://baike.baidu.com/item/ATP%E8%8D%A7%E5%85%89%E6%A3%80%E6%B5%8B%E4%BB%AA/_blank)更有利于检测[痕量](https://baike.baidu.com/item/%E7%97%95%E9%87%8F/6459540?fromModule=lemma_inlink" \t "https://baike.baidu.com/item/ATP%E8%8D%A7%E5%85%89%E6%A3%80%E6%B5%8B%E4%BB%AA/_blank)ATP。

3.金属外壳，防氧化、老化性强，增加使用年限。

环境清洁消毒监测包

1.‌[监测显色笔](https://www.baidu.com/s?rsv_dl=re_dqa_generate&sa=re_dqa_generate&wd=%E7%9B%91%E6%B5%8B%E6%98%BE%E8%89%B2%E7%AC%94&rsv_pq=cfd689a2000021b8&oq=%E7%8E%AF%E5%A2%83%E6%B8%85%E6%B4%81%E5%8D%AB%E7%94%9F%E6%B6%88%E6%AF%92%E7%9B%91%E6%B5%8B%E5%8C%85%E5%8C%85%E6%8B%AC%E5%93%AA%E4%BA%9B%E4%BA%A7%E5%93%81&rsv_t=59c63WUgOl7uubENsxQ4p3ashIvFk4S1w5KHtHT9AzKCk0t3S5wh9KO7G2AYEvM0s/83zoV90zHs&tn=88093251_99_hao_pg&ie=utf-8" \t "https://www.baidu.com/_blank)‌：这种显色笔具有环保、无毒、速干、易清洁等特点，适合标记在病床把手、窗台、墙壁、护士站、就诊台、设备表面等需要清洁的部位。显色笔在可见光下无色无味，但在检测专用灯的照射下会呈现出浅绿色的显色标记。

2.‌[检测专用灯](https://www.baidu.com/s?rsv_dl=re_dqa_generate&sa=re_dqa_generate&wd=%E6%A3%80%E6%B5%8B%E4%B8%93%E7%94%A8%E7%81%AF&rsv_pq=cfd689a2000021b8&oq=%E7%8E%AF%E5%A2%83%E6%B8%85%E6%B4%81%E5%8D%AB%E7%94%9F%E6%B6%88%E6%AF%92%E7%9B%91%E6%B5%8B%E5%8C%85%E5%8C%85%E6%8B%AC%E5%93%AA%E4%BA%9B%E4%BA%A7%E5%93%81&rsv_t=59c63WUgOl7uubENsxQ4p3ashIvFk4S1w5KHtHT9AzKCk0t3S5wh9KO7G2AYEvM0s/83zoV90zHs&tn=88093251_99_hao_pg&ie=utf-8" \t "https://www.baidu.com/_blank)‌：这是一种冷光源，即开即用，光源使用寿命长，适合用于检查显色笔的标记。检测专用灯通常采用加厚航空铝材，美观耐用，设计防滑，操作方便。