招标参数

- 物理功能

- 设备整机重量（含电池）≤2.6kg。

- 设备具备高便携性，有便携把手。

- 主机有机盖保护装置，电极片具有收纳仓。

- 主机使用期限≥8年。

- 电子产品环保使用年限≥20年。

- 产品防尘防水等级≥IP65。

- 支持直升机和固定翼飞机环境使用，产品符合RTCA/DO-160G，Section21的适航相关电磁兼容条款。

- 设备能够适应各种恶劣气候环境，工作温度：-20℃～ 55℃，0%～95%(无冷凝)，大气压力：50kPa～ 110kPa。

- 存储温度：-30℃～70℃，0%～95%(无冷凝)，大气压力：50kPa～ 110kPa。

- 操作显示

- 采用开盖即开机方式，为避免误操作，主机操作面板上按键≤3个。

- 主机具有成人和儿童模式，可以通过病人类型一键切换按钮进行成人/儿童切换。

- 屏幕尺寸≥7英寸TFT彩色显示屏，分辨率不小于800×480像素，支持动画指导用户执行急救操作。

- 屏幕可显示操作步骤提示画面、按压提示次数、病人类型、电击次数、急救累计时长、CPR计时、网络类型、电池电量、病人的ECG心电波形图

- 语言可以一键切换，支持≥3种以上不同国家的语言。

- 为适应强光环境下使用，设备能够根据环境光强度自动调节屏幕显示亮度。

- 为适应急救现场嘈杂环境下使用，设备能够根据环境噪音强度自动调节语音播放音量。

- CPR按压模式30:2和仅按压模式可调，按压速率100、110、120可调。

- 设备具有符合 AHA/ERC 推荐的频率对病人实施胸部按压并进行通气的语音提示。

- 设备性能

- 采用双相波技术，成人除颤最大能量可达360J，儿童除颤最大能量可达100J，能量可自动递增，首次除颤没有消除室颤时，第二次或后续电击使用更高级别能量。

- 开机到200J放电准备就绪用时＜7s，

- 除颤后ECG恢复时间＜3s。

- 开始分析心律到200J放电准备就绪时间＜5s,

- 电池使用年限≥5年，电池容量≥4500mAh。

- 在适合条件下，可提供≥200次360J除颤或380次150J除颤。

- 单副电极片有效期≧55个月。

- 首次出现电池电量低报警时，主机至少还可以持续工作30分钟或至少提供10次200J的电击。

- 电极片失效日期到期前3个月，设备会发送提醒信息，用户可通过显示屏界面、Web端查看到相关信息数据。

- 主机上有电极片粘贴位置动画提示。

- 设备自检与巡检

- 设备每天、每周、每月都会进行自检。

- 插入电池后主机会进行检测，主要包括以下检测项：按键测试、高压充放电、能量内部释放与解除、电池电量、通讯情况等。

- 为减少电池的损耗和线下巡检的工作量，不开机不开盖的情况就能查看电池电量，主机外壳具有电量显示屏，能够快速识别设备电量。

- 方便工作人员线下巡检，主机具有三种不同颜色的指示灯指示设备不同状态，在不开机不开盖的情况下能够识别设备状态。

- 主机具有电极片查看窗，方便随时查看电极片的使用效期。

- 数据传输和存储

- 数据存储内存容量≥10G，可存储≥1200条事件记录，或≥1500份自检报告。

- 为方便记录患者施救信息，可记录≥6h ECG波形记录，且同时能保存至少≥6h心肺复苏数据。

- 设备支持USB接口，可通过外部USB闪存设备导出抢救记录数据。

- 具备录音功能，可保存≥65分钟抢救现场录音。

- 设备配置了蜂窝移动模块和Wi-Fi模块，可通过蜂窝移动网络和Wi-Fi网络接入设备管理系统。

- 响应附件要求：

- 需上传技术偏离表（格式自拟），每条参数对应佐证材料，原厂授权书，原厂售后服务承诺、营业执照、医疗器械经营许可证、医疗器械注册证及生产厂家资质。

- 新疆有分公司或者办事处，保证服务能力，提供购房或者房屋租赁证明。

- 提供新疆近一年的业绩证明三份（中标通知书或者供货合同）。

- 商务要求

- 要求送货上门及安装。

- 标人报价费用包含所有货物本身购置费用，备品备件、配件费用，货物运输到指定地点运输费用，包括但不限于：人工、安装调试、培训、修理、调换、退货、送检等所需费用、质保、维保及各种税金税费等完成项目实施的所有费用。

- 投标人必须响应相当于或优于采购人技术参数性能（配置）要求和各项技术标准必须符合国家强制性标准的产品，否则视为报价无效。

- 为保证供货质量，投标人须在招标结束后的5个工作日内携带样品、合格证、质检报告等（如有，报告日期应在本项目挂网公告日期之前）至采购单位进行测试，由样品小组详细记录过程和结果，包括外观型号、技术参数、数量等，测试完成后，样品小组出具样品验收报告，并由样品验收小组成员签字确认。如所供样品与采购人要求不一致或不合格的视为虚假应标。审查不通过可向采购中心申请依次顺延候选人。