## 维修及小额维修
奇台县妇幼保健院双目视力筛查仪采购项目报价单
序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 数量 | 金额（元） |  | 备注
[5 empty] | 综合单价 | 合价
1 | 双目视力筛查仪 | 1.适用对象:6个月-100岁。 2.工作模式：双眼同时测量、也可对单眼进行测量，双眼及单眼模式可切换。裸眼、屈光同时测量。 3.测量内容：屈光筛查、斜视，瞳孔大小及瞳距、矫正视力；双眼视功能对称性分析：屈光参差，瞳孔大小不等、凝视不对称，对近视、弱视、斜视风险进行筛查评估。 4.测量距离：85cm±5cm,测量时间≤1s,有数值显示来确定测试距离的功能，并且系统能主动提示测距过远或过近。 5.测量范围：正常模式：球镜度（DS）可测范围：-10.50D ～ +7.50D，允差±0.50D。柱镜度（DC）可测范围：-3.00D ～ +3.00D，允差±0.50D；显示分辨率0.25D/0.01D。柱镜轴位范围AX.1°～180°分辨率1°，允差±5°； 6、平均测量时间:1S;测量距离:1M左右。 7.显示分辨率0.25 D/0.01D。 8、注视方式:灯光及卡通音乐音效，能吸引受测者注意力集中。 9.瞳孔直径可测范围3.2mm～9.0mm，允差±0.1mm；显示分辨率0.1mm。 10.瞳距可测范围35mm～80mm，允差±1mm；显示分辨率1mm。 11.信息录入：主机触屏录入、扫码录入、批量导入。能电脑批量导入、导出受测者信息，生成每位受测者对应二维码，便于数据统计及后台上传筛查结果，提高筛查效率。 12.需内置专业筛查软件，软件可对接云端数据处理系统。（需提供相关著作权证书）检测结果可通过网页端、软件端进行统计、上传及推送，使检测结果实现可追溯型。为医生、患者创建电子档案，实现信息共享和实时追踪。 13.电池:2块可充电锂电池更换，续航≥4小时，方便长时间筛查。支持线充和座充两种方式，配备专用座充充电器。 14.机器有保护腕带,预防机器掉落。 15、打印报告形式:便签打印报告或A4彩色图文报告 16.数据接口：wifi、USB、蓝牙，打印机接口：wifi、USB、蓝牙 17.人体工程学设计：45°前倾操作屏幕，方便使用者以任何姿势操作，方便观察结果。彩色触摸显示屏，屏幕尺寸≥5.0英寸。 18.本产品配视力筛查箱。 | 台 | 1 |  |  | 在中标后需携带机器进行检验，需验收合格确定满足医生需求后进行后续手续，质保期三年及以上。
合计
1、报价包含材料、包装、人工等验收合格之前的一切税金和费用。2、供应商必须将综合单价、合价、计划交付期填写完整，因供应商填写不完整造成投标不 响应的，责任自负！ 3、若要求供应商提供相关证明材料的，将证明材料附后。
报价合计金额（大写 ）： 小写： 元
报价单位名称（盖公章）：
法定代表人或授权代表人（签字）： 联系电话：