奇台县妇幼保健院采购离心机参数需求

- 触摸屏操作，参数设定直接数字输入，精确到个位。

- 智能状态提示，实时显示仪器状态。

- 三轴陀螺仪全程动态监测平衡状态。

- 超大存储空间，可存储多达100O个程序组，1000条使用记录。

- 可编辑保存5组多段速梯度离心程序。

- 时间显示，年、月、日、时、分、秒，方便追溯使用记录。

- 小时.分和分.秒两种计时方式可供选择，正计时、倒计时两种模式可选。

- 40级升降速可调，转速降到500rpm~0的过程中采用曲线缓降，防止样品回荡。

- 转速、离心力自动换算、同屏显示、无需转换。

- 具有门盖、超速、过流、过压、过热等多重保护功能，声音文字同时提示并显示解决方案，更加稳定可靠。

- 自带电子说明书，永不遗失，方便使用。

- 适用于各种容量的真空采血管

- 连续运转2小时，离心腔温升小于8℃

- 具有独特的初、中、高效过滤系统，可及时过滤掉离心脱帽后产生的有害气体，有效避免样品交叉感染，减少操作人员受病菌感染的风险（生物安全型)

- 仪器具备紫外灭菌功能，独立开关控制(生物安全型)

- 所有转子、转子盖均可高温高压灭菌

- 电器安全满足国家标准，保障使用人员及设备的用电安全；

- 电磁兼容满足国家标准，保证离心机使用过程中的抗干扰性，同时不会对实验室其他设备造成干扰。

- 最高转速:  5000 r/min

- 最大离心力:	5201×g

- 最大容量: 	4×800ml

- 转速精度: 	±10r/min

- 定时范围:	1min~99min59s

- 噪  声: 	≤60dB(A)

- 电  源: 	AC 220V 50HZ 15A

- 电   机：	变频电机

- 配    置 120×2-7ml自动脱帽水平转子（最高转速4000rpm，最大相对离心力3581×g）

- 生产厂家通过 ISO9001：2015；ISO13485:2016质量体系认证。