附件1

昌吉州疾控中心采购设备报价清单

| 序号 | 采购项目 | 科室 | 数量 | 预算总额（万元） | 报价 （万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高压灭菌锅 | 检验科 | 1 | 2 |  | 依力哈木老师：18199260325 |
| 2 | UPS电源 | 检验科 | 1 | 6 |  | 依力哈木老师：18199260325 |
| 3 | 热释光退火炉 | 职业卫生科 | 1 | 1.8 |  | 麻老师：13999357194 |
| 预算总额：9.8万元 |  |  |  |  |  |  |
| 报价总额： 万元 |  |  |  |  |  |  |

供应商名称：                    （盖章）

附件2

昌吉州疾控中心采购设备参数

| 序号 | 采购 项目 | 需求参数 | 所投参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高压灭菌锅 | 1.灭菌器厂家须具有特种设备（压力容器）制造许可证（提供制造许可证，不允许借用第三方资质）；2.容量:≥60升,立式结构,底部带脚轮 3.压力容器设计温度≥153度（生产厂家提供压力容器铭牌）；4.灭菌工作温度105-138度；5.压力容器设计使用年限不小于15年（生产厂家提供压力容器容器数据表）；6.干烧保护装置：灭菌腔底同时配备液胀式、铜质温度感应式、离子浓度式（水位传感器）三种不同干烧保护装置，避免了单一方式带来的误判；7.开关盖方式：触拨式开关，垂直向上打开腔门（上掀式开盖）下压式关盖，单手可实现开关盖；8.定时：灭菌时间1-6000分钟，保温时间1-9000分钟 预约灭菌时间0-12天；9.六级排汽方式：灭菌结束可设定6种不同的排汽速度，通过控制电磁阀的开关，液体培养基灭菌结束排气降温而培养基不会溢出来；10.集汽瓶：内部前置集汽瓶收集废水，倒水方便，同时节省仪器使用空间；11.标配冷却风扇：灭菌结束可快速降低腔体温度；12.压力保护装置：具有安全阀和压力开关两种以上压力保护装置；13.安全装置：八柱均分、闭盖检查系统、电动式双内锁、冷却锁OPEN温度、缺水保护、过压双重保护、自动故障检测系统、后台安全测试程序、温度监控、 漏电保护、过流与短路保护；14.附件:不锈钢提篮2个,冷却风扇1套；15.验收：所投产品生产商与特种设备（压力容器）实际制造商一致，压力容器质量证明书与招标要求一致，实际产品与招标要求一致；16.具有医疗产品注册证 |  |
| 2 | UPS电源 | （一）基本要求 1.正弦波输出，无论在市电模式或电池模式，均以较低的失真度的正弦波，为负载的设备提供最佳的电源保障。 ★2.零转换时间，当市电停电或复电时，UPS在市电模式与电池模式之间的切换是完全没有转换时间，有效保证负载运行的可靠性。 3.输入功能修正，具备输入功率修正功能，在满载情况下，输入功能因数可以达到0.99以上。 4.旁路供电功能对负载设备提供电压过高保护，使负载设备免于高压危险。 5.自动启动功能， 当市电异常，进入电池模式供电直到截止；当市电恢复正常时，UPS会自动启动开机，正常供电，无需用户开机。 6.具有ECO节能模式，效率≥99%。 7.提供送货、上门安装服务，质保三年。 （二）主要技术指标： ★1、容量：≥50KVA/50KW 2、输入指标 输入制式 三相+N线+地线 额定输入电压 380/400/415VAC 输入电压范围 138～485VAC 输入频率范围 40～70Hz 输入电流谐波失真 THDi≤ 3% (线性满载) 输入功率因数≥ 0.99 3、输出指标 输出制式 三相+N线+地线 额定电压 380/400/415VAC±1% 输出频率 50/60Hz±0.05% (电池模式) 波形失真 100%线性负载下≤ 1% 过载能力110%过载60min，125%过载10min，150%过载1min 输出功率因数 0.9 显示屏 触摸液晶显示面板，可显示多项指标 标准：满足GB4943、GB7260.2等国家标准要求 通讯接口与协议 具有RS485/RS-232、SNMP等多种通信协议。 4、电池 不少于32节，每节电池容量不小于65AH。供电时间不得少于0.5小时 5、电池柜 金属材质，坚固耐用，满足电池存放要求。 6、辅材 电池连接线应符合国标要求。 7、设备验收时需厂家提供产品合格证明书。 |  |
| 3 | 热释光退火炉 | 热释光精密退火炉是为LiF(Mg，Cu，P)，LiF(Mg，Ti)热释光探测器研制的新代退火设备，高性能、高精度、高可靠、智能化。 主要特点： 冷却功能：具备退火和冷却功能，一机双用 加热器件：远红外加热管 主要技术指标： 温度：范围0℃～400℃连续可设 升温时间：室温至设定值≤60min 温度偏差：≤±2℃ 退火时间：0-100分钟任设 ，倒计时带报警或者设置时间到点有报警功能 。 工作时间：连续工作，8h内温度漂移＜土0.5％ 冷却：风冷和铜质散热板 退火炉外表面温度：≤70℃（400℃） 工作环境：0 ℃～45 ℃， RH≤90% 电源：AC220 V±20％，50/60 Hz 外形尺寸：不大于430mm×300mm×300mm 炉腔有效尺寸：不小于12cm×1cm（可一次性退火不少于400片） 主要重量：不大于18kg 要求： 配件数字温度计1个，检定/校准参数要求240℃小于±0.5℃，提供计量院的检定/校准证书1份，热释光退火炉也需提供计量院的检定/校准证书1份。升温带有手动、自动切换，退火炉温度、时间采用超大高亮的字符液晶显示，参数采用按键方式设置，在温度控制范围内可连续调节，可用于各种热释光探测器的退火，对常用探测器退火温度进行了定点刻度，无温度后滞现象，具有恒温指示、恒温报时和超温保护的功能，当温度超过设定温度+5℃时自动报警，计时结束时报警。仪器有专门的电子温度计测温孔保证温度没有外漏（提供实物图片），240度这个点炉膛内温度均匀性不大于±2度（提供计量院证书），设备采用一体式设计，在设备上集成可同时退火跟同时冷却同时进行互不干扰（提供实物图片及指出位置）。 |  |

附件3

其他相关印证材料（以加盖生产厂家公章的相关证明文件为准，包含但不限于：产品彩页、功能截图、证书、查询链接、技术白皮书、检测报告等）