附件1

昌吉州疾控中心采购设备报价清单

| 序号 | 采购项目 | 科室 | 数量 | 预算总额（万元） | 报价 （万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生物安全柜 | 检验科 | 4 | 9.8 |  | 依力哈木老师：18199260325 |
| 预算总额：9.8万元 |  |  |  |  |  |  |
| 报价总额： 万元 |  |  |  |  |  |  |

供应商名称：                    （盖章）

附件2

昌吉州疾控中心采购设备参数

| 序号 | 采购 项目 | 需求参数 | 投标参数及品牌 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生物安全柜 | 1、安全柜基本参数： （1）分类：A2型，30%外排，70%循环 （2）外部尺寸≥（L×D×H）1460mm×740mm×2200mm； （3）内部尺寸≥（L×D×H）1280mm ×600mm×640mm 。 （4）台面距离地面高度≥770mm（尺寸可根据要求订制修改） （5）风速： 平均下降风速：0.33±0.025m/s； 平均吸入口风速0.53±0.025m/s （6）系统排风总量：520 m³/h （7）额定功率：1600VA （8）噪音等级：≤67dB（A） （9）照明：≥1000lx （10）过滤效率:过滤器均采用ULPA高效过滤器，对0.12μm颗粒过滤效率≥99.9995% 2、生物安全性： （1）人员安全性：用碘化钾（KI）法测试，前窗操作口的保护因子应不小于1×105 （2） 产品安全性：菌落数≤5CFU/次 （3） 交叉污染安全性：菌落数≤2CFU/次 二、结构功能特点： 1、是中华人民共和国医药行业《YY0569-2011 Ⅱ级生物安全柜》产品标准的起草单位之一；其安全柜既符合行标《YY0569-2011 Ⅱ级生物安全柜》，也符合国标《GB 41918-2022 生物安全柜》的要求。 2、柜体采用10°倾斜角设计； 3、安全柜裸露工作区三侧壁板采用304#不锈钢一体化结构，内部可清洗部位采用8mm大圆角处理； 4、工作区采用四面（左右二侧、后部、底部）负压环绕设计工作区内； 5、工作台面材质304#不锈钢，采用盆状式设计； 6、福马脚轮设计：脚轮与支架一体化设计； 7、柜体和支架可分离，支架高度可根据实际情况订制修改； 8、结构设计：安全柜过滤器和风机的维修、更换，都可在安全柜的前侧进行。 9、前窗玻璃采用双层夹胶防爆安全玻璃； 10、超大4.7英寸LCD彩色液晶显示屏； 11、脚踏电动、轻触按键、遥控电动三种方式灵活控制玻璃门升降； 12、遥控控制：安全柜的所有按键操作，都可通过遥控控制实现； 13、具有预约定时功能，能自动设定安全柜定时开机、关机及紫外灯消毒时间； 14、严格的气密性检测：安全柜内加压500Pa，保持10min后气压不低于450Pa。 15、前窗气流隔断设计：防止了气流通过前窗侧壁及上侧进行泄露； 16、风机选用：经过滤器的风压下降50%时，风机的排气量下降不超过10% 17、报警系统：玻璃门不在安全高度报警；过滤器压力超高报警；过滤器失效更换报警： 气流波动报警， 18、连锁保护设计：安全柜风机与玻璃门互锁，紫外灯与安全柜玻璃门、风机及照明灯互锁； 19、前窗关闭双重触发信号，使紫外灯杀菌消毒功能正常开启； 20、负压风道设有异物过滤结构，防止纸屑等异物进入风机系统影响产品正常运行； 三、资格证明和技术文件：ISO9001质量管理认证、ISO14001环境管理体系认证、ISO13485及CE认证 二、配置要求 1、主机 2、必备配件、附件和专用工具 |  |

附件3

其他相关印证材料（以加盖生产厂家公章的相关证明文件为准，包含但不限于：产品彩页、功能截图、证书、查询链接、技术白皮书、检测报告等）