卡尔史托斯摄像系统摄像头及连接线维修招标参数

项目名称：卡尔史托斯摄像系统摄像头及连接线维修。

项目内容：普外一科维修卡尔史托斯摄像系统摄像头机连接线的故障维修。

项目预算：10万元

付款方式：维修完毕后经使用科室及设备科验收合格后一次性付款。

资质要求：投标人需具备《第二类医疗器械经营备案凭证》

项目实施周期：中标商需在中标后一个月内维修完毕，维修期间需提供备用机确保普外一科手术正常开展。

参数：摄像头型号：TH100

1.1故障现象为图像干扰，黑屏花屏。

1.2需更换摄像头及连接线。维修完成需达到原厂标准要求满足灵临床科室使用。

1.3摄像头参数：

提供更换原厂原装全新3个CCD芯片及连线系统，有厂家认证。图像传感器数量：3×CCD。CCD尺寸：1/3英寸。摄像头像素：像素≥1920 x 1080。纵横比：16：9。扫面方法：逐行扫描。

图象刷新率：50Hz/60Hz。摄像头连线长度：3米。电气安全：医用设备电气安全CF-1类，可应用于心脏的手术设备。