昌吉州检验检测中心药品检验所

在线询价附件

一、要求：

1、投标人须提供合法有效的营业执照、组织机构代码证、税务登记证复印件（对于已完成“三证合一”、“五证合一”登记制度改革的，仅须提供有效的新版营业执照复印件）。（注：《营业执照》经营范围必须包含竞价商品类目）

2、严格按照清单（后附）上的参数报价，根据我单位指定的参数要求供货；

3、设备需原厂原包装、未经使用的，符合相关质量要求，否则我单位有权予以拒收。

4、验收时，如发现所供产品中有假冒、翻新、二手、过期产品，有质量问题或不能满足我所实际使用需求，供货公司需在一周内无条件予以更换；

5、中标后，中标单位需将样品送至我单位，经查看确认，质量满意，符合要求商议达成后，再将货物送至我单位安装调试并验收；

6、请各竞标单位在竞标时考虑东西的质量，按高标准高质量报价，以免后期因为质量问题产生纠纷，一个月之内出问题退换；

7、对项目内容和要求如有不明之处，请在投标前与我单位确认。中标后如有异议，以我单位解释为准；

8、如中标供应商不能满足上述要求，影响我所检验工作，我单位将终止项目合同并拒付货款；

二、参数要求：

昌吉州检验检测中心药品检验所食品检验设备参数要求

| 序号 | 产品名称 | 数量 | 应用范围或执行标准 | 参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 全自动流动注射分析仪 | 1 | 用于挥发酚、阴离子表面活性剂、氨氮、六价铬、硝酸盐、亚硝酸盐、正磷酸盐、总硬度、总碱度、硼、总凯式氮、总凯式磷、铁离子、硫化物项目的分析，符合国家标准。 | 1． 仪器组成 1.1一体化设计，包括外置进样器、主机和电脑。无需数据转换器、冷水机等。能单台独立或多台并联工作。 1.2. 进样器和分析主机独立。 2.自动进样器 2.1. 进样针≥2个，支持双针进样。含有三个槽位的载流槽，具有清洗、载流、防溢等功能，能稀释污染物浓度。 2.2. 样品位数≥50位，有盘位自动识别装置。 3.主要分析项目的具体技术性能指标 5.1分析项目：挥发酚 线性范围：0.002 - 0.2 mg/L （最高5.0 mg/L 应分段测量） MDL: ≤0.0003 mg/L 样品分析频率：20样/小时 精密度：≤ 1% 5.2分析项目：阴离子表面活性剂 线性范围：0.025 - 1.0 mg/L （最高10.0 mg/L 分段测量） MDL：≤0.010 mg/L 样品分析频率：≥20样/小时 精密度：≤ 2% 5.3分析项目：氨氮 线性范围：0.01 - 5.0 mg/L （最高20.0 mg/L分段测量） MDL：≤0.003 mg/L 样品分析频率：≥50样/小时 精密度：≤ 1% 5.4分析项目：六价铬 线性范围：0.004 -1.0mg/L MDL：≤0.002 mg/L 样品分析频率：≥35样/小时 精密度：≤2% 5.5分析项目：硝酸盐氮/亚硝酸盐氮 线性范围： 0.01 - 2.0 mg/L（最高20.0 mg/L分段测量） MDL：≤ 0.002 mg/L 样品分析频率：≥40样/小时 精密度：≤ 1% 5.6分析项目：正磷酸盐 线性范围：0.01 -2mg/L （以P计） MDL：≤0.005 mg/L （以P计） 样品分析频率：≥30样/小时 精密度：≤2% 5.7分析项目：铁离子 线性范围： 0.01-1.0mg/L （以P计） MDL：≤ 0.005mg/L 样品分析频率：≥60样/小时 精密度：≤3% 5.8分析项目：铝离子 线性范围： 1.0-10.0mg/L （以P计） MDL：≤ 0.5mg/L 样品分析频率：≥45样/小时 精密度：≤5% 5.9分析项目：总硬度 线性范围：10-400mg/L MDL：≤4mg/L 样品分析频率：≥60样/小时 精密度：≤3% 5.10分析项目：总碱度 线性范围：10.0 -500.0mg/L (以CaCO3计) MDL：≤4.0 mg/L 样品分析频率：≥35样/小时 精密度：≤2% 5.11分析项目： 检测范围：0.016-2mg/L 检出限：0.004mg/L 精确度：≤2 % 测试效率：15 个/h 另配台式电脑1套，（I5及以上CPU,1TB及以上硬盘，8GB及以上内存，集成显卡，显示器），A4黑白激光打印机1台，溶剂过滤器1套，超声波清洗器1套，真空泵1套 7.提供至少1年的保修服务，设备带检定证书。 仪器安装验收：由厂家安排该厂技术人员到现场安装仪器。 培训：仪器安装现场对使用操作技术人员进行培训。并且提供两个免费厂家培训名额。 |