**聚焦超声波治疗仪技术参数2台**

1、适应症范围：适用于人体的颈肩部、腰腹部和四肢部位慢性软组织损伤性疼痛的治疗。

2、多频超声软组织治疗仪主机，包括人机交互显示系统、超声能量发生系统、整机控制系统。

3、显示人机交互界面及设备运行参数.

4、声工作频率：0.5-1.0MHz。

5、额定输出声功率：7-12W。

6、输出功率：1档;2档;3档。

7、治疗头：采用自聚焦式声场。

8、焦平面距离： 1-70mm。

9、定时时间：0～300s。

10、治疗时间：在0～300s之间可选。

11、调制波形：方波。

12、治疗头超温：治疗头表面的温度≤41℃。

13、电源电压：100-240VAC 50/60Hz。

售后：

1、整机设备维修、维护、保养且产品质量质保期不少于三年（包含零配件）。

2、维修响应速度：产品保修期内如产品自身出现质量问题，厂家负责进行维修，响应时间1小时，48小时内解决问题。制定三年内巡检、保养维护计划承诺书，厂家工程师进行维护，每年不少于两次。

3、操作培训：提供充分的操作培训及定期应用指导，若用方另需求培训须满足。

4、所提供产品生产日期为近半年之内。