**经皮神经电刺激仪技术参数2台**

1、输出通道：不少于三组输出。

2、输出闭锁。

3、自动终止提醒及复零功能

4、彩色液晶屏人机交互设计。

5、输出波形：输出波形为双向不对称方波。

6、脉冲宽度：输出脉冲宽度为20us～500us，允差为±20%。

7、脉冲频率：输出脉冲频率在：2Hz～160Hz范围连续可调，允差为±10%。

8、输出电流：各组独立输出，每组输出电流的峰值0mA～100mA连续可调，最大输出值允差±30%。

9、时间设置：定时装置5min～30min分档可调，允差±5%。

10、额定电压和频率：AC220V 50Hz。

售后：

1、整机设备维修、维护、保养且产品质量质保期不少于三年（包含零配件）。

2、维修响应速度：产品保修期内如产品自身出现质量问题，厂家负责进行维修，响应时间1小时，48小时内解决问题。制定三年内巡检、保养维护计划承诺书，厂家工程师进行维护，每年不少于两次。

3、操作培训：提供充分的操作培训及定期应用指导，若用方另需求培训须满足。

4、所提供产品生产日期为近半年之内。