# 双目生物显微镜技术参数

用途：可观察普通染色的切片观察，用于临床及教学工作。

- 工作条件

1.1  适于在气温为摄氏5℃～＋40℃的环境条件下运输和贮存使用；

1.2  配置符合中国有关标准要求的插头，或提供适当的转换插座，在电源220V（10%）/50Hz；

- 主要技术指标

2.1  生物显微镜

★2.1.1  光学系统：UIS2无限远光学矫正系统，齐焦距离必须为国际标准45mm。显微镜把柄的颜色标明出显微镜可以握持的部位，方便移动搬运非常；

★2.1.2  载物台：钢丝传动机械固定载物台

2.1.3  调焦机构：载物台高度移动对焦(粗调焦行程:15mm)，粗调焦限位，粗调焦旋钮扭力矩方式调节；

2.1.4  聚光镜：带有孔径光阑的阿贝聚光镜，N.A. 1.25；

★2.1.5  照明系统：内置透射光照明系统，LED光源，能耗0.5W

★2.1.6  观察筒：30度倾斜双目观察筒瞳距调节范围：48-75mm

2.1.7  目镜：10x，视场数20mm（防霉处理）

2.1.8  物镜转盘：与显微镜机身固定的内旋式4孔物镜转盘，便于放置标本等操作；

2.1.9  物镜：平场消色差物镜4X（N.A.≥0.1 W.D≥27）、10X（N.A.≥0.25 W.D≥8）、40X（N.A.≥0.65 W.D≥0.6）、100X（N.A.≥1.25 W.D≥0.12）；

★2.1.10 背部设有收纳箱，方便装载电源线。内置的锁槽可配防盗电线锁使用。获得专利证书。