天鸽-视力筛查仪招标参数

- 工作模式：双眼同时测量、左/右眼单独测量。

- 测量内容：屈光筛査、斜视，瞳孔大小及瞳距、矫正视力；双眼视功能对称性分析：屈光参差，瞳孔大小不等、凝视不对称。

- 测量距离：85cm±5cm,测量时间＜1s,测量时系统提示过远或过近，以距离图标颜色区分是否在正确的测量范围内。

- 筛查模式： 具备个体筛查和批量筛查模式。

- 矫正视力测量选择：裸眼、框架眼镜、隐形眼镜，并在不同模式下保存与之对应结果。▲

- 机器屏幕设计：5.5英寸彩色触控显示屏，前倾显示屏与水平夹角可调节幅度为0~45°，方便使用者以任何姿势操作▲

- 注视方式：动画、音乐及多彩交替灯光吸引。▲

- 适用人群范围：6个月以上婴儿、幼儿、儿童、青少年、成人，而非只适用幼儿及儿童，以医疗器械注册证上标注的 “适用范围”为依据。▲

- 球镜度(DS)可测范围：-7.50D ～ +7.50D，允差±0.50D；

- -11.50D~-7.50D和+7.50D~+11.50D，允差±10%；

- 显示分辨率0.25 D/0.01D。▲

- 柱镜度(DC)可测范围：-3.00D ～ +3.00D，允差±0.50D；显示分辨率0.25D/0.01D。

- 柱镜轴位范围（AX）1°～180°，允差±5°；显示分辨率1°。

- 瞳孔直径可测范围3.2mm～9.0mm，允差±0.1mm；显示分辨率0.1mm。

- 瞳距可测范围35mm～80mm，允差±1mm；显示分辨率1mm。

- 信息录入：主机触屏录入、扫码录入、批量导入。录入方式：可直接在主机上输入中文个人信息，也可从电脑批量导入、导出受测者信息，生成每位受测者对应二维码，便于数据统计及后台上传筛查结果，提高效率。▲

- 数据接口：Wi-Fi、USB、蓝牙；打印机接口：Wi-Fi / 蓝牙。

- 可以提供云端数据管理平台（近视防控系统），管理学生视力档案信息，追踪学生、年级，学校的视力变化趋势▲

- 配置筛查软件，可实现无线连接图文工作站和筛查仪。

- 18.1可批量输入受测者信息

- 18.2储存和导出筛查结果，自动生成EXCEL表格，建立数据库

- 18.3图文报告形式：A4纸报告，可显示彩色眼位照相图； 可在报告的底部设置自定义横幅，标注使用单位名称

- 供电方式：内置锂离子电池，可边充电边使用。充电方式：直充充电、充电宝充电。▲

- 电池续航：≥8小时。