**2~8℃医用冷藏箱>**

**一、用 途：**

适用范围：该产品适用于医院、药房、防疫站、研究机构、生物制药等单位冷藏物品。

二、参数指标：

2.1、工作条件：环境温度16~32℃，环境湿度：20~80%RH，电压：187V~242V，频率：(50±1)Hz。

2.2、样式：立式，玻璃门。

2.3、有效容积：≥525L。

2.4、箱体材料：PCM彩板。

2.5、内胆材料：喷涂铝板。

2.6、保温材料：无CFC聚氨酯发泡。

2.7、箱内顶部LED照明系统，功耗低，亮度高，箱体内部一目了然。

2.8、压缩机：采用品牌牌高效压缩机，品牌风扇电机，节能高效、静音。

2.9、门体带锁设计，防止随意开启，存储物品安全。

2.10、前后4个万向脚轮（其中2个自带刹车锁止功能），移动固定方便。

2.11、高亮度天蓝色数码温度屏，视觉更柔和，显示精度0.1℃。

2.12、大于6个高密度钢丝浸塑搁架，带标签卡，方便存放物品标识，且易于清洗。

2.13、风冷式高效冷凝器，翅片式蒸发器，冷藏内置吸风风扇，制冷迅速；具备自然化霜功能，化霜过程中箱内温度仍保持在2~8℃范围内。

2.14、高精度微电脑温度控制系统，内置外部环温传感器、内部化霜传感器、控温传感器、温度显示传感器等，确保运行状态安全稳定。

2.15、风道式强制冷气循环系统，确保箱体内部温度均匀性。箱内温度波动范围±3℃，可通过设定温度使箱内温度保持在2~8℃范围内。

2.16、完善的声光报警功能：声音蜂鸣、报警代码3秒/次间隔闪烁，具备远程报警功能。具有高温、低温、传感器故警、开门、断电报警等多种功能，物品存放更安全。

2.17、蓄电池可提供不少于24小时显示及报警功能。

2.18、USB数据导出接口，默认导出未导出过的数据，最多导出12个月，数据PDF格式。

2.19、标配电加热玻璃门，门体加热模式：自动加热模式、常开加热模式、常关模式等，开门小角度自动关门功能。

2.20、当控制/报警传感器发生故障时，压缩机会按照规律智能开停，确保物品存储安全。

2.21、冷凝水汇集后自动蒸发，免除人工处理冷凝水的烦恼。

2.22、门开风扇电机停止运行，门关风扇电机自动开始运行。

2.23、左侧标配1个测试孔，方便测试箱内温度。

**三、资质：**医疗器械生产企业许可证、医疗器械产品注册证

**四、服务：**

4.1、验收合格后，整机免费保修一年，压缩机等主要零部件免费保修五年，终身维修。

4.2、接到维修通知后，2小时内响应，48小时内实施维修服务。

4.3、终身免费提供技术服务、技术支持及咨询服务，在任何时候、任何地点均可享受到终生的免费咨询服务。