## 购置申请
物资购置申请表
BZCDC/JL7-2025 |  |  |  | 申请日期：
序号 | 商品名称 | 核心参数要求 | 数量 | 计量单位 | 用途 | 建议品牌
1 | 立式医用冷藏箱 | 2-8℃、体积≥525L、含冷链监控，送2年免费服务 | 2 | 台 | 食品风险、结核病
2 | 生物安全柜 | 1**产品认证：CFDA III类医疗器械注册证； 2外形尺寸：长、宽、高＜1350mm×820mm×1400mm 3工作区尺寸：长、宽、高＞1200mm×560mm×650mm 4气流模式：达到30%外排，70%循环要求 5下降、流入气流速：下降气流平均流速>0.35m/s；进气流平均流速>0.50m/s 6*风速实时显示：使用温度补偿型风速传感器，实时数字式监控和显示下降气流和流入气流速度 7*过滤效果：两块ULPA超高效微皱褶无间隔过滤器，针对0.12μm颗粒系过滤效率大于99.999% 8*洁净等级：ISO14644.1标准Class 3 9*风机系统：ECM风机系统，具有阻力感应补偿功能，过滤器堵塞压力增加300%情况下仍提供安全风速 10*控制器系统：实时显示安全柜运行参数：安全柜的进气流，沉降气流在液晶显示屏上实时显示；可显示滤器寿命，温度，紫外灯寿命，前窗高度状态提示；有一般用户，管理员和工程师三种使用权限；当气流有波动时提供声光报警。 11柜体：5度角倾斜式人体工程学设计 12操作台面：一体成型不锈钢浅盘式设计，无焊接或螺丝，不会累积污染物；移动式操作台面可以提升或取出，方便清洁及消毒操作。 13操作室：工作腔两侧与后壁一次冲压成形，大圆弧角设计，便于清洁 14操作前窗：无边框滑动式前窗，防爆、抗紫外线、双层覆膜，不会引起操作者的视觉疲劳 15*柜体涂层：柜体外部含银离子抗菌涂层，抑制细菌、微生物在柜体表面滋生 16照度：>1000Lux，荧光灯位于非污染区域 17噪音：噪音小于65dBA 18*搁手架：整块抛光不锈钢材质，高于工作台面，不会阻挡前进气孔，易于拆卸 19、电源插座及水气接口：两个电源插座预留孔分别位于操作室两侧，四个水气接口预留位分别交错位于操作室两侧； 20、支架：配置可水平调节的带万向脚轮固定高度支架，方便移动。也可选配高度可调的支架以使工作台处于不同操作高度 21、必备配件、附件和专用工具； 22、技术文件：供货方提供操作使用、安装、维护维修手册； 23、技术服务和培训：供货方免费现场仪器安装、调试和培训。 24、人员防护：采用YY0569的方法去检测，碘化钾法测试，前窗操作口的保护因子≥1*105 25. 产品保护：用YY0569的方法去检测，在琼脂培养皿上的枯草芽孢杆菌芽孢≤5CFU 26. 交叉污染保护：用YY0569的方法去检测，在琼脂培养皿上的枯草芽孢杆菌芽孢≤2CFU | 1 | 台 | 食品风险、结核病
3 | 恒温培养箱箱 | 双重过温保护；内腔体积≥260L 长、宽、高＞600x600x750；设置温度范围：5～80℃；工作温度范围：环境温度+5℃～80℃；箱体外底部带脚轮，箱门内层有一层玻璃门，带有至少5个置物架 | 1 | 台 | 食品风险、结核病
4 | 高性能离子源（waters液质适配） | 1、复合离子源，离子源须同时具备ESI电喷雾离子源功能和APCI大气压化学电离源的功能。2、单次进样可同时自动完成ESI与APCI模式的极性切换。3、电喷雾源/大气压化学源正负离子四通道切换时间<25ms。 4、离子源传输结构：锥孔结构，而无毛细管、离子传输管、脱溶剂管等（半径<2mm）设计装置。 5、离子源具有控温区域，脱溶剂气温度设置≥640℃。6、可以设备沃特世三重四级杆质谱检测器。7、提升离子化效率，增加离子通过效率。 | 1 | 个 | 食品风险、结核病
5 | VITEK MS（生物梅里埃）升级服务 | 1.升级后可鉴定种属总数为 1316 种，其中细菌 1095 种，真菌 221 种。 2.对某些菌群可区分至种水平，得到单一结果，例如：可区分蜡样芽孢杆菌（Bacillus cereus）、苏云金芽孢杆菌（Bacillus thuringiensis）、假蕈状芽孢杆菌（Bacillus pseudomycoides）和蕈状芽孢杆菌/威恩施蒂凡芽孢杆菌（Bacillus mycoides/weihenstephanensis）可区分枯草芽孢杆菌枯草亚种（Bacillus subtilis ssp subtilis）、死谷芽孢杆菌（Bacillus vallismortis）和解淀粉芽孢杆菌（Bacillus amyloliquefaciens） 3.增加 Listeria fleischmannii。总共可鉴定 9 种李斯特菌 。 4.新增 286 个菌种。 1).新增 179 种细菌，其中分枝杆菌 33 种，诺卡菌 21 种 2).新增 107 种真菌，包括枝孢菌和青霉属真菌 3).棒状杆菌和布鲁氏菌种和亚种的数据库增强 5.升级还允许使用布鲁氏菌制备方案制备马尔氏伯克氏菌（Burkholderia mallei）和假马尔氏伯 克氏菌（Burkholderia pseudomallei） 。 6.该升级包括VITEK MS 维护保养及工程师上门维护。 | 1 | 次 | 变异株
6
7
8
9
10
申请人： |  | 申请科室负责人： | 质管科：
分管科室领导： |  | 分管采购领导： | 主要领导：