|  |
| --- |
| 政府采购云平台在线询价审批单 |
| **申请科室：妇科** |
| **项目名称：博州人民医院宫腔检查镜及其配套器械购置项目** |
| **自定义描述（ √ ）；从商品选择（ ）；** |
| **采购目录（采购计划到子目录）：[A02320700]医用内窥镜**  **商品类目（到子类目）：180303妇科内窥镜** |
| **数量：宫腔检查镜2套** |
| **预算金额：单价：8000元/套，合计：160000元** |
| **资质资格要求：**PDF格式上传生产厂家的医疗器械生产许可证、注册证、所投产品详细参数（附技术白皮书）； |
| **技术参数(可附页）：**  **设备明细：**   |  |  |  | | --- | --- | --- | | **名称** | **数量** | **规格需求** | | 宫腔检查镜 | 1套 | 5Fr器械通道 | | 宫腔检查镜 | 1套 | 7Fr器械通道 | | 宫腔镜抓取钳 | 4把 | 适配5Fr、7Fr通道各两把 | | 宫腔镜剪刀 | 4把 | 适配5Fr、7Fr通道各两把 | | 宫腔镜活检钳 | 4把 | 适配5Fr、7Fr通道各两把 | | 宫腔镜消毒灭菌盒 | 2个 | 常规 | | 操作通道密封帽 | 10个 | 适配5Fr、7Fr通道各5个 |   **宫腔检查镜2套：**   1. 用于宫腔疾病的治疗，包括子宫肌瘤、息肉、粘连、畸形以及异物残留等； 2. 检查镜的器械通道：5Fr（1套），在可视情况下手术操作；7Fr（1套），在可视情况下手术操作； 3. 视向角30°、景深3mm-100mm； 4. 插入部工作长度≥200mm，5Fr：插入部最大宽度≤4.9mm；7Fr：插入部最大宽度≤5.4mm； 5. 插入部前端为圆滑无创设计，减少对宫颈口的损伤，方便进入宫腔； 6. 镜鞘一体镜，含无创末端； 7. 器械插入口为喇叭形； 8. 密封帽内置，双层医用硅胶致密,密封防漏水设计，自动闭合操作通道； 9. 器械通道无磁片设计，避免影响输卵管疏通导丝等术中耗材通过； 10. 进出水口可根据手术需求360°旋转，防止水路管缠绕； 11. 检查镜所有部分均可耐高温高压消毒或低温等离子消毒，镜体密封性好，内镜上标有可耐压力蒸汽灭菌标识； 12. 产品符合医疗器械国家标准GB 9706.1-2020、GB 9706.218-2021中规定的要求； 13. 该宫腔镜与医院现有的奥林巴斯、STORZ内窥镜主机设备可以直接配套使用。不再增加相关转接设备。   **宫腔镜配套器械：**   1. 宫腔镜抓取钳（2把）：医用不锈钢，工作长度≥410mm，尺寸：φ1.6\*410mm，钳头张开角度：≥45°； 2. 宫腔镜剪刀（2把）：医用不锈钢，工作长度≥410mm，尺寸：φ1.6\*410mm，剪刀头张开角度：≥30°； 3. 宫腔镜活检钳（2把）：医用不锈钢，工作长度≥410mm，尺寸：φ1.6\*410mm，钳头张开角度：≥45°； 4. 宫腔镜抓取钳（2把）：医用不锈钢，工作长度≥410mm，尺寸：φ2.0\*410mm，钳头张开角度：≥45°； 5. 宫腔镜剪刀（2把）：医用不锈钢，工作长度≥410mm，尺寸：φ2.0\*410mm，剪刀头张开角度：≥30°； 6. 宫腔镜活检钳（2把）：医用不锈钢，工作长度≥410mm，尺寸：φ2.0\*410mm，钳头张开角度：≥45° |
| **1.交货时间、地点、标准及方式:**签订合同之日起十个工作日内送至博州人民医院设备科。  **2.验收要求：**按照技术文件、供货合同的要求验收。  **3.履约期限：**签订合同之日起两年。  **4.售后服务要求：**自验收合格之日起整机原厂质保两年，两年内所有配件（镜片、镜鞘、腔镜器械等）如有损坏免费更换，并于十个工作日内送达博州人民医院。  **5.违约责任：**1、乙方提供设备如达不到技术参数规定设备要求，由乙方负责包换，并承担调换或退货而支付的实际费用。乙方不能调换的，甲方有权终止合同。2、乙方逾期交货的，应在发货前与甲方以及有关方面协商，甲方仍需求的，供方应立即发货并应按照逾期交货部分货款的每日0.04%支付逾期交货违约金，同时承担需方因此遭致的损失费用。3、“除不可抗力或者合同履行将损害国家利益和社会公共利益导致合同无法履行或者履行没有意义外，中标供应商不得放弃中标”，无正当理由放弃中标、拒签合同的法律责任：承担千分之一至千分之五的罚款、列入医院采购严重违法记录名单、禁止参加医院采购活动1-3年。4、未列事项根据相关法律法规规定执行。  **6.其他要求：**中标后提供厂家授权委托书，本项目不接受联合体投标；  **7.付款方式：合同签订，货到，验收合格入库后付50%，设备正常使用1年后付40%，设备正常使用2年后付10%。** |