政府采购云平台在线询价审批单

申请科室：内分泌与老年病科

项目名称：博州人民医院双能X射线骨密度仪购置项目

自定义描述（√）；从商品选择（ ）；

- 采购目录：A02321200 医用X线诊断设备 - 商品类目（到子类目）：060109 X射线骨密度仪

面向中小微企业：是（ ）否（√）预留份额： 不面向中小微企业的需见会议通知及申请

数量：1

预算金额：60万元

- 资格资质要求： - 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条之规定。 - 投标产品要求为国内生产机型。投标人是生产厂家的，提供产品的《医疗器械生产许可证》；是代理经销商的，须提供《医疗器械经营许可证》，中标后提供投标产品的《授权书》。

技术参数： 主要技术及功能要求 （以技术白皮书为准。序号标有☀为重要参数，一项不符，投标无效。 要求的证明文件和截图，需在报价时上传。） - 设备用途要求：用于诊断骨质疏松症，预测骨折风险，监测骨质疏松疗效。 - 探测器要求：要求为数字化探测器，高、低能接收，采集矩阵通道≥16个。 - X线球管要求 - 一次曝光同时产生高、低双能X射线。 ☀（2）高能≥70KeV，低能≤40KeV。 （3）球管最大扫描电流≥2mA （4）球管冷却方式：油冷＋风冷 4. 扫描要求 ☀（1）具备窄角扇束扫描模式 （2）有效扫描范围≥57×46cm （3）腰椎扫描≤43秒，髋关节扫描≤31秒。 （4）具备激光定位器自动识别定位 5. 扫描床体要求 （1）床体尺寸≥200×105cm （2）床面最大承重≥130kg （3）具有多功能操作面板，可快捷选择测量部位。 - 质量控制系统要求 （1）提供自动校准软件系统（QA）和校准模块。 （2）具备骨密度误差值的日常校准。 （3）骨密度测量值变异系数≤1% ☀（4）T值测量误差≤±1％（提供注册检测报告证明） - 检测报告要求 （1）具备灰度和彩色扫描影像，全中文检测报告。 （2）具备由ISCD建立的中国大陆人种数据库，无偿提供软件及数据库的升级。(提供数据库截图） （3）具备骨密度（BMD）、骨矿物含量（BMC）、面 积（AREA）、 T值、 Z 值、骨密度变化走势等扫描数据。 （4）具备多部位集成报告功能及中文报告系统。 （5）提供骨密度测量软件。 8. 扫描部位要求 （1）具备正位脊椎（腰椎）扫描、评估。 （2）具备双侧髋关节扫描、评估。 （3）具备前臂测量和分析。 ☀9. 软件及功能配置要求 （1）具有中文操作软件及中文报告。 （2）具有与既往检查对比分析软件。 （3）具有T值和Z值分析软件。 （4）具有人工髋关节置换后的自动扫描和评估功能。 （5）具有智能联合扫描功能。 （6）具备全面FRAX骨质疏松和骨折风险评估软件。（提供报告样本证明） （7）具备髋关节分析软件及双髋同屏分析软件。 10. 工作站配备要求 （1） 电脑工作站一套，win7以上系统，双核i5及以上处理器，硬盘≥500G，内存≥4G。显示器≥19吋，分辨率≥1260X1080。 （2） 具备DICOM3.0接口，与医院HIS和PACS无缝连接，并承担相关费用。 - （3） 彩色打印机一台，打印速度≥21ppm。 - （4） UPS净化电源1台，负荷≥3KW，内置电池，0秒切换。

- 1.交货时间、地点、标准及方式:签订合同之日起20个工作日内送至博州人民医院设备科。 - 2.验收要求：按照技术文件、供货合同的要求验收。 3.履约期限：签订合同之日起两年。 4.售后服务要求：自验收合格之日起，整机原厂保修两年，每半年完成一次保养。 5.违约责任：①乙方提供设备如达不到合同规定设备要求，由乙方负责包换，并承担调换或退货而支付的实际费用。乙方不能调换的，甲方有权终止合同。②乙方逾期交货的，应在发货前与甲方以及有关方面协商，甲方仍需求的，供方应立即发货并应按照逾期交货部分货款的每日0.04%支付逾期交货违约金，同时承担需方因此遭致的损失费用。③除不可抗力或者合同履行将损害国家利益和社会公共利益导致合同无法履行或者履行没有意义外，中标供应商不得放弃中标，无正当理由放弃中标、拒签合同的法律责任：承担千分之一至千分之五的罚款、列入医院采购严重违法记录名单、禁止参加医院采购活动1-3年。④未列事项根据相关法律法规规定执行。 6.其他要求：①所投产品详细参数、医疗器械注册证及技术白皮书以PDF格式上传。 ②电脑工作站、彩色打印机、UPS净化电源需单独报价。 7.付款方式：签订合同验收合格后付50％，正常使用一年后付40％，正常使用两年后付10％。