政府采购云平台在线询价审批单

申请科室：耳鼻喉科

项目名称：博州人民医院诊断型听力计、中耳分析仪采购项目

自定义描述（ √ ）；从商品选择（ ）；

采购目录（采购计划到子目录）： 1.诊断型听力计采购目录：[A02320300]医用电子生理参数检测仪器设备 商品类目（到子类目）：070501听力计 2.中耳分析仪采购目录：[A02320300]医用电子生理参数检测仪器设备 商品类目（到子类目）：070504耳声阻抗测量仪(中耳分析仪）

面向中小微企业：是（）否（√ ）预留份额：0

数量：诊断型听力计1台单价120000元整、中耳分析仪1台 单价180000元整

预算金额：300000元整

资格资质要求： 1、PDF格式上传生产厂家的医疗器械注册证、所投产品授权、所投产品详细参数附技术白皮书。 2、提供设备、电脑、打印机的分项报价单。

技术参数(可附页）： 一、诊断型听力计参数 1.测试类型：支持气导、骨导、声场下的双声道测听。具备纯音测听、言语测听、伪聋测试 (Stenger)及快速掩蔽功能。 2.刺激声类型: 纯音、啭音、脉冲音。 3.掩蔽声类型：窄带噪声、白噪声、言语噪声。 4.频率范围(至少满足)：气导：125-8000Hz，骨导：250-8000Hz。 5.准确度：≦±1%。 6.失真：气导<2.5%，骨导<5%。 7.测试声强范围(至少满足)：气导 -10-120dB HL；骨导 -10-80dB HL。 8.步进：1，2，5dB步进。 9.言语测听：内置言语文件 (内含中文单音节、双音节词汇及句子词表)。 10.给声：触摸式静音给声键。 11.啭音：调制幅度1-10Hz，调制深度±5 %。 12.窄带噪声：符合IEC 60645-1:2017；5/12 倍频程。 13.白噪声：恒定带宽(至少满足)80-8000Hz。 14.言语噪声：符合IEC 60645-1:2017。 15.脉冲音：脉冲时长可自行调整，200ms–500ms。 16.显示屏：≥4.9英寸高清LED彩色大屏。 17.可升级特殊测试：噪音下言语测听 (SIN)、短增量敏感指数 (SISI) (全自动)、交替响度平衡测试 (ABLB)、韦伯测试 (Weber)、双侧言语测听。 18.听力图记录内容：纯音测听：dBHL、MCL（舒适阈）、UCL （不舒适阈）、Tinnitus（耳鸣位点图形）、R+L。 言语测听：言语察觉阈、识别率、接受阈、MCL、UCL - 19. 设备可直接打印报告，也可上传电脑打印，可自定义听力诊断模版(纯音听力诊断模版，噪声聋诊断模版），可根据《GBT 7582-2004声学听阈与年龄关系的统计分步》和《GBZ 49-2004职业病噪声聋诊断》对听力结果进行年龄性别修正，对听力测试数据一键计算分析，直接获取双耳高频平均听阈、噪声聋诊断数值和诊断分级，可编辑的中文A4测试综合报告，软件兼容。 20.数据整合中心：数据整合中心兼容同一品牌所有听力、眩晕、平衡诊断设备，可以实现网络的数据共享；数据传输软件可将同一患者的听力、眩晕等各项测试结果进行整合，可与数据库关联进行患者数据管理，打印综合报告，也可用于复诊患者康复效果比较以及数据分析。 - 21.工作站：台式电脑cpu i5十二代，内存16G 、 硬盘1T、 显示屏≧27英寸 ；彩色打印机； 2.0数据库；数据传输软件。 - 22.负责与医院HIS连接，网络端口费用由中标方提供。 配置清单： - 1.主机 1台 - 2.气导耳机 1副 - 3.骨导耳机 1副 - 4.应答开关 1个 - 5.对讲麦克风 1个 - 6.监听麦克风 1个 - 7.中文操作手册 1本 - 8.电脑 1台 - 9.彩色打印机1台 - 10.2.0数据库 - 11.数据传输软件 二、中耳分析仪技术参数 1.探测音频率：具有226Hz、678Hz、800Hz、1000Hz的多频率; 探测音强度：85dB SPL。 2.声顺值范围：226Hz: 0.1-8.0ml，1000Hz: 0.1-14mmho。 3.咽鼓管测试：具备完整鼓膜、穿孔鼓膜、异常开放咽鼓管测试功能； 4.气压控制：自动控制最大＋400～－590daPa，安全恒定：-750 daPa ～+540 daPa。 5.脉冲音声反射：具备。 6.声反射频率与强度：同侧声反射频率：500Hz-4KHz、宽带,高通和低通最大强度：110dB HL；对侧声反射频率：500Hz-4KHz（单侧气导耳机）、宽带,高通和低通最大强度：120dB HL。 7.自动声反射测试：自动判定声反射阈值。 8.手动声反射测试：手动控制所有刺激强度，可以重做部分自动测试的结果。 9.反射衰减：手动控制，持续时间10秒，同侧或对侧激励。 10.对侧耳机：单侧气导耳机。 11.无极气流泵设计，检测到探头密闭即可自动开始测试。 12.智能自适应泵速控制技术，测试速度可自动调节。 13.探头可以实时显示工作状态，探头手柄按钮可切换左右耳。 14.认证：获得CE医疗认证，通过FDA认证。 15.高清显示屏,屏幕≥9英寸，大屏同时显示多项测试结果。 16.儿童模式：具备。 17.内存：主机内存可存储的测试结果≥1000个。 18.接口：USB。 19.自定义测试协议：个性化定制测试协议，根据需求任意组合中耳分析测试。 20.信号发放：触摸式静音给声键。 21.中耳分析仪可单机操作直连打印机（USB）。 22.数据整合中心：数据整合中心兼容同一品牌所有听力、眩晕、平衡诊断设备，可以实现网络的数据共享；数据传输软件可将同一患者的听力、眩晕等各项测试结果进行整合，可与数据库关联进行患者数据管理，打印综合报告，也可用于复诊患者康复效果比较以及数据分析。 23.工作站：台式电脑 CPU i5十二代，内存16G、硬盘1T、显示屏≥27英寸 ；彩色打印机；2.0数据库；数据传输软件。 24.负责与医院HIS连接，网络端口费用由中标方提供。 配置清单： 1.主机 1台 2.探头 1个 3.对侧耳机1副 4.耳膜头 1套 5.中文操作手册1本 6.产品合格证1张 7.电脑 1台 8.打印机 1台 9. 2.0数据库 10.数据传输软件

- 1.交货时间、地点、标准及方式:签订合同之日起十五个工作日内送至博州人民医院耳鼻喉科。 - 2.验收要求：按照技术参数、供货合同的要求验收。 3.售后服务要求：自验收合格之日起整机原厂保修两年。 4.违约责任：1、乙方提供设备如达不到招标文件规定设备要求，由乙方负责包换，并承担调换或退货而支付的实际费用。乙方不能调换的，甲方有权终止合同。2、乙方逾期交货的，应在发货前与甲方以及有关方面协商，甲方仍需求的，供方应立即发货并应按照逾期交货部分货款的每日0.04%支付逾期交货违约金，同时承担需方因此遭致的损失费用。3、“除不可抗力或者合同履行将损害国家利益和社会公共利益导致合同无法履行或者履行没有意义外，中标供应商不得放弃中标”，无正当理由放弃中标、拒签合同的法律责任：承担千分之一至千分之五的罚款、列入医院采购严重违法记录名单、禁止参加医院采购活动1-3年。4、未列事项根据相关法律法规规定执行。 5.其他要求：1.符合《JJG388-2012纯音听力计检定规程》中标后需提供国家计量部门对该设备的检定报告。 2. 依据《JJG991-2017阻抗听力计检定规程》中标后需提供国家计量部门对该设备的检定报告。 6.付款方式：签订合同验收合格后付50％，正常使用一年后付40％，正常使用两年后付10％。