政府采购云平台在线询价审批单

申请科室：检验科 、口腔科

项目名称：博州人民医院水处理系统、纯水机购置项目

自定义描述（ √ ）；从商品选择（ ）； 具体详见《博州人民医院政府采购电子卖场暂行管理办法》

采购目录（采购计划到子目录）：230201 其他 商品类目（到子类目）：A02329900 其他医疗设备

面向中小微企业：是（ √ ）否（ ）预留份额：100%

数量：水处理系统1台、纯水机1台

预算金额：水处理系统15万元、纯水机8万元

- 资格资质要求： - 1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条之规定。 - 2、供应商为制造商的须提供《医疗器械生产许可证》；供应商为经销商的须提供包含所投产品相应经营范围的《医疗器械经营许可证》或《医疗器械经营备案凭证》，所有证件均应在有效期内。 - 3、在中华人民共和国境内注册，具有独立承担民事责任能力和良好诚信的合法经营单位，并在人员、设备、资金等方面具备相应的能力。参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。 - 4、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。 - 5、PDF格式加盖公章上传中小微企业声明函。

技术参数(可附页）： 一、水处理系统参数： - 1、产水水质：水质满足临床实验室/全自动生化仪/化学发光等检验用水水质 WS/T574-2018《临床实验室试剂用纯化水》要求：试剂用纯化水：电阻率应≥10MΩ·cm @25℃，电导率≤0.1μS/cm @25℃，TOC＜500 ng/g（ppb）微生物总数＜10 CFU/mL，直径 0.22μm 以上的微粒数量＜1 个（不可检出） PH:5-7，离子去除率：≥99 %。 - 2、系统要求：单级反渗透，全循环恒压供水方式。 - 3、膜采用知名品牌，膜壳采用304不锈钢外壳。 - 4、纯水机具有反渗透膜组件的自动冲洗系统，可对反渗透内部进行清洗、维护，（提供证明材料）。 - 5、系统包括：原水系统+活性炭过滤器+全自动软化器+单级反渗透系统+离子交换柱/罐<IEC>+继电器控制+恒压供水系统，一体式组合机箱，系统占地面积≤3㎡。 - 6、产水流量：产水量≥500L/H（25℃室温），系统回收率≧80% - 7、系统运行模式及故障报警：采用继电器系统控制。系统具备缺水/低压保护、运行超压保护、原水箱满水电磁阀关闭/缺水系统停机，纯水箱满水停机/缺水启动，水泵电机热过载保护，线路过流保护，漏电保护等功能，具有无水保护、压力保护、电导超标等多种安全报警装置和监测显示功能，电导率监测数值在线显示，纯水机具有检测纯水机生成纯水电导率时定位电导仪的电导槽 - 8、储水箱：容积≥500L，材质 SUS304 不锈钢，配有液位装置 - 9、自动维护保养：预处理系统自动正洗、反洗、吸盐、补水运行，全自动运行。反渗透具有RO膜防垢保护功能，反渗透自动在线冲洗、自动产水并且有显示/提示 - 10、运行控制：主机继电器控制；具有操作系统的故障识别和电压安全及过载保护、自动保护和报警功能，局部出现问题，系统自动停机。设备可通过液位联锁实现自动运行，具备自动制水、自动冲洗、原水缺水/水箱满水自动停机等功能，供水管路封闭。 - 11、预处理系统：预处理系统包含多介质过滤器、石英砂过滤器、软化过滤器、精密过滤器，采用全自动的预处理控制系统，可根据设定时间自动正洗、反洗、冲洗、排放、吸盐、补水、再生等功能，预处理罐体采用尺寸：φ250 罐体。 - 12、水泵：流量2000L/h 扬程22m 知名品牌水泵，包括系统预处理原水泵、纯水泵及高压水泵。 - 13、反渗透膜：反渗透膜为芳香族聚酰胺复合膜，脱盐率≥99%，离子去除率≥99%，无死腔反渗透膜壳，材质为：SUS304不锈钢，RO膜孔径：0.0001～0.001um。 - 14、纯化系统：配备纯化系统一套，纯水电阻率10MΏ.CM以上。罐体采用1054玻璃钢罐，罐内装超纯水专用核级树脂或UP6150抛光树脂不少于50L；有快速拆卸和更换的筒式精密过滤器，可以安装有国标5um的PP滤芯。 - 15、设备外观：主机组合一体式机箱。 - 16、纯水系统兼容要求：纯水机产水流量应保证目前科室内所涉及的管路用水流量要求，应与科室所涉及管路配套，与目前科室内所涉及的其他水处理设备兼容，自行勘察现场 - 17、细菌去除率≥99% - 18、可实时查看制水水质数据情况，具有历史数据储存、统计、查询功能。 - 19、具有消毒灭菌控制管理系统，能有效杀灭水中的大肠杆菌及致病菌等病原性微生物等 - 20、设备管路采用经验证不污染水质的卫生级管道UPVC材质（包含弯头、三通等），管道布局满足一机多处循环供水要求，布局合理、美观，并标记走向 - 21、布置安装优化供水管路，供水管路采用经验证不污染水质的卫生级管道UPVC材质（包含弯头、设备用水接头、阀门、三通等），管道布局设备供水要求，布局合理、美观，并标记走向。 二、纯水机参数： - 1、产水水质：菌落总数≤10CFU/100ml，满足WS506-2016《口腔器械消毒灭菌技术操作规范》 、WS 507-2016《软式内窥镜清洗消毒技术规范》中，纯水水质标准。 - 2、系统要求：单级反渗透，全循环恒压供水方式。 - 3、膜采用知名品牌，膜壳采用304不锈钢外壳。 - 4、纯水机具有反渗透膜组件的自动冲洗系统，可对反渗透内部进行清洗、维护，（提供证明材料）。 - 5、系统包括：原水系统+活性炭过滤器+全自动软化器+单级反渗透系统+离子交换柱/罐<IEC>+继电器控制+恒压供水系统，一体式组合机箱，系统占地面积≤3㎡。 - 6、产水流量：产水量≥300L/H（25℃室温），系统回收率≧80% - 7、系统运行模式及故障报警：采用继电器系统控制。系统具备缺水/低压保护、运行超压保护、原水箱满水电磁阀关闭/缺水系统停机，纯水箱满水停机/缺水启动，水泵电机热过载保护，线路过流保护，漏电保护等功能，具有无水保护、压力保护、电导超标等多种安全报警装置和监测显示功能，电导率监测数值在线显示，纯水机具有检测纯水机生成纯水电导率时定位电导仪的电导槽 - 8、储水箱：容积≥500L，材质 SUS304 不锈钢，配有液位装置 - 9、自动维护保养：预处理系统自动正洗、反洗、吸盐、补水运行，全自动运行。反渗透具有RO膜防垢保护功能，反渗透自动在线冲洗、自动产水并且有显示/提示 - 10、运行控制：主机继电器控制；具有操作系统的故障识别和电压安全及过载保护、自动保护和报警功能，局部出现问题，系统自动停机。设备可通过液位联锁实现自动运行，具备自动制水、自动冲洗、原水缺水/水箱满水自动停机等功能，供水管路封闭。 - 11、预处理系统：预处理系统包含多介质过滤器、石英砂过滤器、软化过滤器、精密过滤器，采用全自动的预处理控制系统，可根据设定时间自动正洗、反洗、冲洗、排放、吸盐、补水、再生等功能，预处理罐体采用尺寸：φ250 罐体。 - 12、水泵：流量2000L/h 扬程22m 知名品牌水泵，包括系统预处理原水泵、纯水泵及高压水泵。 - 13、反渗透膜：反渗透膜为芳香族聚酰胺复合膜，脱盐率≥99%，离子去除率≥99%，无死腔反渗透膜壳，材质为：SUS304不锈钢，RO膜孔径：0.0001～0.001um。 - 14、设备外观：主机组合一体式机箱。 - 15、纯水系统兼容要求：纯水机产水流量应保证目前科室内所涉及的管路用水流量要求，应与科室所涉及管路配套，与目前科室内所涉及的其他水处理设备兼容，自行勘察现场。 - 16、细菌去除率≥99% - 17、可实时查看制水水质数据情况，具有历史数据储存、统计、查询功能。 - 18、具有消毒灭菌控制管理系统，能有效杀灭水中的大肠杆菌及致病菌等病原性微生物等。 - 19、设备管路采用经验证不污染水质的卫生级管道UPVC材质（包含弯头、三通等），管道布局满足一机多处循环供水要求，布局合理、美观，并标记走向。 - 20、供水管路采用经验证不污染水质的卫生级管道UPVC材质（包含弯头、设备用水接头、阀门、三通等），管道布局设备供水要求，布局合理、美观，并标记走向。

- 1.交货时间、地点、标准及方式:签订合同之日起二十个日内送至博州人民医院指定位置并安装。 - 2.验收要求：按照技术文件验收。 - 3.履约期限：签订合同之日起两年。 4.售后服务要求：自验收合格之日起整机保修两年。 5.违约责任：1、乙方提供设备如达不到招标文件规定设备要求，由乙方负责包换，并承担调换或退货而支付的实际费用。乙方不能调换的，甲方有权终止合同。2、乙方逾期交货的，应在发货前与甲方以及有关方面协商，甲方仍需求的，供方应立即发货并应按照逾期交货部分货款的每日0.04%支付逾期交货违约金，同时承担需方因此遭致的损失费用。同时，招标代理机构及采购人有权取消其中标资格并停止合同执行，并另行决定排名居其后的中标候选人中标（在标书有效期内）或由招标代理机构组织重新招标，并保留向违约方要求赔偿的权利。3、“除不可抗力或者合同履行将损害国家利益和社会公共利益导致合同无法履行或者履行没有意义外，中标供应商不得放弃中标”，无正当理由放弃中标、拒签合同的法律责任：承担千分之一至千分之五的罚款、列入医院采购严重违法记录名单、禁止参加医院采购活动1-3年。4、未列事项根据相关法律法规规定执行。 6.其他要求：上传所投产品详细参数（附技术白皮书）、参数对比表，上传生产厂家的医疗器械生产许可证、注册证；本项目不接受联合体投标； 7.中小企业付款方式：货到验收合格入库后付100％