政府采购云平台在线询价审批单

申请科室：感染科

项目名称：博州人民医院心电监护仪采购项目

自定义描述（ √ ）；从商品选择（ ）； 具体详见《博州人民医院政府采购电子卖场暂行管理办法》

采购目录（采购计划到子目录）：070401 病人监护设备 商品类目（到子类目）：A0230300

面向中小微企业：是（ ）否（√ ）预留份额：0

数量：心电监护仪2台

预算金额：58000元

- 资格资质要求：1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条之规定。 - 2、供应商为制造商的须提供《医疗器械生产许可证》；供应商为经销商的须提供包含所投产品相应经营范围的《医疗器械经营许可证》或《医疗器械经营备案凭证》，所有证件均应在有效期内。 - 3、在中华人民共和国境内注册，具有独立承担民事责任能力和良好诚信的合法经营单位，并在人员、设备、资金等方面具备相应的能力。参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。 - 4、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。 - 5、以PDF形式上传带水印的生产厂家医疗器械生产许可证、注册证，上传带有水印的技术白皮书，参数要求提供的证明材料的以白皮书为准，在参数对比表中标注。

技术参数(可附页）：心电监护仪参数： 1、一体化便携无风扇，配置提手。 2、≥12.1英寸彩色液晶电容触摸屏，分辨率≥1280*800像素，≥10通道波形显示。 3、显示屏具备亮度自动调节功能。 4、屏幕可倾斜10~15度。 5、可遥控器无线远程操作监护仪（提供证明材料）。 6、内置插槽式锂电池，可无需工具快速拆卸和安装。 7、安全规格：ECG, TEMP, IBP, SpO2 , NIBP监测参数抗电击程度为防除颤CF型（ 提供机器接口防护等级丝印照片证明材料）。 8、监护仪设计使用年限≥8年（提供机器标贴证明材料）。 9、监护仪清洁维护支持的清洁剂≥40种，在厂家手册中清晰列举清洁剂的种类，提供厂家手册证明材料。 10、监护仪主机工作大气压环境范围：57.0~107.4kPa。 11、监护仪主机工作温度环境范围：0~40°C。 12、监护仪主机工作湿度环境范围；15~95%。 13、可升级实现有创心排C.O,二氧化碳CO2监护，及12导联静息分析，提供注册证证明文件。 14、配置3/5导心电，呼吸，无创血压，血氧饱和度，脉搏和双通道体温参数监测 15、心电监护可以进行心率，ST段测量，心律失常分析，QT/QTc连续实时测量和对应报警功能。 16、心电算法通过AHA/MIT-BIH数据库验证，提供证明材料。 17、心电波形扫描速度可以6.25mm/s、12.5 mm/s、25 mm/s和50 mm/s，提供界面截图证明材料。 18、提供窗口支持心脏下壁，侧壁和前壁对应多个ST片段的同屏实时显示，提供参考片段和实时片段的对比查看。 19、≥20种心律失常分析,包括房颤分析。 20、QT和QTc实时监测参数测量范围：200～800 ms。 21、24小时心电概览报告查看与打印，包括心率统计结果，心律失常统计结果，ST统计和QT/QTc统计结果。 22、SpO2,PR和PI参数的实时监测，成人、小儿和新生儿。 23、可使用指套式血氧探头，IPX7防水等级，可液体浸泡消毒和清洁。 24、可以手动，自动，连续和序列4种测量模式，并提供24小时血压统计结果。 25、无创血压成人测量范围：收缩压25~290mmHg，舒张压10~250mmHg，平均压15~260mmHg。 26、有辅助静脉穿刺功能。 27、双通道体温和温差参数的监测, 并可根据需要更改体温通道标名。 28、所有监测参数报警限一键自动设置功能。 29、有肾功能计算功能，提供界面截图。 30、具有图形化技术报警指示功能。 31、具有≥120小时趋势图和趋势表回顾，可选择不同趋势组回顾 32、≥1000条事件回顾。每条报警事件至少能够存储32秒三道相关波形，以及报警触发时所有测量参数值 33、≥1000组NIBP测量结果 34、≥120小时（分辨率1分钟）ST模板存储与回顾 35、具有48小时全息波形的存储与回顾功能 36、监护仪具备历史病人数据的存储和回顾，并可通过USB接口将历史病人数据导出到U盘。 36、有RJ45接口进行有线网络通信，和除颤监护仪一起联网通信到中心监护系统。 37、监护仪有夜间模式，隐私模式，演示模式和待机模式。 38、提供心肌缺血评估工具，可以快速查看ST值的变化，提供界面截图证明材料。 39、有计时器功能，界面区提供设置≥4个计时器，每个计时器支持独立设置和计时功能，计时方向包括正计时和倒计时两种选择。 40、有格拉斯哥昏迷评分（GCS）功能。 41、动态趋势界面可支持统计1-24小时心律失常报警、参数超限报警信息。 42、具备屏幕截图功能，将屏幕截图通过USB接口导出到U盘。 43、可实现早起预警评分EWS、格拉斯哥昏迷评分、24小时动态血压分析、24小时心电概览 报告、ST Graphic等应用

- 1.交货时间、地点、标准及方式:签订合同之日起二十个日内送至博州人民医院指定位置并安装。 - 2.验收要求：按照技术文件验收。 - 3.履约期限：签订合同之日起三年。 4.售后服务要求：自验收合格之日起整机原厂保修三年。 5.违约责任：1、乙方提供设备如达不到招标文件规定设备要求，由乙方负责包换，并承担调换或退货而支付的实际费用。乙方不能调换的，甲方有权终止合同。2、乙方逾期交货的，应在发货前与甲方以及有关方面协商，甲方仍需求的，供方应立即发货并应按照逾期交货部分货款的每日0.04%支付逾期交货违约金，同时承担需方因此遭致的损失费用。同时，招标代理机构及采购人有权取消其中标资格并停止合同执行，并另行决定排名居其后的中标候选人中标（在标书有效期内）或由招标代理机构组织重新招标，并保留向违约方要求赔偿的权利。3、“除不可抗力或者合同履行将损害国家利益和社会公共利益导致合同无法履行或者履行没有意义外，中标供应商不得放弃中标”，无正当理由放弃中标、拒签合同的法律责任：承担千分之一至千分之五的罚款、列入医院采购严重违法记录名单、禁止参加医院采购活动1-3年。4、未列事项根据相关法律法规规定执行。 6.其他要求：本项目不接受联合体投标； 7.中小企业付款方式：货到验收合格入库后付100％