品名：取材台

型号：QCT-1500

应用范围：医院病理科，病理实验室。

产品特点：

1、设备符合病理实验室工作环境，人员保护等要求，空间、 噪音、 风速等设计符合 ”中国安全环保条例＂ 的有关要求，功能齐全，安全无毒，操作简单、 方便；

*2、采用防水防腐蚀的1.2mm 304#不锈钢外壳，外观大方，流畅，设计合理，防腐、防潮，坚固耐用，双层板结构侧板，外观无焊点；

3、优良的排风系统，高效吸风装置，可将有害气体彻底排出，低噪音；长条形百叶式耐酸碱不锈钢排气孔，配优质PVC防腐风管，并采用国内知名品牌泛仕达风机，风机转速可调；

4、柜顶装有全封闭式日光照明灯，方便在光线暗的时候使用；另外配置了可移动射灯，满足特殊需求；

5、采用优质名牌专用伸缩水龙头，外置式喷淋系统，操作简单、 方便；

6、装有强力紫外线杀菌装置（符合CNS规定）；

*7、操作台面采用1.5mm 304#不锈钢板，耐腐、耐用，便于清洁。台面设有专用冲洗池，下面有过滤网的下水漏斗；

8、柜体设置不锈钢挂钩，方便存取物品；

9、冷热水给排系统 ，采用国际品牌即热型热水器，无需等待，即开即用，无限量供应热水；

*10、外形尺寸：1500x750x1950mm ；

*11、吸风口采用百叶窗式 ，上开孔实现上部风机吸风 ，防止气体回流，美观实用；

12、微倾角度工作台侧边排水，方便冲刷台面；

13、排水嘴开关美观耐用；

14、厚度为1.5mm的304不锈钢台面，底部带加强筋 ，承重，耐腐蚀 ，

*15、底部橱柜为内凹式，方便工作人员坐着操作或记录； 整体式水槽，美观，无漏水顾虑；

16、操作台尺寸大，方便操作。

17、标配台面自动冲洗装置，及伸缩式水龙头，方便台面冲洗。

18、可配粉碎机，热水器，洗眼器，烘手器等，防止排污管道堵塞，方便冬天操作。

- 配置清单

| 设备名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 主机 | 秀威 | QCT-1500 | 1台 | 标配 |
| 风机 | / | / | 1个 | 标配 |
| 紫外灯 | / | / | 1个 | 标配 |
| LED灯 | / | / | 1个 | 标配 |
| 热水器 | / | / | 1个 | 标配 |
| 粉碎机 | / | / | 1个 | 标配 |