种植牙椅性能要求及技术参数

- 1．牙科综合连体治疗台，牙科治疗机均采用35伏以下安全低电压。安全考虑

2．牙科椅具备靠背后仰及座垫下降安全开关(在牙椅下降及靠背后仰时若碰到障碍物会立即停止,移开障碍物又恢复正常运行)，安全考虑。

*3．牙科椅具备2组,每组各4个可编程序设定椅位的功能(带二套各4个预置位程序设定,以椅背下方显示板区分,可以按USER键切换选择,方便二位医生共用一台牙椅)。

*4．微电脑控制系统，135KG重量分布均匀的牙科治疗机，升降速度10MM/S-30MM/S,牙科椅具备带错码显示的故障自动检测系统。（具备自检程序、故障代码及信息代码,在椅背下方的显示器上显示数字及字母来表示牙椅的工作状态,准确判断故障位置,维修方便，医生等待时间少，且可以通过电话指导维修,提高设备使用功效）,技术先进.

- *5．牙科椅具备PWM（直流、变频、调速）系统，结合进口低压直流电机，使牙椅柔性起动。

*6．牙科椅头靠可以360度全方位调节,头架纵向可以调节，范围可到20CM，可以满足儿童，成人，残疾人治疗。

7．牙科椅靠背高度可以根据病人身高需要进行调节,其中靠背提供10CM，每次可调高2cm，可调共五档的伸缩范围，人性化考虑。

8．牙科电动椅位运行叁向（器械盒及助手架操作面板分别具备椅位控制,观片灯控制,冲盂、漱口控制按钮和脚控开关）控制系统.方便四手操作

9．治疗机箱体(含痰盂)和助手架可向内外旋转，向外可以旋转45度以上，更方便吐痰和四手操作。

10．多功能助手架具备观片灯、冲盂、漱口、椅位控制功能，具备4个器械挂架，并配有三用枪、强吸和弱吸观片灯。

11．采用高压电完全分离地箱，进口水气过滤调节阀，分别可以控制小于等于90um微粒水和小于等于25um微粒气。

12．进口PU材料整体压模成型的牙椅靠背和座垫质量可靠，内部的进口水、气管子经久耐用、使用寿命在10年以上。

13．牙科椅采用坚固的钢结构底座与座架，采用意大利进口电机，使用模块组合驱动电路,靠背和座垫均用进口PU材料及进口皮料，牙科椅表面光泽均匀，无凹面，外部均采用进口软PU材料包裹，对外不留金属件和快口

- *14．移动隐蔽式主控台，不少于3个器械挂架，并具备冲盂，漱口，椅位电子按钮控制功能，符合种植手术和基本治疗一体化设计，牙椅占地面积小更方便医生多功能操作。

- *15．不锈钢主控器械盘尺寸700-360，可以同时放置2台种植机。

- 16．移动隐蔽式污垢罐，设计巧妙，美观，符合临床需求。

- 17．完全符合人体工程学设计的多功能医生椅，进口部件和皮革，静音脚轮提供安静的治疗环境，其具备治疗位和休息位设置，座垫上下，靠背上下，座垫倾仰，靠背前后8个方向可以调节。

18．治疗椅尺寸：1700mm≤完全水平位长度（不含医生座椅）≤1800mm；800mm≤宽度（不含器械台）≤950mm

- 19.  椅位调整范围

椅位的最高高度：≥ 850 mm，椅位的最低高度：≤400 mm，椅背的后倾范围：≤105°～　≥170°

- 强、弱吸：吸唾器气压为550kpa真空度≥27KPa，抽水速率≥700mL/min。，强力吸引器气压为550kpa时真空度≥15kpa,流量≥100L/min，并具备过滤功能，同时还具备时间可以设置微调的吸唾，强吸延时功能。带开关控制流量的吸唾手柄和强器手柄均为进口配件，并可以拆卸消毒。

种植牙椅配置和参数

主要配置

1、高速气涡轮手机（知名品牌 四孔 按压式 ）               1 套

2、低速气动马达含直弯手机（知名品牌 四孔）               1 套

3、三用喷枪(直、弯)                                    各1 套

4、感应式，无极调光无影灯                                1 套

5、恒温可调节冲盂漱口定量给水自动控制系统                1 套

6、强力吸引器（进口手柄可拆卸消毒 ）                     1 套

7、吸唾器（进口手柄可拆卸消毒 ）                         1 套

8、3孔气控脚开关                                         1 套

9、电动牙科椅                                            1 套

10、牙科椅双向                                           1 套

11、多功能助手架（具备观片灯、冲盂、漱口、椅位控制功能，并配有三用枪、强吸及弱吸和观片灯）                                    1 套

12、不锈钢助手托盘                                      1 套

13、带错码显示的牙科椅故障自动检测系统                  1 套

14、电动牙科椅下降、后仰安全系统                        1 套

15、具备8个方向可以调节的医生座椅                       1 套

16、新型陶瓷痰盂                                        1 套

17、球型脚踏开关                                        1 套

18、牙医师座椅                                          1 套

19、不锈钢主控器械盘                                    1 套

20、隐蔽式主控架                                        1 套

21、隐蔽式污垢罐                                        1 套

22、负压抽吸选位阀                                      1 套

23、护士椅                                              1 套

24、26*1种植手术工具盒                                  2套

- 25、上颌窦提升工具盒                                    2套

- 26、洁牙机（进口品牌）                                  1 台

- 27、光固化机                                            1 台

- 28、不锈钢扇形推车                                      1 台

- 29、牙椅钢板                                            1 块