- 安图IOW-960洗板机参数

- 1.残液量：≤1μl/孔

- 2.注液精度：CV≤2%

- *3.注液准确度：＜3%（在注液量300μl/孔时）

- *4.注液均匀度：≤1.6%

- *5.内置工作泵：泵置放于洗板机内部，设备整体性好。

- 6.洗液过滤系统，可保证有效的防堵塞。

- 7.功能

- 7.1 定性功能

- a）交叉吸液功能：吸液针可在微孔左右各吸液一次；

- b）防溢流功能：在此模式下，通过注液的同时吸液实现防溢流功能；

- c）自动记忆参数：可自动记忆主程序99个；

- d）废液报警功能：当废液到报警器预定位置，仪器会发出报警声音；

- *g）各列单独控制功能：可通过按键单独控制各列的注液功能；

- *h）免补孔功能：当清洗数量不足一排时，液体通过载板架上的吸液管被吸走。

- 7.2 可量化功能

- *a) 注液量：50-12500μL，调整步距为50μL；

- b) 浸泡时间0-999s可调，调整步距为1s；

- c) 振荡时间最长0-990s可调，调整步距为1s；

- d) 吸液时间0.1-9.9s可调，调整步距为0.1s；

- e) 清洗次数：1-250次，调整步距为1；

- f) 通道数：4个，2个洗液通道、1个蒸馏水通道、1个废液通道；

- g) 蒸馏水瓶、洗液瓶、废液瓶容量均为4000ml 允差±5%（2000ml选配）。

- 8.电源

- 8.1 交流输入： 220V±22V，50Hz±1Hz

- 8.2 额定输入功率：300VA

- *9.必须和酶标仪为同一品牌

*10.可同时清洗两块板子，具有开关机自动冲洗功能