- 安图PHOMO酶标仪参数

- 1．检测方法：吸光度

- 2、检测模式：终点法、动力学法、单波长扫描、双波长扫描

- 3、扫描功能：高分辨率扫描，每孔多达29个点

- *4．检测光源：双LED冷光源

- 5、微孔板类型：96孔（8×12）或、48孔（4×12），平底、U型底和V型底的微孔板

- 6．检测通道：8通道

- 7、准确性：在1.000 OD时，相对误差为±0.5%。

- 8、线性：在0.000-3.000 OD时，小于0.5%。

- *9．重复性：＜±0.15%。

- *10．测量时间：单波长2s/96孔，双波长5s/96孔。

- 11．波长范围：400nm-730nm。

- 12．滤光片：最多8个，标配405nm、450nm、492nm、630nm

- 13．端口配置：RS232和USB

- 14．震荡功能：振荡频率为高、中、低三档可调，振荡时间1s -300s可调。

- *15．工作电压为可持续接触的安全电压24V±1V，电流不大于1.35A。