经颅磁脑反射电疗仪 技术参数

- ★1、注册证适用范围：适用于缺血性脑血管病、神经症、神经衰弱、失眠、脑疲劳症状、脑损伤性疾病、偏头痛等的辅助治疗。

- ★2、注册证名称必须有“脑反射”字样；

★3、结构形式：一体式柜机（非便携式）；

4、显示方式：液晶界面显示；

★5、按键方式：一键式操作方式；

- 治疗功能要求：同时具备经颅磁脑反射（交变电磁场治疗帽）、脑电反射（仿真生物电刺激小脑顶核（乳突穴））及肌电反射（仿真生物电刺激肢体肌肉神经系统）功能

- 输出路（线）数：1路经颅磁脑反射治疗；1 路（2线）脑电反射（仿生电刺激小脑顶核（乳突穴））；2 路（4线）肌电反射（仿生电刺激上、下肢）；

8、定时功能：可在1-60min范围内设定所需时间；

9、磁疗部分

★9.1、治疗强度：≥30 mT，治疗强度可调，调节级数1mT（需提供检测报告）

9.2、微振功能：多档可调，振频：0-10Hz；振幅：0-30V

10、电疗部分

10.1主电极

10.1.1、具备仿生物电治疗电流，恒流输出特性，≥4种模式。

10.1.2、输出开路的最大电压幅度峰值：＜50V；

10.1.3、最大输出电流幅度峰值：0-30mAp-p,可调档位≥20档，误差不大于20%；

10.1.4、调制频率：0.5-150Hz，误差不大于10%；

10.1.5、输出波形：无序波

10.2、辅电极

10.2.1、输出开路的最大电压峰值：＜150V；

10.2.2、输出电流幅度0-100mA，具备≥50档可调功能，误差不大于20%；

10.2.3多档输出频率，波形：脉冲波/三角调制波；频率范围：0.5Hz～5Hz，误差不大于20%；脉冲宽度：0.25ms，误差不大于0.1ms；载波频率：4KHz，误差不大于10%；调制波波形：三角波；调制波频率：0.1Hz～1.5Hz，误差不大于20%；

★12、设备使用年限：8年及以上

★13、设备质保：≥2年

14、供货时间：15个日历日内

15、供货设备出厂日期≤1年，工作软件为最新版本，且在设备有效期内免费升级。

★单台设备配置清单

| 名 称 |  | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 主 机 |  | 1台 |  |
| 治疗帽 |  | 1套 |  |
| 乳突(主电极)套件 （2套） | 脑二导线组成-小夹 | 1个/套 |  |
|  | 65cm绑带-25mm宽黑色 | 1根/套 |  |
| 肢体(辅电极)套件 （2套） | 脑四导线组成-Φ2针 | 1个/套 |  |
|  | 65cm绑带-40mm宽黑色 | 2根/套 |  |
|  | 45cm绑带-40mm宽黑色 | 2根/套 |  |
| 电源线 |  | 1根 |  |
| 使用(技术)说明书 |  | 1本 |  |
| 操作规程 |  | 1份 |  |
| 产品合格证、保修卡、说明书、检验报告等 |  | 1套 |  |
| 防尘布罩 |  | 1只 |  |
| 理疗用体表电极 | 月牙型25*42 | 1包 |  |
|  | 矩型40*40 | 2包 |  |