**品牌：湖南湘仪 型号：H2500R**

**高速台式冷冻离心机**

★1.最高转速≥25000r/min；

2.转速精度≤±10r/min，转速范围100r/min～最高转速；

3.最大相对离心力≥50560xg；

4.最大容量：≥6×100ml；

5.整机噪声≤62dB；

6.定时范围：1min～99h59min；

7.定时模式：启动计时、到转速计时、瞬时连续计时模式；

8.温度设置范围：-20℃～+40℃，以1℃递增，样品（试液）温度控制精度±1℃；

9.加/减速曲线：10档加速曲线、11档减速曲线，可根据实验需求，自定义升速、降速时间曲线，使分离效果达到最佳状态。

★10.材质：离心腔采用316L不锈钢；转子、吊篮采用7075-T6航空级锻造铝合金；

11.控制系统：7英寸大尺寸高清触摸屏控制，设置参数、实时运行参数同屏显示；可实现阶梯离心、预约启动、样品ID、曲线模式、程序模式、多国语言选择等功能。

★12.程序存储：超大容量数据存储，可存储数月运行数据、故障记录等，方便用于追踪运行信息，可自定义编辑数百条运行程序并对每条自定义编程进行详细的信息描述。

13.安全性能：可选择用户管理，防止意外情况导致程序被篡改或删除。

14.具有转头自动识别系统，不平衡、超速、门盖保护等多种保护功能。

★15.具有转头安装定位，只需将转头放在驱动轴上即可完成安装定位，无需繁琐的螺丝固定或按钮操作。

16.外形尺寸（长×宽×高）：不超过710×600×480(mm)，

17.净重≤95kg

18.配置要求：6\*50ml尖底角转子配6\*15ml尖底适配器（最高转速≥15000r/min，最大相对离心力≥24150xg）