招标参数

热释光剂量仪

主要参数：

1、量程：0.01μGy～10Gy

2、升温速率：1～40℃/s

3、加热时间：0～400s可设置

4、加热方式：电加热

5、加热温度：1-400℃

6、工作温度：0～45℃

7、相对湿度：≤95%

▲8、制冷技术：探头单元采用半导体制冷模式，恒温约13℃-15℃

▲9、双通道（两个互相独立的抽屉）：可同时测量两个探测器,两个通道的测量数据均可传输到同一个数据处理软件进行处理。

10、输出与显示：LED显示剂量编号、测量值、发光曲线和设置测量参数；数字指示加热温度；

11、自动扣除预设本底，操作简便。

▲12、配套有三种不同的加热盘，可测量多种类型热释光探测器，如玻璃管、圆片、方片及粉末等。 提供加热盘实物照片证明。

▲13、配合不 同 材 料的 热 释 光 探 测 器 的测量，可设置四种模式的量程。 可 测 范 围 0.01μGy(μSv) ~9.999Gy(Sv)。提供菜单界面照片证明

▲14、提供氮气接口,可接入氮气,提高测量的精度。提供氮气接口实物照片

15、个人剂量监测数据处理软件系统性能要求：

（1）可由热释光测量仪接口传入数据；

（2）数据库可与Excel兼容；

（3）可实现数据、统计、分析、报告、报表功能；

（4）可接收条形码输入；

（5）数据库包括个人剂量监测所有信息，如人员编号、姓名、单位、性别、工种、佩戴日期、剂量；

（6）可自动和手工扣除本底，可对不同单位、根据监测时间自动或手工设置不同的本底扣除；

（7）可输入每周期不同的刻度系数；

（8）自动计算，打印报告；

（9）可手工设置剂量调查水平，根据佩戴时间不同自动选择超调查水平人员，形成报表；

（10）有较好的缺失数据、异常数据、名义剂量的处理功能，报表中应剔除异常数据；

（12）仪器界面直接读数和触摸屏设置各项参数。

（15）自动出具四种检测评价报告（周期检测报告，大剂量报告，年度报告，统计报告）,最少提供三种模板可以选择。提供软件截图及报告模版

▲16、提供生产厂家近三年不少于2次参与全国个人剂量监测系统比对考核优秀等次的证书复印件或公示截图链接；

17、提供厂家ISO9001质量管理体系认证证书（证书需在有效期内）复印件；

▲18、提供生产厂家的环境管理体系认证证书（证书涵盖范围：电子设备（核辐射检测设备）的研发或生产）和职业健康安全管理体系认证证书（证书需在有效期内）复印件。

▲19、提供厂家专精特新企业、高新企业证书（证书需在有效期内）复印件或者公示截图及链接。

备注：技术参数带▲号为重点参数

V型精密退火炉

△配套热释光探测器退火使用，并带有冷却槽（实现冷却炉的功能），可直接对退火后的探测器进行冷却处理。

主要技术性能：

1、温度范围：0~400℃连续可设

2、显示精度：0.3级

3、输入方式：Pt100

4、加热器件：远红外加热管

5、升温时间：由室温升至设定温度约1小时

6、温度过冲值：最大不超过设定值2℃

7、退火时间：1s~100min，任意可设，倒计时带报警

▲8、TLD冷却：铜质散热板加风冷，冷却时间可设置

▲9、带有炉膛底部温度校准用的测温孔和（选配）校准用热电偶（提供实物证明照片）

10、工作电源：交流220V/50Hz,4A

备注：技术参数带▲号为重点参数