“隐孢子虫、贾第鞭毛虫”两虫检测系统

技术参数

1、全自动两虫过滤富集系统

- 模块化设计，根据用户使用场景可并联多个主机，批量处理样本，最多可增加至8通道;（提供证明材料）

- 屏幕SOP引导式操作；可自定义工作流程；

- 可自定义处理样本体积，实时提醒/停止；

- 滤膜法富集水量：0-9999L；

- 富集流速：0-2.0L/min；

- 操作屏幕：7寸彩色触摸屏，可折叠、旋转；（提供证明材料）

- 输入电压：220VAC 50Hz；

- 整机功率：≤120W；

- 过滤器材质：316L不锈钢+钛合金过滤片；（提供证明材料）

- 过滤器开关及泄压方式：一键式电动及自动泄压；（提供证明材料）

- 滤膜材质为MCE混合纤维素膜，直径为142mm，孔径为1.0μm；

- 压力报警：配备压力监测、过压报警功能；

- 换膜提醒：配备自动换膜提醒；

- 滤膜放置：配备滤膜限位，方便滤膜取放；

- 尺寸：宽400mm深380mm高240mm；

- 重量：18kg；

- 消毒方式：管路可消毒液冲洗，核心过滤部件可湿热灭菌处理；

- 泄压方式：自动泄压；

- 工作环境：适用于水样浊度：＜20NTU的水样。

2、两虫自动平衡水平离心机

- 离心机参数：最高转速5000r/min，最大相对离心力5030xg；转速精度±10r/min；

- 最大容量4*500mL；时间设置范围 1-99min59s；整机噪音<65db；

- 电源：AC220V 50HZ 10A；整机功率750W；

- 具有0-9十档减速，满足不同场景需求（无减速~强减速）；

- 离心机配置：配备4*500mL、4*3*50mL和4*7*15ml离心管套件，4*500mL时最大离心速度4000r/min，最大离心力3220xg;

- 环境要求：室温：10℃～40℃，相对湿度：30～85%。

- 3、涡旋振荡器

- 无极调速，最高转速3000rpm；

- 可涡旋15mL、50mL离心管；

- 硅质底座，外型小巧，低噪防震，适合高速震荡使用。

- 4、无油隔膜真空泵

- 抽气速率：0-10L/min(抽气速率可无级调速)，可连续工作24h；

- 真空泵：0MPa-0.075MPa；

- 尺寸：192*100*135mm；

- 重量：1.6 kg；

- 电子保护：过载保护、过温保护、短路保护；

- 输入电压：220V  功率：20W；

- 噪音：＜40dB。

- 5、真空过滤装置

- 用于25mm滤膜过滤，配备250mL溶液接收瓶；

- 过滤砂芯直径25mm，砂芯孔径10μm；

- 溶剂过滤器耐酸碱、耐高温、密闭性好、安装方便、过滤快速。

- 6、全自动扫描荧光显微镜系统

- 11.1研究级一体式全自动无限远校正光学显微镜，可作明场（BF）、微分干涉（DIC）、荧光（FL）等观察方式的观察；

- 放大倍数：10X—1000X；

- 物镜：无穷远平场半复消色差荧光专用物镜，满足两虫及常规观察需求；

- 4X               NA=0.13

- 10X              NA=0.3

- 20X              NA=0.5

- 40X（弹簧）      NA=0.75

- 100X（弹簧、油） NA=1.3

- 荧光垂直照明装置：LED光源，稳定可靠，寿命长；

- 系统成像视野范围内光强均匀；转盘式荧光滤光模块，能够同时对各种染色的标本进行成像；

- 原装USB3.0高速相机，高分辨率，含1/1.8英寸摄像头，像素≧2000万；

- 显微镜运动控制程序：提供XY轴载物台电动控制、Z轴自动复位自动对焦、多种模式扫描、图像拼接、目标测量、数据合成等功能；（提供证明材料）

- 两虫自动图像识别系统：针对“两虫”特点，采用嵌套循环逐像素扫描识别图片，对干扰性质杂质进行有效过滤，在FITC/DAPI/DIC光源下，基于大数据利用积卷神经网络技术识别两虫类别；（提供证明材料）

- 全自动显微镜智能识别系统可升级至发现两虫存在，系统自动记录两虫坐标，并且可回溯至虫体进行人工复查。

- 7、玻片工装

- 两虫专用玻片标准化制备工装一套。

- 8、数据工作站

- 数据操作系统工作站：配置I5/16G 内存/19寸显示器/500G固态硬盘/具备无线网卡功能/鼠标键盘）一套。

9、售后服务说明

1）提供操作说明书、操作视频；

2）技术服务和培训：提供现场安装、调试设备，进行操作试验，直至运行正常，为仪器操作人员提供现场操作及维护培训，教会为止；仪器3年内免费提供操作技术指导，有必要可以现场免费操作培训；

3）质量保证：仪器测试验收合格后质保3年，在保修期内，所有服务及非人为因素造成的配件更换全部免费。接到用户报修后能在4小时内安排工程师排解问题故障，重大问题或其它无法迅速解决的问题应在48小时内到达现场并提出明确解决方案，解决问题的同时应及时的为用户提供备品备件；

4）质保期内安排1次免费上门仪器保养维护。

二、配置清单：

1 ）全自动两虫过滤富集系统 1台；

2） 两虫通用工具包，数量：1套，包含：1支免疫组画笔、2支镊子、1套砂芯过滤装置、1个免疫组化湿盒、1支密度计、1台涡旋振荡器，1台两虫真空泵、100mL烧杯1个、1L烧杯1个、100ml容量瓶1个、1L容量瓶1个、10L平底桶1个、10L采样桶1个；10μL、200μL、1mL、5mL移液枪各1支，塑料洗瓶（500mL）1个，巴斯德玻璃吸管助吸器1支，计时器1个；

3） 两虫检测包，数量：1套，包含：1瓶5mLDABCO-甘油、1瓶2g牛血清白蛋白、1瓶0.2mLDAPI染液、1盒10T两虫免疫荧光染色试剂（分装）、3瓶100mlpercoll试剂、1瓶500g蔗糖、1瓶500mL吐温80、1瓶500mL甘油、1瓶110g PBS试剂、1盒3ml巴斯德玻璃滴管、1包5ml巴斯德塑料滴管、1包1ml巴斯德塑料滴管、10μL、200μL、1ml、5ml枪头各1包（100个分装）、2包15ml带刻度离心管、2包50ml带刻度离心管、一盒25mm 3μm醋酸纤维滤膜（10片装）、1个15ml离心管架、1个50ml离心管架、1盒载玻片（25片装）、1盒盖玻片（15片装）；

4）离心机：数量：1台，包含1台两虫离心机、转子、挂篮、4个500ml离心杯、4个4*3*50ml适配器，4个4*9*15ml适配器；

5）全自动荧光显微镜：数量：1台，包含1台自动扫描荧光显微镜系统、1台电脑、1套智能扫描识别软件、两虫专用玻片标准化制备工装一套。