温宿县人民医院神经外科医疗设备采购项目技术参数

| 序号 | 名称 | 数量 | - 技术参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电动开颅系统 | 1台 | 主机部分 - 电源控制器：智能控制系统，柔性启动，匀速平稳，刹车即停。运行功率恒定，不会因为阻力增大而衰减，LED数字图形显示，实时记录主机工作状态，微电脑电路程序控制，工作状态双模式选择，有强力高速模式和高速平稳模式，可根据用途自由切换。动力输出选择，正向反向选择。 2、动力马达： （1）.全封闭马达，防止交叉感染。启动扭矩强≧50mN.m，运行转速高≧60000rpm，长时间运行不发热，在负载情况下，转速衰减≦5%，不丢转、噪音≦75dB；（2）.微型马达流线型设计，手感舒适，可实现笔式操作，一个马达完成钻、铣、磨、锯多个功能，直径≦24mm；（3）.马达直接驱动工作头，无功率丢失。 3、脚踏开关 （1）.控制方式：无极调速、转速可按要求设定；（2）.停机有刹车即停功能，无惯性。 4、电源电压 220V±10% 50Hz±2% 。 5、功率 ≧200W。 6、供电方式 交流电供电，柔性线缆可任意弯曲。 ★7、安装方式 （1）.马达与工作手柄安装为滚簧四维锁紧结构，方便快捷，连接可靠；（2）.磨钻手柄与刀头安装为滚簧推拉结构，方便快捷，安全可靠。（非抱紧式，不会因为阻力增大而刀具脱落）；（3）.刀头具有快装接口（非抱紧式），方便安装。 8、体积小，重量轻，扭矩大，切削速度快，既可用于磨钻又可用于开颅钻、开颅铣。 9、消毒方式 工作手柄、马达及连线可耐134度高温高压消毒。 工作头部分 - 增力器 扭矩强劲，可衔接各规格开颅钻头。 - 开颅钻头 直径：φ11mm；转速：≥1100rpm； 切割量≥150mm³/s；三齿设计：打透颅骨后，保留小骨片，在硬膜和钻头之间形成保护。安全自停触发结构，在钻透颅骨瞬间使钻头离合器与传动杆分离。 3、开颅钻头 直径：φ9mm；转速：≥1100rpm；切割量≥150mm³/s；三齿设计：打透颅骨后，保留小骨片，在硬膜和钻头之间形成保护。安全自停触发结构，在钻透颅骨瞬间使钻头离合器与传动杆分离。 4、开颅铣 直径：φ2.35mm；转速：≥60000rpm； 切割量≥75mm³/s；螺旋状铣刀，切削速度快，小角度转弯，不易折断，避免骨屑滞留槽内。 ★5、弯磨钻 长度：L142mm，转速≥60000 rpm，切割量≥70mm3/s，20度弯曲，刃具安装为推拉接口，快捷可靠，（非抱紧式，不会因为阻力增大而刀具脱落）加长超细手柄可用于经蝶垂体瘤等深部手术应用。 - 切削头 直径φ1mm,φ2mm,φ3mm,φ4mm,φ5mm。 - 7、金钢砂磨头 直径φ1mm,φ2mm,φ3mm,φ4mm,φ5mm。 8、麻花钻头 φ1.8mm,φ2.0mm。 9、铣刀头 φ2.35mm 。 配置清单： - 电源控制器 1台 - 脚踏开关 1个 - 动力马达 1支 - 增力器 1支 - 开颅铣 1支 - 开颅钻头φ11mm 2支 - 开颅钻头Φ9mm 2支 - 弯磨钻 2支 - 卡棍 1支 - 颅钻扳手 1支 - 铣刀头2.35mm 7支 - 切削头Φ1-5mm 7支 - 金刚砂磨头Φ1-5mm 7支 - 麻花钻头 4支 |