## Sheet1
拜城县妇幼保健院高质量发展医疗设备清单
采购单位：拜城县妇幼保健院 经办人：热孜宛古丽·吾斯曼 联系电话：18196350525 负责人：热比亚木·吐尼亚孜 联系电话：13899266459 时间：2024.7.24
序号 | 商品名称 | 参数 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 备注
1 | 骨密度 | 一、产品配置：1. 功率消耗：不大于60VA 二、系统功能特点：1.采用手持式宽频聚焦超声探头，阵列多发多收，高精度，多晶片。超声探头符合生物学性能要求，通过细胞毒性、皮肤刺激、迟发型超敏反应等试验。2.全干式沿骨轴测量，检查流程简约智能一体化，桡骨+胫骨，双部位测量；更加全面系统分析人体骨密度。3.采用高灵敏度超声换能器精品材料和多芯同轴屏蔽插头，自动屏蔽消除软组织干扰，确保检测的数据准确性和重复性。4.采用专用智能实时数据分析系统，可测量0-100岁人群。未成年年龄段：0-12岁、12-17岁；成人年龄段：18-80岁、80-100岁，只要输入年龄自动识别，不需人工选择数据库）。5.探头中心频率1.25MHz，最低发射工作频率0.5MHz，灵敏度高，婴幼儿胖人皆可使用。6.声速SOS测量精确性：精确度≤0.15%；测量准确性：准确度≤0.5%；测量重复性：变异系数CV≤0.35%；测量范围：2300-4800m/s。7.计算参数：声速（SOS）、T值、Z值、骨质量指数（V/P值）、预期发生骨质疏松的年龄（EOA）、相对骨折风险（RRF）、骨龄（BA）。8.测量过程显示指示灯，专心测量随即完。9.机器测量时有测量进度百分位显示，帮助医生和病人随时了解测量进度。10.配备原厂动画显示功能，能在测量时同步吸引儿童注意，轻松完成检查，便于检测顺利进行。11.具有独特的矫正系统，有效矫正系统误差，使得测量结果更加准确。12.测量时间：1个周期<10秒，可选择3个周期10s/20s/30s。13.测量过程全自动，一次性测量完成出结果，无须脚踏开关或按键多次发复动。14.采用国际先进概率学、逻辑学算法，数据参考曲线，彩色输出报告，检测一体的诊断分析，病例存储≥500万以上。 15.完善的病例数据库管理系统，自动记录、查询、分类、备份、打印等，快速方便。16.配备一体化专用工作台车，原装品牌一体机工作站，支持Windows操作系统；可自由升级（配彩色液晶显示器，彩色喷墨打印机）。17.超声波骨密度分析仪系统V1.0（需提供软件著作权登记证书） | 台 | 1
2 | 儿童综合素质评价系统 | 一、系统硬件配置：0-3岁婴幼儿全功能体检仪1台、3-7岁儿童全功能体检仪1台、无线微型打印机1个（全功能体检仪专用）、扫码枪1个（手机端儿童信息扫码专用）、DDST测评工具箱1套。二、系统软件配置：1、儿童智力测评模块，包含多种智力评测软件；丹佛智力筛查（DDST）、婴儿20项神经运动检查（INMA）、0～6岁儿童智能发育筛查测验（DST）、婴幼儿语言发育筛查（EIMS）、0~6岁儿童发育行为评估量表Ⅱ（儿心Ⅱ）、Gesell发育诊断量表(GDS)、皮博迪图片词汇智力测试（PPVT）、瑞文智力测验（RIT）；2、儿童心理评估模块； 儿童心理行为发育预警征象筛查问卷（WSCMBD）、婴幼儿孤独症量表（M-CHAT改良修订版）、孤独症行为量表（ABC）、儿童孤独症评估量表（CARS）、婴儿-初中学生社会生活能力量表（S-M）3、儿童发育行为评估模块；新生儿20项行为神经测查方法（NBNA）、小婴儿气质问卷（EITQ）、婴儿气质问卷修订版（RITQ）、幼儿气质评估表（TTS）、3～7岁儿童气质问卷（BSQ）8～12岁儿童气质问卷（MCTQ）、感觉统合评定3-12岁、Rutter父母问卷、Rutter教师问卷、Conners教师评定量表（TRS）、Conners父母症状问卷（PSQ）、Conners教师简明问卷、Zung抑郁自评量表（SDS）；3.学习障碍儿童筛查量表（PRS）：注意力控制测验（中小学生注意力测验）、儿童多动症核查问卷、儿童焦虑性情绪障碍筛查表（SCARED）4.营养评估指导模块；儿童缺铁性贫血专案管理、儿童营养膳食评估。5、学校体检模块；入园体检、在园（校）体检。7、儿童成长指导模块，包括：儿童睡眠指导；儿童大运动开发指导；儿童精细运动开发指导；儿童语言及交流开发指导；儿童认知/思维/智能开发指导；儿童早期教育指导。8、儿童体格生长发育检测指导模块；体型发育评价、生长发育评价、肥胖程度评价、生长发育偏离指导。儿童常规检查信息管理模块，病史及询问信息、内科及各项检9、生化检查专项管理模块；对儿童进行血常规、肝功能、两对半、微量元素、碱性磷酸酶等生化项目进行检查登记；12、数据共享与对接功能：支持客户多端口登录，数据共享，门诊可自由分配权限，多级管理，可同时使用操作；13.7，0-3岁卧式婴幼儿体重测量范围0-25kg，体重最大量程≥25kg,测量精度±10g； 8，3-7岁立式儿童身高测量范围60-150cm，坐高测量范围：50-90cm，测量精度±1mm；体重测量范围0-100kg， 测量精度±50g（注：以上精度均为需达到的测量精度，仅分度值或显示精度指标达到无效，身长测量不得采用超声或红外的测量技术）； 9，0-7岁儿童高精度体格检测功能：通过无线接收卡将0-3岁婴幼儿和3-7岁儿童的体格检测集成在一套软件系统上可自由切换，具备儿童生长发育数据图表打印、数据分析、数据统计等专业功能；能A4报告单。 | 台 | 1
合计 | [5 empty] | 0
要求：1.所供商品必须货真价实，达到国家标准。2.必须按照采购方需求及时供货，凡未在规定时间供货按3%给予扣除总费用。3.所供商品达不到采购方的要求，必须无条件退换。4.各投标供应商不得修改上述的规格参数技术功能，必须逐条响应。质保期不少于2年。5.送货期限：签订合同当日起算7天内送货并安装调试。