医用臭氧治疗仪

一、技术性能

立式推车式设备，≥7寸彩色触摸屏，数字模块化设计，微电脑控制，显示操作步骤和各项参数。★

臭氧浓度检测系统。

臭氧浓度（5-80mg/L）连续可调。

开机确定后即可取气，无需预热等待（实际浓度达到设定浓度用时至≤30s）。

臭氧浓度自动调节系统。

开机、关机时自动消毒、自动冲洗内部管路功能。

管路压力自动调节，适用于任何医用氧气源

臭氧浓度精确度：臭氧浓度误差≤3%★

具有残余臭氧回收装置

具有持续取气功能，连续四小时给气浓度误差≤3%。

功率150-300VA。

氧气流量：0.3-4Ｌ/min

必须骨伤科和康复科可以通用★

国产产品。

质保服务

设备交付验收合格后，供货商和生产厂家整机免费保修二年(二年内免费提供配件及易损性附件，质保期内维修所产生的差旅、人工等一切费用，由中标方承担)，并提供终身维修服务。

接到维修通知后，2小时内响应，48 小时内实施维修服务。

终身免费提供技术服务、技术支持及咨询服务，在任何时候、任何地点均可享受到终生的免费咨询服务。

4.合同签订后20日内供货，并进行相关安装、调试、试运行，培训后正式运行。