体外反搏治疗仪技术参数要求

1心电信号增益：四级增益，共模抑制比>80dB，心电检出门限应不大于0.25mV；

2心电导联：标准三导联；

3心率显示：35次/min～165次/min时，心率显示误差不大于2次/min，心率与脉率同频双显示

4滤波技术：50/60 Hz高低通滤波

5心电波形采用滚动推进式显示，具有连续性和可追溯性。

6.血氧显示：70-100% + 2%

7.脉搏显示：35次/min～165次/min时，脉率显示误差不大于2次/min

8.D/S比值：实时显示，峰值的比值（P）和面积的比值（A）

9.血氧波形采用滚动推进式显示，具有连续性和可追溯性

10心电R波正负触发，反搏比率1:1; 1:2，触发行程40-120 +1bmp

★11房颤病人触发模式。

12设有体外反搏压力微调模式，并且有舒适低、中、高三级调节。

13触摸工控液晶显示器，人机对话实时操控简洁快

14早搏触发排气保护，并在显示器中显示早搏心电波形，治疗继续进行,

15过早充气和过迟排气保护，停机后电磁阀延续排气

16自动压力过高保护限制，并弹出提示消息框，提供界面显示；

17心电电极脱落保护功能，并弹出提示消息框，提供界面显示。

18.空气压力泵；采用原装进口空气压力泵，节能高效；

19.压力调控；治疗压力单位以“毫米汞柱”和“兆帕斯卡”双显示，临床操作治疗压力时单位直接换算；压力调控范围75-300mmHg， 可以调节高低，每次加或减5mmHg 。

20.扣式强化式治疗外囊套，材料环保耐用，容易包裹，增强疗效；

21.复合弹性内囊充气受力均衡，增加挤压效率，减少挤压疼痛，耐用；

22.管道连接头使用定制式推拉快速接头，推拉秒换，非旋钮，轻巧灵便，操作者容易更换，管道采用环保材料定制、耐磨、抗老化。

★23设备具有超静音设计，整机嗓音≤61db(A)，提供检测报告。

24.充，排气点辅助设定系统；I/D AID系统辅助操作者设定最佳充、排气点，反搏舒张期波形自动标识和显示。

25.远程无线网络技术操作、设备操作指导及维护指导，远程设备软件升级指导。

26.病人管理系统，信息可存储，分析，输出。

27.局域网云功能，可以实现一台终端指导操作多台设备。

28.床体长≥2000mm*宽≥800mm*高≥700mm，占地小，方便移动搬运。

★29.产品输入功率不高于1500VA,高效低耗，节能减排。

30产品通过高新技术产品认证，并提供证书。

31.生产企业通过知识产权管理体系认证，并提供证书

▼32.保修期：整机≥3年保修

▼33.设备使用年限：设备有效期使用期限≥8年

★为核心参数，▼为必须满足的参数要求