## Sheet1
采购耗材清单
序号 | 名称 | 规格型号 | 数量 | 单价 | 合计 | 参数
1 | 五合一尿检试剂 | 人份 | 3000 | 16 | 48000 | 多项毒品联合检测试剂盒（胶体金法）-吗啡/甲基安非他明/氯胺酮/二亚甲基双氧安非他明/四氢大麻酚酸 1.规格：包装规格≤20人份/盒，铝箔袋单人份包装； 2.产品类型：卡型； 3.检测原理：胶体金法； 4.有效期：24个月； 5.检测样本：尿液； 6.适应于人尿液的检测，无需处理，即开即用，5-10分钟内观察结果，4℃-30℃保存； 7.检测阈值：吗啡最低检出浓度：300ng/ml；甲基安非他明最低检出浓度：1000ng/ml；氯胺酮最低检出浓度：1000ng/ml；二亚甲基双氧安非他明最低检出浓度：500ng/ml；四氢大麻酚酸最低检出浓度：50ng/ml； 8.检示窗有明显、易判读的中文标识； 9.干扰物：经验证依那普利、硝苯地平、美托洛尔、氢氯噻嗪、哌唑嗪、辛伐他汀、阿司匹林、尿激酶、维拉帕米、阿托品、去甲肾上腺素、瑞格列萘、胰岛素、格列本脲、阿卡波糖、盐酸二甲双胍、罗格列酮、青霉素钠、螺旋霉素、链霉素、头孢菌素、阿奇霉素、林可霉素、两性霉素 B、放线菌素 D、环孢霉素、环氧沙星、无环茑苷、金刚烷胺、左旋咪唑、转移因子、对乙酰氨基酚、吲哚美辛、布洛芬、美洛昔康、保泰松等常见心血管治疗药物、降糖药、抗生素、抗病毒和解热镇痛药物对本产品检测结果没有干扰。 10.生产厂家获得国家药品监督管理局颁发的注册证并提供产品说明书； 11.生产厂家为公安部《关于进一步加强吸毒检测试剂盒配备使用工作的通知（公禁毒［2016］1189号》）中附件“公安部吸毒检测试剂盒检查评比结果”中的中标厂家； 12.生产企业在《关于调整吸毒检测试剂采购目录的通知》（新公禁毒传发｛2019｝225号文件）规定的目录中； 13.生产企业获得ISO13485认证；
2 | 三合一尿检试剂 | 人份 | 2000 | 10 | 20000 | 二、多项毒品联合检测试剂盒（胶体金法）-吗啡/甲基安非他明/氯胺酮 1.规格：包装规格≤20人份/盒，铝箔袋单人份包装； 2.产品类型：卡型； 3.检测原理：胶体金法； 4.有效期：24个月； 5.检测样本：尿液； 6.适应于人尿液的检测，无需处理，即开即用，5-10分钟内观察结果，4℃-30℃保存； 7.检测阈值：吗啡最低检出浓度：300ng/ml；甲基安非他明最低检出浓度：1000ng/ml；氯胺酮最低检出浓度：1000ng/ml； 8.检示窗有明显、易判读的中文标识； 9.生产厂家获得国家药品监督管理局颁发的注册证并提供产品说明书； 10.生产厂家为公安部《关于进一步加强吸毒检测试剂盒配备使用工作的通知（公禁毒［2016］1189号》）中附件“公安部吸毒检测试剂盒检查评比结果”中的中标厂家； 11.生产企业在《关于调整吸毒检测试剂采购目录的通知》（新公禁毒传发｛2019｝225号文件）规定的目录中； 12.生产企业获得ISO13485认证；
3 | 合成三合一尿检试剂 | 人份 | 1000 | 22 | 22000 | 人工合成大麻素K2k3k4联合检测试剂盒（胶体金法） 1、规格：20人份/盒,铝箔袋单人份包装，即开即用 2、产品类型：卡型 3、检测原理：胶体金法 4、有效期：24个月 5、检测样本：尿液 6、结果判读：5 -10 分钟观察结果 7、检出阈值： 项目 最低检出浓度 K2 50ng/ml K3 10ng/ml K4 25ng/ml 8、检测试剂的膜条宽度大于或等于 3mm,液体移行速度不低于 20mm/min 9、试剂盒在包装完整的情况下，可常温保存，温度在4℃-30℃，阴凉避光干燥处 10、检示窗有明显、易判读的中文标识 11、抗干扰性能 1）合成大麻素 K2 交叉反应 经验证 100μg/ml 的纳洛酮、可卡因、合成大麻素 K3、合成大麻素K4、地西泮、美沙酮、曲马多、纳曲酮、麻黄碱、伪麻黄碱、普鲁卡因、雷尼替丁、安定、速可眠、三唑仑、巴比妥、氯丙嗪、氯硝西泮、苯巴比妥、O6-单乙酰吗啡、奥沙西泮、丁丙诺啡不与本产品中的合成大麻素 K2 发生交叉反应。 2）合成大麻素 K3 交叉反应 经验证 100μg/ml 的纳洛酮、可卡因、合成大麻素 K2、合成大麻素 K4、地西泮、美沙酮、曲马多、纳曲酮、麻黄碱、伪麻黄碱、普鲁卡因、雷尼替丁、安定、速可眠、三唑仑、巴比妥、氯丙嗪、氯硝西泮、苯巴比妥、O6-单乙酰吗啡、奥沙西泮、丁丙诺啡不与本产品中的合成大麻素 K4 发生交叉反应。 3）合成大麻素 K4 交叉反应 经验证 100μg/ml 的纳洛酮、可卡因、合成大麻素 K2、合成大麻素 K3、地西泮、美沙酮、曲马多、纳曲酮、麻黄碱、伪麻黄碱、普鲁卡因、雷尼替丁、安定、速可眠、三唑仑、巴比妥、氯丙嗪、氯硝西泮、苯巴比妥、O6-单乙酰吗啡、奥沙西泮、丁丙诺啡不与本产品中的合成大麻素 K4 发生交叉反应。 12、生产企业在《关于调整吸毒检测试剂采购目录的通知》（新公禁毒传发｛2019｝225号文件）规定的目录中； 13、生产厂家为公安部《关于进一步加强吸毒检测试剂盒配备使用工作的通知（公禁毒［2016］1189号》）中附件“公安部吸毒检测试剂盒检查评比结果”中的中标厂家； 14、生产企业获得ISO13485认证；
4 | 曲马多尿检试剂 | 人份 | 100 | 10 | 1000 | 曲马多检测试剂盒（胶体金法） 1、方法学原理：胶体金法。 2、产品规格：卡型，≦25人份/盒。 3、检测样本：尿液。 4、最低检出浓度300ng/ml 5、储存条件和有效期：4～30℃阴凉避光干燥处保存，禁止冷冻，有效期24个月。 6、生产企业在《关于调整吸毒检测试剂采购目录的通知》（新公禁毒传发｛2019｝225号文件）规定的目录中； 7、、生产厂家为公安部《关于进一步加强吸毒检测试剂盒配备使用工作的通知（公禁毒［2016］1189号》）中附件“公安部吸毒检测试剂盒检查评比结果”中的中标厂家； 8、生产企业获得ISO13485认证；
5 | 依托咪酷尿检试祁 | 人份 | 100 | 15 | 1500 | 依托咪酯检测试剂盒（胶体金法） 1、方法学原理：胶体金法。 2、产品规格：卡型，≦25人份/盒。 3、检测样本：尿液。 4、试剂盒外观应完好,表面应平整光滑、材料附着牢固、色泽均匀，标识清晰、内容齐全，无明显变形和划痕。 ▲5、试剂盒的膜条宽度应不小于3.95mm（需提供具有CMA、CNS权威机构出具报告证明文件）。 6、当在试剂条上滴加100μL的人工尿液时，试剂条上的液体移动速度应不低于42mm/min（需提供具有CMA、CNS权威机构出具报告证明文件）。 ▲7、将 100μL的人工尿液通过依托咪酯检测试剂盒进行检测，检测结果应显示为阴性（需提供具有CMA、CNS权威机构出具报告证明文件）。 ▲8、依托咪酯检出限为：500ng/mL（需提供具有CMA、CNS权威机构出具报告证明文件）。 ▲9、对同一批次的10张依托咪酯检测试剂盒进行检测，分别滴注浓度为500ng/mL,进样量为100μL，进样质量为50ng的依托咪酯溶液，检测结果应均显示为阳性（需提供具有CMA、CNS权威机构出具报告证明文件）。 10、生产企业获得CE认证、ISO13485认证。 ▲11、生产企业须提供公安部《关于进一步加强吸毒检测试剂盒配备使用工作的通知（公禁毒［2016］1189号》）中附件“公安部吸毒检测试剂盒检查评比结果”入围证明。 12、生产企业在《关于调整吸毒检测试剂采购目录的通知》（新公禁毒传发｛2019｝225号文件）规定的目录中； 13、储存条件和有效期：4～30℃阴凉避光干燥处保存，禁止冷冻，有效期24个月。
6 | 三合一毛发试剂 | 人份 | 300 | 45 | 13500 | 必须能配给专业手持检测仪器、研磨仪器使用；吗啡、甲基安非他明、氯胺酮毛发联合测定试剂盒（荧光免疫层析法） 产品类型：卡型，单窗口，同时测三种毒品只需加一次样。 检测原理：荧光免疫层析法-量子点荧光法。 1、包装规格：≧25人份/盒，铝箔袋单人份包装。 2、适用性：吗啡、甲基安非他明、氯胺酮毛发联合测定试剂卡应能同时适用于手持式毒品检测仪和便携式毒品检测仪。 3、试剂卡膜条宽度：试剂卡的膜条宽度应大于等于 4mm。（需提供具有CMA、CNS权威机构出具报告证明文件） 4、试剂卡液体移动速度：当在试剂卡上滴加 75μL的毛发裂解液时，试剂卡上的液体移动速度应大于等于 41.90mm/min。（需提供具有CMA、CNS权威机构出具报告证明文件） 5、未吸食毒品者毛发样本检测：将未吸食毒品者的毛发样本裂解后通过专用吗啡、甲基安非他明、氯胺酮毛发联合测定试剂卡插入毒品检测仪进行检测，检测结果应显示为阴性。 6、毒品检测出限：将滴注有75μl浓度为1ng/mL的吗啡/甲基安非他明/氯胺酮1:1:1混合溶液的吗啡、甲基安非他明、氯胺酮毛发专用联合测定试剂卡插入毒品检测仪进行检测，检测结果应显示为吗啡阳性、甲基安非他明阳性和氯胺酮阳性。 7、最低检出限：吗啡、甲基安非他明、氯胺酮为0.1ng/mg。（需提供证明文件） ▲8、为保证检测结果准确性对同一批次的10张吗啡、甲基安非他明、氯胺酮毛发联合测定试剂卡进行检测，检测结果重复性偏差吗啡≦0.79%、甲基安非他明≦0.79%、氯胺酮≦1.1%；（需提供具有CMA、CNS权威机构出具报告证明文件）。 ▲9、试剂卡不同批次结果测试，对不少于3批不同批次的吗啡、甲基安非他明、氯胺酮毛发联合测定试剂卡进行检测，检测结果重复性偏差吗啡≦0.4%、甲基安非他明≦1.56%、氯胺酮≦1.47%；（需提供具有CMA、CNS权威机构出具报告证明文件）。 10、高温时间：(40士2)℃，持续时间:≦2h。 11、低温时间：(5士2)℃，持续时间:≦2h。 12、测试卡在 4-30℃ 阴凉避光干燥处保存，切勿冷冻，有效期 24个月。 ▲13、所投入使用的毛发三合一试剂符合相关质量标准，（需提供具备CMA标识的第三方检测机构出具的检验报告证明文件），报告体现吗啡、甲基安非他、氯胺酮与以下药物不产生交叉干扰 ①吗啡检测试剂分别测定含0.5μg /mg的甲基安非他明、氯胺酮、伪麻黄碱、苯甲酰爱康宁、地西泮、苯巴比妥、美沙酮、雷尼替丁、普鲁卡因、曲马多、麻黄碱、加替沙星、四氢大麻酚酸、纳曲酮、丁丙诺啡以及2.5μg /mg的纳洛酮对照的样品结果应为阴性。 ②甲基安非他明与含量为0.5μg /mg的吗啡、氯胺酮、伪麻黄碱、苯甲酰爱康宁、地西泮、苯巴比妥、美沙酮、雷尼替丁、普鲁卡因、曲马多、加替沙星、四氢大麻酚酸对照品的样品检测结果应为阴性。 ③0.5μg /mg的吗啡、甲基安非他明、伪麻黄碱、苯甲酰爱康宁、地西泮、苯巴比妥、美沙酮、雷尼替丁、普鲁卡因、曲马多、麻黄碱、加替沙星、四氢大麻酚酸、对照品的样品检测结果应为阴性。 14、吗啡、甲基安非他明、氯胺酮毛发联合测定试剂盒具有公安部安全防范报警系统产品质量监督检验测试中心出具的检测报告。 15、所投标配套设备通过公安部检测能力比对通过名单，《毛发现场快筛器材检测能力比对通过名单》。（需提供证明文件） 16、生产厂家需通过公安部《毛发实验室检测能力比对通过名单》。（需提供证明文件）
7 | K4毛发检测试剂 | 人份 | 200 | 20 | 4000 | 必须能配给专业手持检测仪器、研磨仪器使用；K2毛发测定试剂盒(荧光免疫层析法) 1、毛发检测试剂需与毛发检测仪器为同一厂家产品； 2、包装规格≤25人份/盒； 3、对已确认的人工合成大麻素(K2）吸食者的毛发样本取样裂解后通过K2专项检测试剂卡进行检测，检测结果应显示为人工合成大麻素(K2）阳性； 将进样量为 75 μL、浓度为25ng/mL的人工合成大麻素（K2）样品溶液滴注于3、4、K2专项检测试剂卡后，插入毒品检测仪进行检测,检测结果应显示人工合成大麻素（K2）阳性； ★5、K2试剂卡重复性偏差，对同一批次的10张K2专项检测试剂卡进行检测,分别滴注浓度为25ng/mL,进样量为75 μL的人工合成大麻素（K2>溶液，插入毒品检测仪进行检测,检测结果重复性偏差应小于5%。（需提供具有CMA、CNS权威机构出具报告证明文件）； ★6、K2试剂卡批间差试验，取三批不同批次的K2专项检测试剂卡各5张进行检测，分别滴注浓度为25ng/mL,进样量为75μL的人工合成大麻素（K2)溶液，插入毒品检测仪进行检测,检测结果重复性偏差应小于5%。（需提供具有CMA、CNS权威机构出具报告证明文件）； ★7、检测试剂具有公安部安全防范报警系统产品质量监督检验测试中心出具的检测报告。
8 | K3毛发检测试剂 | 人份 | 200 | 20 | 4000 | 必须能配给专业手持检测仪器、研磨仪器使用；毛发毒品K3检测试剂盒( 荧光免疫层析法 ) 产品类型：卡型； 检测原理：荧光免疫层析法； 1、包装规格：≤25人份/盒，铝箔袋单人份包装； ★2、试剂卡的膜条宽度应大于等于3.5mm。（需提供具有CMA、CNS权威机构出具报告证明文件）； ★3、试剂卡液体移动速度：当在试剂卡上滴加 75μL的毛发裂解液时，试剂卡上的液体移动速度当在试剂卡上滴加 75μL的毛发裂解液时，试剂卡上的液体移动速度应大于等于40mm/min。（需提供具有CMA、CNS权威机构出具报告证明文件）； 4、毒品检测种类：将滴注有75μL、浓度为10ng/mL的以下毒品样品混合溶液的毛发毒品 K3检测试剂卡(荧光免疫层析法)插入毒品检测仪进行检测，应能检测出以下毒品样品:1、合成大麻素 K3 (AB-PINACA)； ★5、在检出率大于等于 90%前提下，将滴注有 75μL，浓度为2ng/mL的合成大麻素 K3(AB-PINACA)溶液的毛发毒品K3检测试剂卡 (荧光免疫层析法)插入毒品检测仪进行检测，检测结果应显示为合成大麻素K3 (AB-PINACA)阳性，其他为阴性；检测结果：2ng/ml； ★6、对同一批次的 10张毛发毒品 K3检测试剂卡(荧光免疫层析法)进行检测，滴注浓度为 10ng/mL，进样量为75μL的合成大麻素K3(AB-PINACA) 混合溶液检测结果重复性偏差：合成大麻素K3(AB-PINACA)≤17；(需提供具有CMA、CNS权威机构出具报告证明文件)； ★7、对三个批次各 5份毛发毒品 K3检测试剂卡(荧光免疫层析法)进行检测，滴注浓度为 10ng/mL，进样量为75μL的合成大麻素K3(AB-PINACA)混合溶液，检测结果重复性偏差：合成大麻素K3(AB-PINACA)≤18；（需提供具有CMA、CNS权威机构出具报告证明文件)；
9 | K2毛发检测试剂 | 人份 | 200 | 20 | 4000 | 必须能配给专业手持检测仪器、研磨仪器使用；K4毛发测定试剂盒(荧光免疫层析法) 产品类型：卡型； 检测原理：荧光免疫层析法； 1、包装规格：≤25人份/盒，铝箔袋单人份包装； ★2、试剂卡的膜条宽度应大于等于3.5mm。（需提供具有CMA、CNS权威机构出具报告证明文件）； ★3、试剂卡液体移动速度：当在试剂卡上滴加 75μL的毛发裂解液时，试剂卡上的液体移动速度当在试剂卡上滴加 75μL的毛发裂解液时，试剂卡上的液体移动速度应大于等于40mm/min。（需提供具有CMA、CNS权威机构出具报告证明文件）； 5、毒品检测种类：将滴注有75μL、浓度为10ng/mL的以下毒品样品混合溶液的毛发毒品 K4检测试剂卡(荧光免疫层析法)插入毒品检测仪进行检测，应能检测出以下毒品样品:1、合成大麻素 K4 (UR-144)； ★5、在检出率大于等于 90%前提下，将滴注有 75μL，浓度为2ng/mL的合成大麻素 K4(UR-144)溶液的毛发毒品K4检测试剂卡 (荧光免疫层析法)插入毒品检测仪进行检测，检测结果应显示为合成大麻素K4 (UR-144)阳性，其他为阴性；检测结果：2ng/ml； ★6、对同一批次的 10张毛发毒品 K4检测试剂卡(荧光免疫层析法)进行检测，滴注浓度为 10ng/mL，进样量为75μL的合成大麻素K4(UR-144) 混合溶液检测结果重复性偏差：合成大麻素K4(UR-144)≤17；(需提供具有CMA、CNS权威机构出具报告证明文件)； ★8、对三个批次各 5份毛发毒品 K4检测试剂卡(荧光免疫层析法)进行检测，滴注浓度为 10ng/mL，进样量为75μL的合成大麻素K4(UR-144)混合溶液，检测结果重复性偏差：合成大麻素K4(UR-144)≤17；（需提供具有CMA、CNS权威机构出具报告证明文件)；