阿克苏地区第二人民医院

采购空气压力波循环治疗仪等一批设备采购文件

一、项目基本情况

项目名称：采购空气压力波循环治疗仪等一批设备

预算金额：36000元

最高限价：36000元

采购方式：在线询价

采购需求：详见“四、采购需求”

服务/交付期限：30天内完成供货。

合同签订时间：采购人应当自成交通知书发出之日起，按相关规定，采购人与成交供应商签订书面合同。中标人如不按时签订视为自动放弃，采购人将中标人相关情况上报至财政监管部门进行处理。

项目编号及报价起止时间：与项目的竞价公告中的“项目编号”和“报价起止时间”保持一致。

二、投标人的资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

（1）提供有效经年检的三证合一营业执照原件扫描件；

（2）提供年度财务审计报告（2022年-2024年任意一年）或财务报表；

（3）提供近一年内任意一个月完税证明；

（4）提供近六个月内任意一个月盖有社保局公章的社保缴纳证明；

（5）法定代表人参加的需提供法定代表人身份证明及身份证原件扫描件，授权委托人参加的需提供附有法定代表人身份证明的授权委托书及被委托人身份证原件扫描件；

（6）提供在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购违法失信名单且在处罚期内的截图；

（7）提供具有履行合同所必须的设备和专业技术能力的承诺函原件；

（8）提供参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（承诺函原件）。

2.本项目的特定资格要求

投标人所投产品属第一类医疗器械的应具有《医疗器械生产备案凭证》，属第二类、第三类医疗器械的应具有《医疗器械生产许可证》；若投标人为代理商所投产品属于第二类医疗器械的须具有《医疗器械经营备案凭证》或《医疗器械经营许可证》；所投产品属于第三类医疗器械的须具有《医疗器械经营许可证》。

3.落实政府采购政策需满足的资格要求

（1）财政部、工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号）；

（2）《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）；

（3）《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国发办〔2007〕51号）；

（4）《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）；

（5）投标产品为计算机、打印机、空调、照明产品、电视机、电热水器、显示器、便器、水嘴等九大类政府强制采购的产品，必须为国家财政部、环境保护部、国家发改委等有关部门发布的《环境标志产品政府采购清单》和《节能产品政府采购清单》中的产品。

三、投标人须知

| 序号 | 条款名称 | 内容规定 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购人 | 名称：阿克苏地区第二人民医院 地址：阿克苏文化路42号 联系人：来老师 电话：18167715208 |
| 2 | 报价说明 | 总报价包括但不限于：税金、装卸、运输、检测、保险、安装、培训、调试、接口费等在该项目实施过程中产生的一切费用，采购人不再单独支付任何费用。 |
| 3 | 付款方式 | 按照医院付款计划付款，本项目无预付款。 |
| 4 | 现场踏勘 | 本项目不专门组织。 |
| 5 | 分包（转让） | 不允许。 |
| 6 | 联合投标 | 本项目不接受联合体投标。 |
| 7 | 履约及验收方面 | - （1）不允许总公司投标分公司履约或分公司投标总公司履约。 - （2）中标方履约验收不合格，本单位有权拒绝支付项目款。 - （3）采购人有权邀请第三方进行验收，验收费用由中标人承担。 |
| 8 | 响应文件的编制要求 | - 响应文件按照附件内容进行编制，提交的所有证明文件及材料必须清晰、准确、真实，否则视为无效。 - 采购文件中对响应文件格式有要求的，应按格式逐项填写内容，不准有空项；无相应内容可填的项应填写“无 ”、 “没有相应指标 ”等明确的回答文字。 - 响应文件每一张都要盖公章，然后扫描为PDF格式上传，否则视为无效。 - 中标人必须将纸质版响应文件原件装订后提交采购人留档。 |
| 9 | 报价无效情形 | - 报价单价不得高于预算单价。 - 未按采购文件进行响应或上传响应文件。 - 响应文件须对采购文件中的内容做出实质性和完整的响应，否则其响应将被视为无效投标。 - 投标人应仔细阅读竞价公告的所有内容，按公告的要求制作响应文件，并保证所提供全部资料的真实性，并作出实质性响应。评审时，投标人对竞价公告要求提供的采购文件缺项、不清晰或不真实，将评审为不符合。 |
| 10 | 废标情形 | - （1）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的； - （2）出现影响采购公正的违法、违规行为的； - （3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的； - （4）因重大变故，采购任务取消的。 |
| 11 | 补充内容 | - （1）企业负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。 - （2）投标人在投标前要仔细核定采购文件要求，评估自身能力，严禁恶意低价、不按要求报价，中标后弃标的情况发生。 - （3）本项目实行不见面开标。因各种原因造成无法竞价或竞价失败等后果由投标人自行承担。 - （4）中标后在履约过程中因场地不熟悉导致破坏采购任完好的设施设备，中标人承担相应责任。 - （5）因中标人服务质量问题造成设备损坏、安全隐患等，中标人需承担全部的责任以及所有损失费用。 - （6）质保期内出现质量问题，中标方须免费修复，不再另行计费。因为质量问题造成人员伤亡，中标方承担全部责任。 - （7）在履约期间产生的一切安全事故、罚款及连带责任全额由中标方承担。 - （8）货物要符合采购清单中要求的规格、型号，质量严禁以次充好。 - （9）本项目不接受快递、物流送货，由中标方送达供货地点。 - （10）货物的包装应适于长途运输和反复装卸，并且中标人应根据货物不同的特性和要求采取防潮、防雨、防锈、防震、防腐等保护措施，以保证货物安全无损地到达采购人指定地点。中标人将承担因包装不当导致交付的合同标的物受损的责任。 - （11）中标人在交付产品的同时需向采购方提供有关货物的附随资料，包括但不限于：商品目录、安装图纸、使用说明书、质量证明及其他技术资料(如有)。 - （12）中标人所送物品中，出现品种、品牌、规格、颜色等其它不符合要求时，应及时给予更换。 - （13）响应文件中的“签字”是指“手写签字”。 |
| 12 | 项目响应步骤 | - 潜在供应商根据公告中的项目编号进行查询并上传响应文件。具体步骤：1.登陆政采云---2.点击“工作台”---3.点击“交易中心”---4.点击“竞价管理”---5.点击“未响应”---6.点击“项目编号”，输入项目编号---7.点击“我要报价”---8.按照要求进行报价。 |

- 四、采购需求（请仔细阅读，请勿虚假响应）

①空气压力波循环治疗仪技术参数

一、设备概述

1.设备用途：用于肢体气压循环治疗，预防深静脉血栓（DVT）、促进术后/长期卧床患者血液循环、缓解肢体水肿及运动康复辅助治疗。

2.适用范围：适用于医疗机构康复科、骨科、ICU、手术室等场景。

二、技术参数要求

1.压力控制

1)压力范围：0-200mmHg，可分段调节，步进精度≤5mmHg；

2)压力误差：静态压力偏差≤±3mmHg，动态压力波动≤±5%；

3)压力模式：至少支持梯度模式（从远端至近端逐段加压）、连续均匀模式、间歇模式，可自定义压力-时间组合方案。

2.气囊设计

1)气囊分区：≥8腔独立气囊，支持分段独立控制压力及时间；

2)气囊材质：医用级抗菌防过敏材料，透气性≥0.8L/(m²·s)，耐磨性≥5000次循环测试无破损；

3)适配肢体：提供多种尺寸气囊套件（至少含上肢、下肢、足部专用套件）。

3.治疗程序

1)预设方案：≥10种内置治疗方案（含DVT预防、术后消肿、运动康复等场景）；

2)智能调节：支持根据患者肢体周长自动匹配压力参数，实时监测压力反馈并动态调整。

4.操作与显示

1)显示屏：具备；

2)数据输出：实时显示压力曲线、治疗时间、累计治疗次数，支持治疗记录存储（≥1000组）及导出（USB/蓝牙）；

3)操作安全：具备一键急停、童锁功能。

5.安全性能

1)过压保护：压力超限时自动泄压并报警；

2)漏气检测：实时监测气囊压力，漏气率＞10%时自动暂停并提示；

3)电气安全：符合YY 0505-2012医用电气设备安全标准。

6.物理参数

1)噪音：≤45dB；

2)电源：AC 220V±10%，50Hz，功率≤150W。

三、资质与认证

1.医疗器械注册证（Ⅱ类，适用范围需包含肢体循环治疗）；

2.符合ISO 13485质量管理体系认证；

3.提供第三方检测报告（含压力精度、电气安全、电磁兼容性项目）。

四、服务要求

1.质保期：整机≥5年，气囊套件≥2套；

2.售后响应：故障报修后2小时内响应，48小时内提供解决方案；

3.培训服务：提供现场操作培训及定期远程维护指导。

五、售后服务

1、维修责任：中标方或中标方委托生产厂家负责设备在保修期内的三包及定期维护，负责设备常见故障的排除及保养。

2、 自验收合格之日起，整机免费保修五年，并提供设备使用操作手册及维修资料。 保修期内，设备出现严重故障（不可修复），中标方免费调换同型号新设备。

3、 开机率 ≥ 98 %，如出现故障，工程师需在2小时内响应，48小时内修复，48小时内现场不能修复的，无偿提供备用机以保证院方的正常使用。

4、厂家工程师每年至少2次的定期上门巡回服务，检查仪器使用情况和定期保养，确保设备的正常运行，延长设备使用寿命。每6个月为客户做一次常规保养，加强设备的应用，充分发挥设备的使用潜力。

5、供货期：30天。

6、日常维修、保养等技术培训方案：

7、结合安装调试，中标方需进行使用操作、日常维修、保养等技术的现场培训，受训人员包括临床医生、护士、工程师等相关人员（如院方需要还需培训1-2名临床医生、护士、工程师到相应的培训基地培训），使其能悉熟悉整个设备流程，判断设备基本故障点，在今后操作中，遇到问题，能够及时解决。

8、若设备需要连接医院信息系统，所产生的端口及其他费用由中标公司承担。

9、提供给医院的设备生产日期不得超过6个月。

10、提供的设备若涉及计量、校准、检验、检测的需提供国家认定的计量、校准、检验、检测报告。

11、提供现场技术培训，保证使用人员正常操作，提供日常维护保养及简单故障维修培训。

12、货物验收：严格按照国家权威部门质检标准组织验收。

13、保证设备质量符合技术标准和验收标准并出具的设备品质证明、全套技术资料、国家有关部门出具的相应设备检验证明和质量保证书等详细资料和文件。

14、上述所产生的所有费用由中标公司承担。

合计预算金额：14000元

②电脑中频治疗仪技术参数

一、设备概述

1. 设备用途：用于医疗机构康复科、疼痛科等领域的物理治疗，支持肌肉骨骼疼痛缓解、软组织损伤修复、神经功能恢复、术后康复等适应症。

2. 设备类型：数字式多通道中频治疗仪，具备电刺激治疗功能，支持多种调制波形组合。

二、技术参数要求

1. 基本性能

1）频率范围：中频载波频率范围需覆盖 1kHz–10kHz，支持多频段动态调制。

2）输出通道：独立输出通道数≥4，各通道可单独调节参数。

3）输出强度：电流强度可调范围 0–100mA（步进≤1mA），误差≤±5%。

4）调制方式：至少包含动态调制、静态调制、断续调制、变频扫频等模式，支持多参数组合调节。

2. 功能要求

治疗模式：

1）预设处方模式≥20种，涵盖常见病症（如颈椎病、腰椎间盘突出、关节炎、肩周炎等）；

2）支持用户自定义模式，可调节频率、波形、调制深度、治疗时间等参数。

组合疗法：支持多通道同步/异步输出，可叠加不同调制波形（如正弦波、方波、三角波等）。

智能控制：

1）具备实时阻抗检测功能，自动适配输出强度；

2）治疗时间设定范围5–60分钟，支持倒计时提醒。

3. 安全性

符合 GB 9706.1（医用电气设备安全通用要求）及YY 0505（医用电气设备电磁兼容标准）；

1）具备过载保护、短路保护、异常电流自动切断功能；

2）电极接触不良报警提示。

4. 人机交互

1）显示屏：支持中文操作界面；

2）数据管理：可存储≥200组治疗记录，支持数据导出（如USB接口或无线传输）。

5. 硬件配置

1）电极片：硅胶导电电极片，单组尺寸≥5cm×10cm，配套导线≥4组；

2）电源：AC 220V±10%，50Hz，内置备用电池（续航≥1小时）。

三、服务与质保要求

1. 提供设备原厂5年免费保修（含人工及部件）；

2. 供应商需提供操作培训及定期维护服务；

四、售后服务

1、维修责任：中标方或中标方委托生产厂家负责设备在保修期内的三包及定期维护，负责设备常见故障的排除及保养。

2、 自验收合格之日起，整机免费保修五年，并提供设备使用操作手册及维修资料。 保修期内，设备出现严重故障（不可修复），中标方免费调换同型号新设备。

3、 开机率 ≥ 98 %，如出现故障，工程师需在2小时内响应，48小时内修复，48小时内现场不能修复的，无偿提供备用机以保证院方的正常使用。

4、厂家工程师每年至少2次的定期上门巡回服务，检查仪器使用情况和定期保养，确保设备的正常运行，延长设备使用寿命。每6个月为客户做一次常规保养，加强设备的应用，充分发挥设备的使用潜力。

5、供货期：30天。

6、日常维修、保养等技术培训方案：

7、结合安装调试，中标方需进行使用操作、日常维修、保养等技术的现场培训，受训人员包括临床医生、护士、工程师等相关人员（如院方需要还需培训1-2名临床医生、护士、工程师到相应的培训基地培训），使其能悉熟悉整个设备流程，判断设备基本故障点，在今后操作中，遇到问题，能够及时解决。

8、若设备需要连接医院信息系统，所产生的端口及其他费用由中标公司承担。

9、提供给医院的设备生产日期不得超过6个月。

10、提供的设备若涉及计量、校准、检验、检测的需提供国家认定的计量、校准、检验、检测报告。

11、提供现场技术培训，保证使用人员正常操作，提供日常维护保养及简单故障维修培训。

12、货物验收：严格按照国家权威部门质检标准组织验收。

13、保证设备质量符合技术标准和验收标准并出具的设备品质证明、全套技术资料、国家有关部门出具的相应设备检验证明和质量保证书等详细资料和文件。

14、上述所产生的所有费用由中标公司承担。

合计预算金额：10000元

③PRP离心机技术参数

一、基础技术指标

1.核心性能

o转速范围：200-6000 rpm，可调节步进≤50 rpm，支持软启动/软刹车功能

o最大相对离心力（RCF）：≥5000 ×g，误差范围±2%

o温控系统：内置制冷模块，温度范围：-10℃至40℃，精度±1℃

o运行噪音：≤60 dB（满载条件下）

2.转子与适配性

o标配水平转子，支持4×100 mL或8×50 mL试管容量（适配标准PRP制备试管）

o转子材质：耐腐蚀合金，最高耐受转速≥6000 rpm

o支持快速更换转子功能，适配第三方认证耗材（需提供兼容性证明）

3.安全与合规

o符合YY/T 0657-2017《医用离心机》标准及CE/ISO 13485认证

o具备门盖锁定保护、超速保护、不平衡检测及自动停机等功能

o漏电流＜0.5 mA，整机绝缘电阻≥20 MΩ

二、功能与用途要求

1.PRP制备模式

o预设不少于3种PRP专用程序（如单次离心法、二次离心法），参数可自定义存储

o支持时间梯度设置（1-30分钟可调），满足不同血小板浓度提取需求

2.临床应用场景

o适用于骨科关节修复、运动损伤治疗、慢性创面修复、医美再生治疗等领域

o可兼容全血、骨髓血等多种样本类型，血小板回收率≥90%（需提供第三方检测报告）

3.智能化功能

o实时显示转速、RCF、温度及倒计时

o数据存储：≥100组程序记录，支持USB导出（CSV/PDF格式）

o故障自检系统：自动提示错误代码及解决方案

三、其他要求

1.资质文件

o提供二类医疗器械注册证及生产许可证

o提供近3年省级及以上质检机构出具的电磁兼容性（EMC）及安全性报告

o禁止通过物理结构（如卡扣尺寸）、软件识别（如芯片验证）等方式限制非原厂耗材使用。

o原厂耗材单价不得高于同类产品市场价（目前可查询的）（需写入合同条款）

2.服务与质保

o整机质保≥3年，核心部件（电机、压缩机）质保≥5年

o提供免费上门安装及操作培训，48小时内故障响应。

四、售后服务

1、维修责任：中标方或中标方委托生产厂家负责设备在保修期内的三包及定期维护，负责设备常见故障的排除及保养。

2、 自验收合格之日起，整机免费保修五年，并提供设备使用操作手册及维修资料。 保修期内，设备出现严重故障（不可修复），中标方免费调换同型号新设备。

3、 开机率 ≥ 98 %，如出现故障，工程师需在2小时内响应，48小时内修复，48小时内现场不能修复的，无偿提供备用机以保证院方的正常使用。

4、厂家工程师每年至少2次的定期上门巡回服务，检查仪器使用情况和定期保养，确保设备的正常运行，延长设备使用寿命。每6个月为客户做一次常规保养，加强设备的应用，充分发挥设备的使用潜力。

5、供货期：30天。

6、日常维修、保养等技术培训方案：

7、结合安装调试，中标方需进行使用操作、日常维修、保养等技术的现场培训，受训人员包括临床医生、护士、工程师等相关人员（如院方需要还需培训1-2名临床医生、护士、工程师到相应的培训基地培训），使其能悉熟悉整个设备流程，判断设备基本故障点，在今后操作中，遇到问题，能够及时解决。

8、若设备需要连接医院信息系统，所产生的端口及其他费用由中标公司承担。

9、提供给医院的设备生产日期不得超过6个月。

10、提供的设备若涉及计量、校准、检验、检测的需提供国家认定的计量、校准、检验、检测报告。

11、提供现场技术培训，保证使用人员正常操作，提供日常维护保养及简单故障维修培训。

12、货物验收：严格按照国家权威部门质检标准组织验收。

13、保证设备质量符合技术标准和验收标准并出具的设备品质证明、全套技术资料、国家有关部门出具的相应设备检验证明和质量保证书等详细资料和文件。

14、上述所产生的所有费用由中标公司承担。

预算金额： 9000元

④电针治疗仪技术参数

（便携式4台，普通款6台）

1.输出特性

1)频率范围：0.1Hz-100Hz，可调节步进≤0.1Hz

2)脉冲波形：至少包含连续波、疏密波、断续波三种基本波形，支持波形自动切换功能

3)输出强度：0-60mA（±10%误差范围），可分级调节，最小调节步进≤1mA

4)输出通道：≥4组独立输出通道，每组通道可单独调节参数

2.安全性能

1)符合国家医疗器械安全标准（YY 0780-2018）及电磁兼容性（YY 0505-2012）

2)具备过载保护、短路保护及异常电流自动切断功能

3)绝缘电阻≥100MΩ，漏电流＜0.1mA

3.硬件配置

1)显示屏：支持参数实时显示及操作记录查询

2)电源：内置锂电池，续航时间≥4小时（满负荷运行）

3)接口：具备数据接口，支持治疗数据导出

4.功能与用途要求

4.1.治疗模式

1)预设不少于6种临床常用治疗模式（如镇痛、肌肉康复、神经调节等），支持模式自定义存储。

2)具备定时功能（5-30分钟可调），治疗结束自动报警提示。

4.2.适用场景

1)适用于中医针灸辅助治疗、慢性疼痛管理、术后康复、运动损伤恢复等场景

2)支持与毫针、电极片等多种治疗工具兼容

4.3.数据管理

1)可存储≥200组治疗记录（含时间、参数、模式等）

2)支持通过USB或无线传输导出数据至PC端。

5.售后服务

1、维修责任：中标方或中标方委托生产厂家负责设备在保修期内的三包及定期维护，负责设备常见故障的排除及保养。

2、 自验收合格之日起，整机免费保修五年，并提供设备使用操作手册及维修资料。 保修期内，设备出现严重故障（不可修复），中标方免费调换同型号新设备。

3、 开机率 ≥ 98 %，如出现故障，工程师需在2小时内响应，48小时内修复，48小时内现场不能修复的，无偿提供备用机以保证院方的正常使用。

4、厂家工程师每年至少2次的定期上门巡回服务，检查仪器使用情况和定期保养，确保设备的正常运行，延长设备使用寿命。每6个月为客户做一次常规保养，加强设备的应用，充分发挥设备的使用潜力。

5、供货期：30天。

6、日常维修、保养等技术培训方案：

7、结合安装调试，中标方需进行使用操作、日常维修、保养等技术的现场培训，受训人员包括临床医生、护士、工程师等相关人员（如院方需要还需培训1-2名临床医生、护士、工程师到相应的培训基地培训），使其能悉熟悉整个设备流程，判断设备基本故障点，在今后操作中，遇到问题，能够及时解决。

8、若设备需要连接医院信息系统，所产生的端口及其他费用由中标公司承担。

9、提供给医院的设备生产日期不得超过6个月。

10、提供的设备若涉及计量、校准、检验、检测的需提供国家认定的计量、校准、检验、检测报告。

11、提供现场技术培训，保证使用人员正常操作，提供日常维护保养及简单故障维修培训。

12、货物验收：严格按照国家权威部门质检标准组织验收。

13、保证设备质量符合技术标准和验收标准并出具的设备品质证明、全套技术资料、国家有关部门出具的相应设备检验证明和质量保证书等详细资料和文件。

14、上述所产生的所有费用由中标公司承担。

预算金额：300元/台，合计预算金额：3000元

五、对本次采购提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名 称：阿克苏地区第二人民医院

项目联系人：来老师

联系方式：18167715208

2.监督电话（医院纪检监察室）：0997-2530731

响 应 文 件

项目名称:采购空气压力波循环治疗仪等一批设备

供应商全称（盖公章）：

法定代表人或委托全权代理人签字：

日期：2025年   月   日

目   录（自制）

1.营业执照正本/副本和特定资格证书

2.信用中国网站及中国政府采购网查询结果

3.年度财务审计报告（2022年-2024年任意一年）或财务报表

4.完税证明（近一年内任意一个月）

5.社保缴纳证明（近六个月内任意一个月）

6.投标函

7.法定代表人资格证明文件

8.法定代表人授权委托书

9.报价一览表

10.在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

11.具有履行合同所必须的设备和专业技术能力的承诺函

12.政府采购诚信承诺书

13.售后服务承诺（投标人必须填写）

14.投标人认为需补充的其它资料或说明

附件1

营业执照正本/副本和特定资格证书

附件2

信用中国网站及中国政府采购网查询结果截图

（“信用中国”网站、中国政府采购网未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购违法失信名单且在处罚期内的截图）

附件3

年度财务审计报告（2022 年-2024 年任意一年）或财务报表

（成立不足一年的提供成立至今的财务报表，包含资产负债表、现金流量表、利润表）

附件4

完税证明（近一年内任意一个月）

附件5

社保缴纳证明（近六个月内任意一个月）

附件6

投 标 函

阿克苏地区第二人民医院：

我方对本次询价文件已详细审阅， 内容全部清楚。我方自愿对此次 采购空气压力波循环治疗仪等一批设备 采购项目投标，现郑重声明以下诸点并对之负法律责任：

1.我方同意采购文件的各项规定，并完全响应。

2.我方提供的响应文件及资料、证照真实合法有效。

3.我方愿向你方提供与本次招标有关的一切真实数据或资料。

4.我方同意承担由响应文件内容填报不清或填报错误所造成的无效标、废标、落标等后果。

5.我方赞同你方所做出的评审和选择，你方无义务向供应商进行任何有关评标解释的规定。

6.我方保证诚实履行合同，做到所供货物（服务）或工程货真价实，绝不以次充好、以假充真，保质保量按期交货（完工）。

7.我方保证按照服务承诺提供及时有效的售后服务。

8.我方同意一旦成交将响应文件转为合同附件。

9.本次投标总价为                 （大写：      ）。

10.我方提交的响应文件为电子响应文件。

11.与本次招标的一切往来， 请按下列方式联系：

法定代表人（签字）：                     手机：

委托全权代理人（签字）：                 手机：

投标人的通知及法律文书的送达地址：

收件人：                联系电话（手机号）：

供应商全称（加盖单位公章）：

签署日期：2025年  月  日

附件7

法定代表人资格证明文件

我是                 （投标单位全称）的法定代表人，现参加阿克苏地区第二人民医院的 采购空气压力波循环治疗仪等一批设备 （采购项目名称），负责签署本次投标文件，并全权处理询价过程中的一切文件和签署合同及处理与本次招标项目有关的一切事务。

特此证明。

法定代表人（签字）：

供应商全称（加盖单位公章）：

签署日期：2025年  月  日

注：1.法定代表人参加本次采购的应签署本文件并附本人身份证复印件；

2.如法定代表人不参加本次投标，应签署《授权委托书》。

| 法定代表人身份证复印件正面粘贴处 | 法定代表人身份证复印件反面粘贴处 |
| --- | --- |

附件8

法定代表人授权委托书

我          （姓名）是                （供应商全称）的法定代表人，现授权                     （姓名）为我公司全权代理人，以我单位名义参加阿克苏地区第二人民医院的 采购空气压力波循环治疗仪等一批设备 （招标项目名称）的投标活动。全权代理人可全权代表我负责签署本次响应文件，并全权处理询价过程中的一切文件和签署合同，其在处理与本次采购项目有关的一切事务，我均予以承认。

全权代理人无权再转委托权。

特此声明。

法定代表人（签字）：

委托全权代理人（签字）：

供应商全称（加盖单位公章）：

签署日期：2025年  月  日

说明：（1）应附法定代表人和委托全权代理人身份证复印件

| 法定代表人身份证复印件正面粘贴处 | 法定代表人身份证复印件反面粘贴处 |
| --- | --- |
| 委托全权代理人身份证复印件正面粘贴处 | 委托全权代理人身份证复印件正面粘贴处 |

（2）委托全权代理人的社保证明（附社保证明）。

附件9

报价一览表

| 序号 | 名称 | 原产地 | 品牌 | 规格型号 | 制造商 | 数量 | 单价（元） | 合计（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

项目名称：采购空气压力波循环治疗仪等一批设备

注：1.此表作为报价的依据，不留空白项，除备注外，均为必填项。

- 2.报价单价不得高于预算单价，否则报价无效。

- 3.本项目报价应是采购文件所确定的采购范围内的全部工作内容的价格体现，应包括本项目货物运费、安装费、人工费、税金等所有费用，以及完成本项目及达到保修期限所需的一切费用及风险。

- 4.报价大小应写一致，如不一致以大写为准。

5.投标人报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应提供书面说明以及相关证明材料（如：进项发票等）。

供应商全称（加盖公章）：

法定代表人或委托全权代理人（签字）：

联系电话：

2025年  月  日

附件10

在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

- 致阿克苏地区第二人民医院：

- 我公司在参加本次政府采购活动前，做出以下郑重声明：

- 一、我公司在参加 采购空气压力波循环治疗仪等一批设备 （项目名称）政府采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）。

- 二、在本次政府采购活动前三年内，我公司在信用中国、 中国政府采购网平台及国家企业信用查询系统中，无任何重大违法记录。

- 若发现我方上述声明与事实不符，愿按照政府采购相关规定接受相关处罚。

- 特此声明。

供应商全称（加盖公章）：

法定代表人或委托全权代理人（签字）：

2025年  月  日

附件11

具有履行合同所必须的设备和专业技术能力的承诺函

致阿克苏地区第二人民医院：

- 我公司仔细阅读了贵方关于 采购空气压力波循环治疗仪等一批设备 的采购文件，在完全理解本项目招标的技术要求、商务条款及其他内容后，决定参与该项目的投标活动。并承诺，我公司具有履行合同所 必须的设备和专业技术能力。如我方中标，我公司将提供足够的设备和专业技术能力保证本合同履行。

- 本公司对上述承诺的真实性负责。如有虚假，我公司同意按我方合同违约处理，并依法承担相应法律责任。

供应商全称（加盖公章）：

法定代表人或委托全权代理人（签字）：

2025年  月  日

附件12

- 政府采购诚信承诺书

- 阿克苏地区第二人民医院：

我公司已详细阅读了 采购空气压力波循环治疗仪等一批设备 采购文件,自愿参加本次报价，现就有关事项做出郑重承诺如下：

一、诚信报价，材料真实。我公司保证所提供的全部材料、报价内容均真实、合法、有效，保证不出借或者借用其他企业资质，不以他人名义报价，不弄虚作假；

二、遵纪守法，公平竞争。不与其他供应商相互串通、哄抬价格，不排挤其他供应商，不损害采购人的合法权益；不向评审小组、采购人提供利益以牟取中标。

三、若中标后，将按照规定及时与采购人签订政府采购合同，不与采购人订立有悖于采购结果的合同或协议；严格履行政府采购合同，不降低合同约定的产品质量和服务，不擅自变更、中止、终止合同，或者拒绝履行合同义务；

若有违反以上承诺内容的行为，我公司自愿接受取消报价资格、记入信用档案、 媒体通报、1-3年内禁止参与政府采购等处罚；如已中标的，自动放弃中标资格，并承担全部法律责任；给采购人造成损失的，依法承担赔偿责任。

供应商全称（加盖公章）：

法定代表人（签字）：

2025年  月  日

附件13

- 售后服务承诺（投标人必须填写）

附件14

供应商认为需补充的其它资料或说明

1.请将参数中要求提供的证明资料必须提供，否则视为不响应。

2.请自行制作参数偏离表。