## 产 品 参 数

产品名称：多项毒品联合检测试剂盒（胶体金法）-吗啡/甲基安非他明/氯胺酮/二亚甲基双氧安非他明/四氢大麻酚酸

1.规格：包装规格≤20人份/盒，铝箔袋单人份包装；

2.产品类型：卡型；

3.检测原理：胶体金法；

4.有效期：24个月；

5.检测样本：尿液；

▲6.适应于人尿液的检测，无需处理，即开即用，5-10分钟内观察结果，4℃-30℃保存；

▲7.检测阈值：吗啡最低检出浓度：300ng/ml；甲基安非他明最低检出浓度：1000ng/ml；氯胺酮最低检出浓度：1000ng/ml；二亚甲基双氧安非他明最低检出浓度：500ng/ml；四氢大麻酚酸最低检出浓度：50ng/ml；

8.检示窗有明显、易判读的中文标识；

▲9.干扰物：经验证依那普利、硝苯地平、美托洛尔、氢氯噻嗪、哌唑嗪、辛伐他汀、阿司匹林、尿激酶、维拉帕米、阿托品、去甲肾上腺素、瑞格列萘、胰岛素、格列本脲、阿卡波糖、盐酸二甲双胍、罗格列酮、青霉素钠、螺旋霉素、链霉素、头孢菌素、阿奇霉素、林可霉素、两性霉素 B、放线菌素 D、环孢霉素、环氧沙星、无环茑苷、金刚烷胺、左旋咪唑、转移因子、对乙酰氨基酚、吲哚美辛、布洛芬、美洛昔康、保泰松等常见心血管治疗药物、降糖药、抗生素、抗病毒和解热镇痛药物对本产品检测结果没有干扰。**(提供第三方权威机构的检验报告证明文件)**

10.生产厂家获得国家药品监督管理局颁发的注册证并提供产品说明书；

11.☆供应商必须有生产厂家针对此项目的授权并提供售后服务承诺书；有新疆售后服务网点租房合同，有门头图片，售后服务人员一名，有劳务合同。营业执照经营范围内有（检测耗材）字样。

▲12.生产厂家为公安部《关于进一步加强吸毒检测试剂盒配备使用工作的通知（公禁毒［2016］1189号》）中附件“公安部吸毒检测试剂盒检查评比结果”中的中标厂家；

▲13.生产企业在《关于调整吸毒检测试剂采购目录的通知》（新公禁毒传发｛2019｝225号文件）规定的目录中；

14.生产企业获得ISO13485认证；

15.生产企业获国家高新技术企业证书；

16.供货商有有效期内医疗器械经营许可证。