半自动体外除颤器 B2 主要技术参数

- 性能特点

- IP55防护等级；

- 运行模式：连续运行；

- 除颤波形为双相截尾指数波（Biphasic Truncated Exponential，BTE），波形参数可根据病人阻抗进行自动补偿；

- 7英寸液晶显示屏，设备可根据环境亮度自动调节显示屏亮度。

- 支持语音播报，设备可根据环境噪声自动调节音量，最大音量≥85dB。可切换或配置多种语言模式；

- 支持最近2次抢救过程数据存储：ECG数据、阻抗数据、录音数据，ECG数据和阻抗数据从患者粘贴电极片开始记录总计≥2小时，支持数据导出；

- 支持自检数据和事件数据记录，可存储100000条自检数据、100000条事件数据，支持与服务器进行无线通讯，将设备状态和内部数据传输给指定服务器，支持无线导出自检和抢救报告；

- 支持4G或5G移动通讯;

- 具有定位功能，可在后台查看设备的位置。可兼容GPS（Global Position System，全球定位系统）、北斗和基站定位；

- 支持USB接口，可与外部USB设备通讯；

- 在心肺复苏期间，设备给予操作者心肺复苏引导，引导节拍为100bpm、110bpm、120bpm可调；

- 可选配移动检测功能，可检测自身的移动。当设备检测到移动时，会发送位置和基本信息到服务器；

- 跌落符合GB/T 2423.7-2018的要求，1.6m；符合EN1789:2020的要求，1.6m；

- 主机寿命按说明书要求进行存储及维护，主机预期使用寿命为10年；

- 电池寿命：室温下，货架寿命5年，待机寿命6年；

- 设备可识别电极片有效期；可识别电极片类型，自动进入对应的成人或儿童模式。

- 工作条件

- 环境温度范围：-5℃～50℃，电极片工作温度0℃～50℃

（从室温环境下进入-20℃环境后，至少能工作60分钟）

- 相对湿度范围：5%～95%

- 大气压力范围：55kPa～106kPa，海拔可达4850m

- 内部电源：直流输出 12V，容量为4650mAH

- 模式及语言

- 1.除颤模式：成人模式、儿童模式

- 2.语言：可播报普通话、英语、法语、俄语、日语、粤语、泰语、西班牙语，默认普通话，可一键切换，可配置。

- 主要技术参数

1. 除颤能量输出序列

负载阻抗为50Ω时，成人除颤默认能量序列：150-200-200J。儿童除颤默认能量序列：50-70-70J。能量序列可通过软件配置。

2.除颤能量输出准确度

在25Ω～200Ω范围内，误差≤±10%。

3.阻抗评价

可电击范围：20Ω～300Ω。设备允许在该阻抗范围内实施电击。

阻抗补偿范围：25Ω～200Ω。设备在该阻抗范围内的除颤能量误差≤±10%。

4.充电时间

在20℃±2℃环境中，

a）采用满容量的新电池，从开始充电到150J电击准备完成的时间，6秒以内；

b）采用最大能量放电6次后的电池，从开始充电到150J电击准备完成的时间，6秒以内；

c）采用满容量的新电池，从开始分析到150J电击准备完成的时间，6秒以内；

d）采用最大能量放电6次后的电池，从开始分析到150J电击准备完成的时间，6秒以内；

本设备采用先进的充电与心律分析同步技术。

5.电击取消

在电击释放之前，当遇到以下任一状态时，设备应取消电击：

a）电极片脱离患者，超过1秒；

b）从设备拆下电极片插头，超过1秒；

c）关闭设备；

d）拆下电池；

e）识别到不可电击的心律；

f）准备好电击状态下，超过30秒，未按下电击按键。

6.关机自动放电

设备关机6s后，已经充电的高压电容自动放电，高压电容上应不出现高于25V的电压。

7.可电击的心律

a）平均振幅≥0.2mV的心室颤动；

b）平均振幅≥0.2mV且心率≥180bpm的室性心动过速。

8.分析时间

分析时间，从开始分析到给出决策，≤5秒。

9.数据存储传输部分

数据包括抢救数据、自检数据和事件数据。

a）设备存储最近2次抢救过程的ECG数据、阻抗数据和录音数据，总计≥2小时，ECG数据和阻抗数据从患者粘贴电极片开始记录。可选择性导出数据；

b）设备具有自检数据和事件数据记录功能。最大可存储100000条自检数据，100000条事件数据；

10.电池可电击次数

a）在20℃±2℃环境中使用新电池，针对可电击心律的可电击次数，150J除颤放电≥480次，200J除颤放电≥370次。

b）在20℃±2℃环境中使用新电池，发出最初的电量低提示后还能进行最大能量除颤放电≥20次。

11.连续监护时间

a）在20℃±2℃环境中使用新电池，针对不可电击心律进行分析和心肺复苏引导的时间，≥13小时。

b）在20℃±2℃环境中使用新电池，发出最初的电量低提示后还能进行连续监护≥30分钟。

- 基础报警及保护

1.当设备首次检测到电量低时，会发出语音提示。

2.当设备检测到电池过期时，会发出语音提示。

3.当设备检测到电极片过期时，会发出语音提示。

4.当设备检测到导联脱落时，会发出语音提示。

5.当设备检测到设备故障时，会发出语音提示。

六：投标企业要具备医疗器械销售资质

七：上传物品图片