克州人民医院采购双摇儿童专用病床、床上四件套项目需求

**一、项目名称**：克州人民医院采购双摇儿童专用病床、床上四件套项目

**二、项目采购控制金额：**

**三、对供应商的资质要求：**

1.供应商必须是在中华人民共和国境内注册登记的，具有合法经营资格的独立法人或其他组织，且应当符合《政府采购法》第二十二条规定。

2.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

3.在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）中被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，不得参加本次政府采购活动。（我单位自行查询）

**四、采购需求参数要求：**

**（一）儿童双摇病床参数要求；**

**1、规格尺寸约为**：2000mm±100mm\*950mm±50mm(不包括护栏)\*1200mm±50mm（床面离地550mm±50mm），床面尺寸：（1800×800mm）±50mm。

**2、升降功能**：

①背部升降：升降角度 0～75º，±5º；

②腿部升降：升降角度 0～45º，±5º；

**3、床面板：**

①床面板采用优质冷轧板材一次性液压拉伸成型，表面光滑无毛刺。整体床面形成凹型面板结构，有透气孔；床板四周焊接 15×30×≥1.0MM矩管加强筋，增加承载力。

②病床靠背采用双支撑转轴结构，将病员的重量均匀地分部在床梁上，转轴与床板接触处用滑轮，减小摩擦，无嗓音。

③床板链接采用钢质铰链，单片厚度≥3mm。

**4、床身主要部件：**

①床框采用40mm×60mm×≥1.2mm 优质碳钢矩管；

②床尾板下方设计有隐藏式餐板槽，餐板在不用时可置于此处

③≥6个输液架插座，方便操作使用。

**5、可升降护栏：**

①电泳铝合金满护栏，护栏辐条间隙≤60mm，金属基座，立管采用≥20支圆管连接，使用方便稳定可靠；护栏升起后护栏上缘距离床面高度≥500mm，有效防治患者发生坠床风险。

②四个手握式开关，气弹簧助力升降；

③护栏主管加厚30mmD形铝合金护手，表面硬化处理，护栏整体造型更为美观、大方；

④可调三节，第一节离床面60mm，第二节300mm，第三节500mm。

**6、床头床尾板：**

①采用钢管与ABS塑料吹塑而成，颜色为天蓝色，便于清洁；

②采用挂式结构，强度高，稳定性强，拆卸方便，床头推手位受力强度≥450N；

③床尾板带一次成型 ABS 病历卡座；

**7、床架加工：**

①整体床架采用优质冷轧型材，型材厚度≥1.2mm；经机械手自动焊接成型，确保整个床体结实、牢固，运行平稳。然后采用喷涂设备进行喷涂，涂层均匀，具有抗菌，抗酸碱、耐腐蚀、耐褪色等特性。

②喷塑前床体采用新配方环保节能高效表面除油除锈新工艺，产品在长期使用过程中不会因为其他原因而导致生锈。

**8、传动装置：**

①丝杆采用45#钢滚丝挤压成型，螺母采用合金铝制作；丝杆具备双向过摇打滑装置；延长其使用寿命；丝杆弹盒为刚件，折叠摇手采用45#钢和丝杆连接采用钢制万向节连接。

②手摇床丝杆有双向过盈保护装置，丝杆采用机器一次性冷挤压成型。

**9、杂物架：**

采用 10\*20≥0.8mm 矩管焊接成型。

**10.床脚**

①床脚采用40×60×1.2mm钢制框架，两端带ABS防护罩；

②病床脚轮为整体式中控5寸制动静音脚轮，具有高支撑力，耐撞击、不易断；双面结构，双边抓地，稳固牢靠；中控不锈钢脚踏开关，杠杆结构，灵巧操作；轮面采用TPR耐磨材料，专业品质，静音耐磨；内置全封闭自润滑轴承，防水、防异物卷入；能经水洗和高温消毒，不生锈。

**11、刹车脚轮：**四轮带刹车
**12、**配有伸缩式餐桌板1个、输液杆2个。

**13、**床面动态载荷≥250KG，有效载荷≥400KG。

**14、床垫：**配标准防水耐磨床垫，厚度6cm，其中4cm棕丝垫+2cm优质海绵；

**15、数量及颜色：**20张带轮病床，40张不带轮病床，天蓝色。

**（二）床上四件套参数要求；**

**1.颜色分类：**蓝色涤棉印花卡通布（床单、被套、枕套、枕芯）

**2.密 度：**130\*70

**3.规 格：**1.6幅宽，32\*32纱支

**4.尺 寸：**床单2.1\*2.3m，被套1.6\*2.1m，枕套0.45\*0.75m

**5.成 分：**涤卡73%，棉27%

**6.安全类别：**GB类

**7.P H 值：**6.4

**8.色 牢 度：**4级

**9.枕 芯 ：**100%棉，内心材料：荞麦壳，软硬适中，通风透气，无异味，重量2-3斤。

**10.其 他：**加密、加厚，耐84消毒液，耐痒漂。

**11.数 量**：120套。

**五、必须上传资料：**

1.上传有效期内营业执照；

2.上传法人身份证复印件；

3.在甲方制作的表中填写上传有效报价清单，货物图片及参数表（含品牌等信息）；

4.所使用的塑料部件、金属部件，有害物质限量，焊接工艺、表面处理工艺需达到环保相关要求，并上传相应的检测报告。

**六、供货要求：**①签订合同后乙方在30个工作日内一次性将货物送至甲方指定地点并安装调试。②供货质量及品牌与投标参数一致。

**七、验收、**货物安装调试完毕后由甲乙双方共同对质量、品牌及投标参数进行验收。

**八、付款方式：**本项目使用援疆资金采购，送货安装完并验收合格后一次性支付。

**九、质量保证期（保修期）及服务要求：**病床整机质保 3 年。在质保内，任何由于机器质量原因或正常使用引起的故障及损坏，除人为因素损坏外，由厂家提供免费更换或维修。

**十、其他：**

1.投标人报价须含材料费、人工费、安装费、运输费、税费等一切费用。

2.资质要求：

本项目的特定资格要求:若投标人为货物制造商，使用自身生产的产品投标时，所投产品属第一类医疗器械的应具有《医疗器械生产备案凭证》，属第二类、第三类医疗器械的应具有《医疗器械生产许可证》；若投标人为代理商所投产品属于第二类医疗器械的的须具有《医疗器械经营备案凭证》或《医疗器械经营许可证》；所投产品属于第三类医疗器械的的须具有《医疗器械经营许可证》。

3.说明：

以下技术指标及要求中如出现设备或产品品牌或指向某个品牌，仅作为参考该设备或产品所需达到的具体技术性能要求，不作为该设备或产品的品牌要求。